Załącznik nr 3-2 – paramenty techniczno-użytkowe

Część 2 zamówienia

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Pozycja 1.

Pasteryzator mleka kobiecego - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:   ..........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji ......................

Producent:	........................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Pojemność min. 18 l mleka na jeden cykl pasteryzacji | TAK, podać |  | - |
|  | Umożliwia przeprowadzenie automatyczne cyklu pasteryzacji mleka kobiecego w temperaturze 62.5º C | TAK |  | - |
|  | Możliwość pasteryzacji co najmniej 190 butelek o pojemności 50 ml lub co najmniej 70 butelek o pojemności od 130 ml do 250 ml | TAK, podać |  | - |
|  | Rejestracja temperatury przez cały cykl pasteryzacji | TAK |  | - |
|  | Program rozmrażania mleka / podgrzewania mleka | TAK |  | - |
|  | Program czyszczenia komory | TAK |  | - |
|  | Cyrkulacja w komorze wody w celu zapewnienia jak najlepszej jednorodności temperatury mleka | TAK |  | - |
|  | Regulowane poziomy wody umożliwiające pełne lub częściowe zanurzenie butelek. | TAK |  | - |
|  | W pełni automatyczne działanie | TAK |  | - |
|  | Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza, wyświetlającego instrukcje krok po kroku. | TAK |  | - |
|  | Alarm optyczny i dźwiękowy nieprawidłowej pracy | TAK |  | - |
|  | Szybkie schładzanie od 62.5 do 25 st. C w czasie do mx. 10 minut | TAK, podać |  | - |
|  | Maksymalne zużycie wody na cykl 170 litrów. | TAK, podać |  | - |
|  | Wizualny rejestrator usterek | TAK |  | - |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia | 1200 x 710 x 965 mm (Szer. x Gł. x Wys.), podać |  | - |
|  | Minimalne wymiary komory | 400 x 820 x250 mm +/- 20 mm, podać |  | - |
|  | Wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK |  | - |
|  | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK |  | - |
|  | Wyposażenie: - koszyki na butelki – 4 sztuki, - butelka testowa, - sonda zapasowa do pomiaru temperatury mleka | TAK |  | - |
|  | Przesyłanie danych cykli pasteryzacji przez USB do komputera. | TAK |  | - |
|  | Spełniający wszystkie światowe wytyczne dotyczące Banków Mleka. | TAK |  | - |
| - WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia - deklarację zgodności | TAK |  | - |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi dostarczonego urządzenia w siedzibie zamawiającego | TAK |  | - |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | Podać, min. 1 na rok |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - kontakt telefoniczny lub połączenie zdalne od zgłoszenia do 24 godzin | Podać, max. 24 godziny |  | - |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt | Podać, min. 24 miesiące |  | Punkt. od 0 do 40 |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  | - |

Pozycja 2.

System do znakowania próbek z programem komputerowym

Nazwa oferowanego urządzenia:   ..........................................................................

Rok produkcji ......................Producent:	........................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Komputer o parametrach nie gorszych niż |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa Producenta/ model | TAK, podać |  | - |
| 2 | Procesor AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G (6 rdzenie, od 3.70GHz do 4.20GHz, 11 MB cache) | TAK, podać |  | - |
| 3. | Chipset AMD PRO 565 | TAK, podać |  | - |
| 4. | Pamięć RAM 8 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1 | TAK, podać |  | - |
| 5. | Karta graficzna AMD Radeon™ Graphics Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona | TAK, podać |  | - |
| 6. | Dysk SSD PCIe 256 GB Opcje dołożenia dysków Możliwość montażu dysku SATA (brak elementów montażowych) | TAK, podać |  | - |
| 7. | Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer | TAK, podać |  |  |
| 8. | Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowany głośnik | TAK, podać |  | - |
| 9. | Złącza - panel przedni USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. | TAK, podać |  | - |
|  | Złącza - panel tylny USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 5 szt. Wejście audio - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. Display Port - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 1 szt. SATA III - 2 szt. M.2 (Wi-Fi) - 1 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt. | TAK, podać |  | - |
| 10. | Zasilacz 180 W Mysz i klawiatura w zestawie Klawiatura przewodowa Mysz przewodowa | TAK, podać |  | - |
| 11. | System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) | TAK, podać |  | - |
| 12. | Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) | TAK, podać |  | - |
| II Monitor o parametrach nie gorszych niż: |  |  |  |  |
| 13. | Nazwa Producenta/ model | TAK, podać |  | - |
| 14. | Przekątna ekranu 23,8" | TAK, podać |  | - |
| 15. | Powłoka matrycy Matowa | TAK, podać |  | - |
| 16. | Rodzaj matrycy LED, IPS | TAK, podać |  | - |
| 17. | Typ ekranu Płaski | TAK, podać |  | - |
| 18. | Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) | TAK, podać |  | - |
| 19. | Format obrazu 16:9 | TAK, podać |  | - |
| 20. | Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz | TAK, podać |  | - |
| 21. | Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln | TAK, podać |  | - |
| 22. | Czas reakcji 5 ms | TAK, podać |  | - |
| 23. | Wielkość plamki 0,274 x 0,274 mm | TAK, podać |  | - |
| 24. | Technologia ochrony oczu Filtr światła niebieskiego | TAK, podać |  | - |
| 25. | Jasność 250 cd/m² | TAK, podać |  | - |
| 26. | Kontrast statyczny 1 000:1 | TAK, podać |  | - |
| 27. | Kąt widzenia w poziomie 178 stopni | TAK, podać |  | - |
| 28. | Kąt widzenia w pionie 178 stopni | TAK, podać |  | - |
| 29. | Złącza VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. | TAK, podać |  | - |
| 30. | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak | TAK, podać |  | - |
| 31. | Możliwość montażu na ścianie – VESA. VESA 100 x 100 mm | TAK, podać |  | - |
| 32. | Klasa energetyczna D Pobór mocy podczas pracy 13 W Pobór mocy podczas spoczynku 0,5 W | TAK, podać |  | - |
| III Program komputerowy umożliwiający pracę Banku Mleka Kobiecego, pozwalający na poniższe działania: |  |  |  |  |
|  | Nazwa producenta | Podać |  | - |
|  | Rejestr dawczyń mleka a) dane wrażliwe - Imię i Nazwisko - PESEL - dane kontaktowe WAŻNE ! Dane wrażliwe są przechowywane w zaszyfrowanych rekordach. Klucz deszyfrujący musi zostać wprowadzony przy każdym rozpoczęciu pracy z programem. WAŻNE! Użytkownik może zrezygnować ze zbierania danych wrażliwych. b) informacje anonimowe - informacje o ciąży i porodzie - informacje o testach i badaniach | TAK, podać |  | - |
|  | Rejestr mleka pozyskanego - numer kolejny mleka - dane dawczyni - okres zbiórki mleka - data przyjęcia - ilość mleka | TAK, podać |  | - |
|  | Rejestr pasteryzacji - numer kolejny pasteryzacji - dane dawczyni - numery butelek - ilość mleka - skład mleka | TAK, podać |  | - |
|  | Rejestr zamówień - numer kolejny zamówienia - dane zamawiającego - datę zamówienia - datę realizacji - potrzebną ilość mleka | TAK, podać |  | - |
|  | Rejestr wydania mleka - numer kolejny wydania - datę wydania - dane dawczyni - numer pasteryzacji - numery butelek - ilość mleka - datę ważności - skład mleka - dane odbiorcy | TAK, podać |  | - |
|  | Możliwość wydruku poniższych parametrów: - rejestr dawczyń - karta pozyskania mleka - rejestr pozyskania mleka - rejestr pasteryzacji - karta wydania mleka - rejestr wydania mleka - rejestr zamówień | TAK, podać |  | - |
| - IV Drukarka termo transferowa o parametrach nie gorszych niż |  |  |  |  |
|  | Nazwa Producenta/ model | TAK, podać |  |  |
|  | technologia druku: termiczna i termotransferowa, | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość 300DPI, Szybkość 102mm/s. | TAK, podać |  |  |
|  | Wymagane złącza: usb, rs232, ethernet | TAK, podać |  |  |
|  | załączony program do projektowania etykiet, interface wymagany w języku polskim | TAK, podać |  |  |
|  | Wymagana możliwość naniesienia na etykiety napisy, grafiki, kody kreskowe, kody 2D, | TAK, podać |  |  |
|  | Projektowanie etykiet w języku programowania: EPL i ZPL | TAK, podać |  |  |
|  | Wymagany łatwy sposób wymiany materiałów eksploatacyjnych | TAK, podać |  |  |
|  | Wymagane wyposażenie: zasilacz, kabel USB, kabel zasilający, rolka taśmy, rolka etykiet 103x108, oprogramowanie sterowników | TAK, podać |  |  |
| V Skaner kodów kreskowych |  |  |  |  |
|  | Nazwa Producenta/ model | TAK, podać |  | - |
|  | interfejs PS2, RS232, USB ładowanie odbywa się w sposób indukcyjny, stopień ochrony IP65, | TAK, podać |  | - |
|  | bezprzewodowa praca, aż do 600 m, | TAK, podać |  | - |
|  | możliwość zapisu w pamięci aż do 50 000 kodów (EAN13) | TAK, podać |  | - |
|  | wyposażony w akumulator o pojemności nie mniejszej niż: 2200mAh, | TAK, podać |  | - |
| VI Wymagania uzupełniające |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia - deklarację zgodności | TAK |  | - |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi dostarczonego urządzenia w siedzibie zamawiającego | TAK |  | - |
|  | Licencja zapewniająca dostęp do pełnej funkcjonalności oprogramowania | Podać, min. 24 miesiące |  | - |
|  | Zagwarantowany bezterminowy dostęp do wprowadzonych już danych i umożliwienie pobrania ich do Zamawiającego | TAK |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - kontakt telefoniczny lub połączenie zdalne od zgłoszenia do 24 godzin | Podać, max. 24 godziny |  | - |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt | Podać, min. 24 miesiące |  | Punkt. od 0 do 40 |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 3 dni |  | - |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data					                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy