Załącznik nr 3-6 – paramenty techniczno-użytkowe

Część 6 zamówienia

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Lodówki do przechowywania mleka z kontrolą temperatury – 2 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:   ..........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji ......................

Producent:	........................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Przechowywanie mleka kobiecego i innych substancji | TAK |  | - |
|  | Wolnostojąca z zamkiem | TAK |  | - |
|  | Pojemność | min. 150 litrów |  | - |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 650x650x850 mm (szer. x gł. x wys.). | TAK, podać |  | - |
|  | Zakres temperatur | od +2°C do +8°C |  | - |
|  | Drzwi pełne, nieprzeszklone | TAK |  | - |
|  | Urządzenie malowane proszkowo wewnątrz jak i zewnątrz | TAK |  | - |
|  | Maksymalne zużycie energii | nie większe niż 1,5 kWh/24 h. |  | - |
|  | Wyświetlacz z panelem sterowania dotykowy z wbudowanym rejestratorem danych temperaturowych | TAK |  | - |
|  | Automatyczna rejestracja danych temperaturowych | TAK |  | - |
|  | Wbudowane gniazdo na karty micro SD umożliwiające przeniesienie danych temperaturowych na komputer | TAK |  | - |
|  | Wyświetlanie temperatury | w °C |  | - |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne takie jak: awarii zasilania, zbyt wysokiej i zbyt wysokiej temperatury, otwartych drzwi | TAK |  | - |
|  | Zapis minimalnej i maksymalnej wartości temperatury w ciągu doby | TAK |  | - |
|  | Automatyczne odszranianie z możliwością wyłączenia | TAK |  | - |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  | - |
|  | Wbudowany czujnik temperatury | TAK |  | - |
|  | Wyposażona w półki | min. 3, podać |  | - |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  | - |
| - WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia - deklarację zgodności | TAK |  | - |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi dostarczonego urządzenia w siedzibie zamawiającego | TAK |  | - |
|  | Zapewnienie przez wykonawcę dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat | TAK |  | - |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | Podać, min. 1 na rok |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - kontakt telefoniczny od zgłoszenia do 24 godzin | Podać, max. 24 godziny |  | - |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt | Podać, min. 24 miesiące |  | Pkt. od 0 do 40 |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  | - |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data					                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy