## sprzęt
Załacznik nr 2, do ogłoszenia nr postępowania 24/2023/DZP
Formularz asortymentowy wraz z parametrami technicznymi
LP | Opis wymagania | Parametr wymagany | potwierdzenie parametrów
Stacja mammograficzna
1 | Stacja diagnostyczna przeznaczona do opisu zdjęć mammograficznych | Tak
1 Monitor diagnostyczny kolorowy 5MP
Należy podać: model, producenta, rok produkcji
2 | Rodzaj podświetlenia : LED | Tak
3 | Przekątna: 54 cm / 21.3" | Tak
4 | Naturalna rozdzielczość 2048 x 2560 | Tak
5 | Rozmiar piksela: 0,165 x 0,165 mm | Tak
6 | 10-bitowe kolory (DisplayPort) : 1,07 miliarda z palety 543 miliardów (13-bit) 8-bitowe kolory: 16,77 miliona z palety 543 miliardów (13-bit) | Tak
7 | Kąty widzenia (pionowo / poziomo): 176°/176° | Tak
8 | Jasność: 700 cd/m² | Tak
9 | Kontrast :1400:1 | Tak
Komputer stacji diagnostycznej o parametrach minimalnych
Należy podać: model, producenta, rok produkcji
10 | Typ obudowy komputera: Mini Tower | Tak
11 | Procesor osiągający w teście passmark min 6000 pkt. Wynik opublikawany na stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | Tak
12 | Pojemność zainstalowanego dysku 480GB SSD | Tak
14 | Pamięć | Tak
15 | Pojemność zainstalowanej pamięci: 16GB | Tak
16 | Maksymalna pojemność pamięci 32 GB | Tak
17 | Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR4 lub DDR5 | Tak
18 | Zamontowana karta graficzna dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych | Tak
19 | Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak
20 | Zintegrowana karta sieciowa :10/100/1000 Mbit/s | Tak
21 | System operacyjny: Windows 11 | Tak
22 | Dołączone wyposażenie: • Klawiatura • Mysz | Tak
25 | Dodatkowy monitor opisowy do obsługi systemu RIS o przekątnej min 21'' | Tak
26 | Warunki gwarancji minimum 24 miesiące | Tak podać
Podpis Wykonawcy

## oprogramowanie
Załacznik nr 2, do ogłoszenia nr postępowania 24/2023/DZP
Formularz asortymentowy wraz z parametrami technicznymi
Zamawiajacy oświadcza, że nie jest w posiadaniu wolnych licencji DICOM oraz HL7 na podłączenie stacji diagnostycznych oraz nie będzie pośredniczył w negocjach pomiędzy oferentami a producentem systemów PACS/RIS
L.p. | Przeglądarka diagnostyczna Mammograficzna | Parametr wymagany | potwierdzenie parametrów
Należy podać nazwę oprogramowania i producenta:
| Stacja diagnostyczna mammograficzna wyposażona w przeglądarkę diagnostyczną zgłoszoną i posiadającą certyfikat wyrobu medycznego w klasie IIb. | Tak
1 | Musi udostępniać tryb diagnostyczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 11 bitów (ilość odcieni szarości) | Tak
2 | Musi udostępniać tryb kliniczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 8 bitowym (ilość odcieni szarości): | Tak
3 | Musi umożliwić podłączenie więcej niż jednego serwera PACS. | Tak
4 | Musi umożliwiać przeszukanie serwera PACS w zakresie: imię i nazwisko (wyszukiwanie wyświetlanie z polskimi znakami diaktrycznymi), id pacjenta albo nr pesel pacjenta, daty wykonania badania, nazwy badania,modalności badania. | Tak
5 | Musi umożliwiać wyszukanie badań z ostatnich X godzin. | Tak
6 | Musi umożliwić zapisanie filtru wyszukiwania tak by można go było szybko wywołać w dowolnym momencie | Tak
7 | Musi automatycznie wykrywać ilość podłączonych monitorów i umożliwiać ustawienie odpowiedniego trybu wyświetlania aplikacji: | Tak
8 | Możliwe jest przeszukiwanie kilku źródeł jednocześnie, Wyniki prezentowane są na jednej spójnej liście | Tak
9 | Przeglądarka medyczna obsługuje SSO, | Tak
10 | Przeglądarka medyczna - pozwala na wyświetlenie ekranu kontrolnego TG19 lub równoważnego | Tak
11 | Przeglądarka medyczna posiada funkcję MIP MIP (Maximum Intensity Projection) - projekcja największej wartości natężenia MinIP (Minimum Intensity Projection) – projekcja najmniejszej wartości natężenia AveIP (Average Intensity Projection) – projekcja średniej wartości natężenia | Tak
12 | Możliwość dodania własnych skrótów klawiaturowych | Tak
13 | Przeglądarka może działać w formie diagnostycznej i referencyjnej. Użytkownik może w każdym momencie przełączyć się pomiędzy trybami pracy | Tak
14 | Transmisja pomiędzy dystrybucją badań a klientem dystrybucji badań w pełni szyfrowana przy wykorzystaniu SSL/TLS, | Tak
15 | Musi umożliwiać ładowanie badania CR, CT, MR, XA, MG, OT, SR,DX, | Tak
16 | Oprogramowanie umożliwia oznaczanie każdego badania własnym zestawem znaczników (np.: Artroza bioder) | Tak
17 | Musi umożliwiać zapisanie obecnie wybranego filtru na liście ulubionych filtrów tak by za pomocą jednego wywołania możliwe było wyszukanie np. wszystkich badań CT z dziś lub wszystkich badań MR z dziś dla study description „head”, | Tak
18 | Musi w przypadku załadowania podstawowego badania wyświetlić listę dostępnych badań historycznych danego pacjenta w zakresie: lista badań historycznych na serwerze PACS miniatury serii dla powyższych badań historycznych.miniatury serii dla powyższych badań historycznych. | Tak
19 | Musi umożliwiać zmianę okna/WindowLVL | Tak
20 | Musi umożliwić powiększenie/pomniejszanie oglądanego obrazu | Tak
21 | Musi umożliwiać wywołanie lupy i powiększenie fragmentu obrazu. | Tak
22 | Musi umożliwiać przesuwanie obrazu | Tak
23 | Musi umożliwić przesuwanie zdjęcia w ramach powiększenia (pan) | Tak
24 | Musi umożliwiać ustawienie layoutu min 1x1 , 1x2 , 2x2, 1x4 | Tak
25 | Musi wyświetlać opis badania z raportu strukturalnego SR | Tak
26 | Musi umożliwiać pomiar odległości liniowy | Tak
27 | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru w linii krzywej wolnej oraz w linii krzywej łamanej | Tak
28 | Musi umożliwiać pomiar odległości kątowy | Tak
29 | Musi umożliwiać pomiar pola powierzchni, obwodu w formie:okręgu,elipsy,kwadratu,prostokąta. | Tak
30 | Zapis pomiarów do DICOM (PR) | Tak
31 | Możliwość włączenia wyłączenia automatycznego zapisu pomiarów | Tak
32 | Zmiana koloru dla adnotacji, pomiarów (aktywnych, nieaktywnych) | Tak
33 | Musi umożliwiać dodanie strzałki z podpisem dla dowolnego obrazu w ramach badania | Tak
34 | Możliwość zmaiany grubości lini i punktów w pomiarach | Tak
35 | Musi umożliwiać ukrycie adnotacji widocznych na obrazie, | Tak
36 | Możliwość dodania tagów DICOM do adnotacji | Tak
37 | Musi umożliwiać automatycznie dostosowanie wartości i jasności kontrastu dla obrazu na podstawie danych zapisanych w obrazie medycznym, | Tak
38 | Musi umożliwiać wykorzystanie kilku zapisanych ustawień (z ang. Presets) dotyczących jasności i kontrastu, | Tak
39 | Musi umożliwiać zapisanie nowych ustawień (z ang. Presets) dla jasności i kontrastu, | Tak
40 | Musi umożliwiać automatyczne dostosowanie wartości jasności i kontrastu dla całego obszaru na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania, | Tak
41 | Musi umożliwiać wywołanie negatywu i pozytywu | Tak
42 | Musi umożliwiać wywoływanie trybu cine i kontrolowanie jego prędkości , kierunku | Tak
43 | Musi umożliwiać załadowanie badania w trybie MPR wraz z oznaczeniem linii referencyjnych | Tak
44 | Musi obsługiwać hanging protocols | Tak
45 | Musi posiadać wbudowany konfigurator hanging protocol, pozwalający na ustawienie zasad ładowania badania | Tak
46 | Musi udostępniać funkcję testowania monitorów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - konieczną do zainstalowania na każdym komputerze wyposażonym w system Windows - umożliwiającą przeprowadzenie codziennego testu i wygenerowania centralnego okresowego raportu z testów dotyczącego wszystkich testowanych monitorów. Raport powinien zawierać dane osoby wykonującej test (imię, nazwisko, stanowisko) oraz wyszczególnione testy podstawowe zgodnie z zał. nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 884 z informacją czy wynik testu jest pozytywny czy negatywny. | Tak
47 | Przeglądarka diagnostyczna w przypadku braku lub niepowodzenia testów, powinna wyświetlać odpowiednią informację na monitorze diagnostycznym. | Tak
Oprogramowanie 3D
48 | Musi udostępniać tryb diagnostyczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 11 bitów (ilość odcieni szarości) | Tak
49 | Musi automatycznie wykrywać ilość podłączonych monitorów i umożliwiać ustawienie odpowiedniego trybu wyświetlania aplikacji: ekran diagnostyczny, ekran wyszukiwania badań. | Tak
50 | Musi udostępniać tryb kliniczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 8 bitowym (ilość odcieni szarości) | Tak
51 | Musi umożliwić podłączenie więcej niż jednego serwera PACS. | Tak
52 | Musi umożliwiać przeszukanie serwera PACS w zakresie: imię i nazwisko (wyszukiwanie wyświetlanie z polskimi znakami diaktrycznymi), id pacjenta albo nr pesel pacjenta, daty wykonania badania, nazwy badania,modalności badania. | Tak
53 | Musi umożliwiać wyszukanie badań z ostatnich X godzin. | Tak
54 | Musi umożliwić zapisanie filtru wyszukiwania tak by można go było szybko wywołać w dowolnym momencie | Tak
55 | Musi w przypadku załadowania podstawowego badania wyświetlić listę dostępnych badań historycznych danego pacjenta w zakresie: lista badań historycznych na serwerze PACS miniatury serii dla powyższych badań historycznych.miniatury serii dla powyższych badań historycznych. | Tak
56 | musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu do pełnego rozmiaru obszaru roboczego monitora i powrót do poprzednich ustawień i poprzedniej konfiguracji layoutu, | Tak
57 | Musi umożliwić zaznaczenie wybranych obrazów i oznaczenie ich do: wysłanie do wydrukowania na drukarce DICOM, wykonanie anonimizacji badania, | Tak
58 | Musi umożliwiać ustawienie wydruku DICOM w zakresie: dodanie obrazu do listy drukowanych obrazów, wyświetlane są miniatury drukowanych obrazów, na wyświetlonych miniaturach do drukowania możliwe jest zmiana zoom, zmiana windowlvl, ustawienie layoutu do wydruku. | Tak
59 | Musi obsługiwać hanging protocols: | Tak
60 | minimalny układ layoutów 1x1 , 2x1 , 2x2, 3x2 , 3x3 , 4x4 , 4x5 , 4x6,, | Tak
61 | możliwe jest przypisanie hanging protocol do określonego typu badania bazując na danych zawartych w tagach DICOM np.: badanie o modalność „CT” z study description „bone*”, tak że dla badanie bone załaduje domyślnie ustalony layout włączając od razu MPR dla tomografii komputerowej i ładując ostatnie badanie porównawczo, | Tak
62 | musi umożliwiać otwarcie i porównanie kilku badań tego samego pacjenta, | Tak
63 | musi umożliwiać załadowanie konkretnej wskazanej serii. | Tak
64 | Musi umożliwiać włączenie filtrów na obrazie min wyostrzenie, wygładzenie | Tak
65 | Musi umożliwiać zmianę jasności obrazu | Tak
66 | Musi umożliwiać zmianę kontrastu obrazu | Tak
67 | Musi umożliwiać powiększenie kierunkowe (zoom in, zoom out), powiększanie musi być płynne nie może być skokowe | Tak
68 | Musi umożliwić powiększenie obrazu w skali 1:1 | Tak
69 | Musi umożliwić przesuwanie obrazu w dowolnym kierunku | Tak
70 | Musi umożliwiać obrót obrazu o dowolny kąt wraz z wyświetleniem wartości kąta | Tak
71 | Musi umożliwiać odbicie obrazu w pionie i w poziomie | Tak
72 | Musi umożliwiać inwersję kolorów obrazu | Tak
73 | Musi umożliwiać nakreślenie rejonu zainteresowania i zasłonięcie wszystkiego poza rejonem zainteresowania (blendowanie) | Tak
74 | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru odległości w linii prostej | Tak
75 | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru w linii krzywej wolnej oraz w linii krzywej łamanej | Tak
76 | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru sercowo-płucnego i obliczenie wskaźnika | Tak
77 | Musi umożliwiać pomiary AVT, Nachylenie padania miednicy (Pelvic incidence tilt), Corpus Callosum Index, krzywa 2D, Komentarz (punkt) | Tak
78 | Musi umożliwiać pomiar gęstości punktowy | Tak
79 | Musi umożliwiać pomiar kąta w tym kąta cobba | Tak
80 | Musi umożliwiać pomiar pola powierzchni, obwodu w formie:okręgu,elipsy,kwadratu,prostokąta. | Tak
81 | Musi umożliwiać pomiary dotyczące gęstości minimalnej, średniej, maksymalnej oraz odchylenia standardowego na zaznaczonym obszarze:okręgu,elipsy,kwadratu,prostokąta. | Tak
82 | Musi umożliwiać wywołanie lupy i powiększenie fragmentu obrazu. | Tak
83 | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MPR (MultiPlanar Reconstruction) w płaszczyznach (osiowej, czołowej, strzałkowej), | Tak
84 | Musi umożliwiać MPR na wszystkich powyższych płaszczyznach musi zaznaczyć linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwiać zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn, | Tak
85 | Musi umożliwiać dodanie strzałki z podpisem dla dowolnego obrazu w ramach badania | Tak
86 | Musi umożliwiać MPR – wykonanie zmiany orientacji reformatów MPR | Tak
87 | Musi umożliwiać MPR - wykonanie pomiaru w linii prostej w 3D | Tak
88 | Musi umożliwiać MPR – wykonania pomiaru po linii krzywej łamanej w 3D, | Tak
89 | Musi umożliwiać zapisanie wykonanych pomiarów, ustawień dotyczących jasności i kontrastu tak że przy ponownym wywołaniu tego obrazu oprogramowanie automatycznie odtworzy ostatnio zapisane ustawienia dotyczące obrazów i pomiarów, funkcja ta musi być realizowana automatycznie (bez ingerencji użytkownika), dla każdego oglądanego badania, | Tak
90 | Zapis pomiarów do DICOM (PR) | Tak
91 | Możliwość włączenia wyłączenia automatycznego zapisu pomiarów | Tak
92 | Zmiana koloru dla adnotacji, pomiarów (aktywnych, nieaktywnych) | Tak
93 | Możliwość zmaiany grubości lini i punktów w pomiarach | Tak
94 | Musi umożliwiać ukrycie adnotacji widocznych na obrazie, | Tak
95 | Możliwość dodania tagów DICOM do adnotacji | Tak
96 | Musi umożliwiać automatycznie dostosowanie wartości i jasności kontrastu dla obrazu na podstawie danych zapisanych w obrazie medycznym, | Tak
97 | Musi umożliwiać wykorzystanie kilku zapisanych ustawień (z ang. Presets) dotyczących jasności i kontrastu, | Tak
98 | Musi umożliwiać zapisanie nowych ustawień (z ang. Presets) dla jasności i kontrastu, | Tak
99 | Musi umożliwiać automatyczne dostosowanie wartości jasności i kontrastu dla całego obszaru na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania, | Tak
100 | Musi umożliwiać synchronizację poniższych operacji pomiędzy oknami w ramach layoutu, synchronizować można minimalnie w następujący sposób: -synchronizacja pomiędzy zaznaczonymi oknami, użytkownik zaznacza okna które należy synchronizować, -synchronizacja zmiany jasności i kontrastu obrazu, -synchronizacja powiększenia, -synchronizacji serii pomiędzy sobą tak by przewijanie jednej serii np. T1 przewijało serie połączone np. T2, jeśli seria nr 1 ma inną grubość niż seria nr 2 aplikacja automatycznie dopasuje linie referencyjnie i wyświetli je na odpowiadającym sobie poziomie, -synchronizacja przewijania obrazu na podstawie (zdjęcie w zdjęcie, grubość ramki w grubość ramki, ręczne ustawienie synchronizacji), -synchronizacja przewijania obrazu umożliwia ustawienia ręcznej -synchronizacji dla różnych badań MR i CT tego samego pacjenta w trybie porównawczym, -synchronizacja lupy, -synchronizacja widoku MPR, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwu serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak by obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu. | Tak
101 | Musi umożliwiać 3D, VRT | Tak
102 | Musi umożliwiać zdefiniowanie, edycję mapy kolorów CLUT dla rekonstrukcji 3D | Tak
103 | Musi pozwalać na określenie grubości warstwy rekonstrukcji, | Tak
104 | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MIP (Min / Max intensity projection) | Tak
105 | Musi umożliwiać synchronizację widoku 3D, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwóch serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak, aby obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu, | Tak
106 | Musi posiadać narzędzie lokalizacji, wskazany przez użytkownika punkt na obrazie pojawi się na pozostałych płaszczyznach rzutu, | Tak
107 | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR stretched, | Tak
108 | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR straightened, | Tak
109 | CPR na wszystkich wygenerowanych płaszczyznach musi zaznaczać linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwiać zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn, | Tak
Moduł mammograficzny
110 | Musi posiadać specjalizowany moduł do obsługi mammografii tak by możliwe było wyświetlenie obrazów w układzie: R-CC, L-CC, R-MLO, L-MLO, | Tak
111 | Oprogramowanie musi wyświetlać porównawczo dwa badania mammograficznych w układzie dwóch paneli mammograficznych (obecne na dole, poprzednie na górze), | Tak
112 | Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie/wyłączenie narzędzia „Hanging Protocol” - automatycznego rozpoznawania badania mammograficznego (na podstawie „Modality”) celem uruchomienia widoku mammograficznego, | Tak
113 | automatyczne ustawienie hanging protocols, | Tak
114 | otworzenie badania historycznego i załadowanie go w ustalonym hanging protocol. | Tak
115 | Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnych licencji służących do podłączenia i integracji sytacji diagnostycznej z posiadanym prez Szpital systemu PACS/RIS firmy Pixel Technology. Podłączenie w zakresie dostępu i poprawnego wyświetlania danych pacjenta przechowywanych w systemie RIS oraz w zakresie dostępu do wyświetlania badań przechowywanych w systemie PACS. | Tak
podpis Wykonawcy