……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 2 zamówienia

Dostawa Aparatu KTG  dla potrzeb Bloku Porodowego- 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | Tak |  |
|  | Kardiotokograf (KTG) przeznaczony do nieinwazyjnego monitorowania częstości akcji serca lub tętna płodu (FHR) oraz czynności skurczowej macicy (TOCO) dla ciąży pojedynczej i wielorakiej | Tak |  |
|  | Musi być przystosowany aparatu KTG do monitorowania ciąży bliźniaczej w standardzie. | Tak |  |
|  | Aparat KTG musi posiadać funkcję monitorowania ciąży trojaczej po podłączeniu 3 głowic US | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia min. 3 głowic US (Cardio) i 1 głowicy TOCO | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyposażenia w funkcje nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego matki za pomocą mankietu | Tak |  |
|  | Zmontowane na podstawie jezdnej z koszykiem na akcesoria. | Tak |  |
|  | Aparat KTG wyposażony w kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej min ≥ 6,5 cala | Tak, podać |  |
|  | Obsługa urządzenia za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Możliwość samodzielnej pracy urządzenia, a także jako element systemu centralnego nadzoru położniczego | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego testu urządzenia po uruchomieniu | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V/ 50-60Hz | Tak, podać |  |
|  | Kompaktowa obudowa, zasilacz fabrycznie zintegrowany wewnątrz aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznej synchronizacji zegara z serwerem systemu nadzoru | Tak |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia języku polskim | Tak |  |
|  | Aparat KTG jest wyposażony w alarmy akustyczno-optyczne. | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas min. 1-10 [min] oraz na stałe | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa alarmów zgodna ze standardem ISO/IEC | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania listy ostatnich min. 100 alarmów wraz z datą i godziną wystąpienia i uciszenia alarmu oraz jego przyczyną | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji alarmów z podtrzymaniem i bez podtrzymania dla każdej z kategorii alarmów | Tak |  |
| MONITOROWANIE TĘTNA PŁODU |  |  |  |
|  | Możliwość nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu | Tak |  |
|  | Aparat KTG posiada metodę pomiarową: Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna min. 50 ÷240 bpm, rozdzielczość nie gorsza niż 1 bpm | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego min. 1 MHz | Tak, podać |  |
|  | Częstość powtarzania min. 3 kHz | Tak, podać |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali ultradźwiękowej ≤ 3 mW/cm2 | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna zmiana międzyskurczowa dla ultradźwięków nie powodująca utraty zapisu min. 28 bpm | Tak, podać |  |
|  | Kardiotokograf wyposażony w wskaźnik jakości sygnału | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania tętna matki (MHR) | Tak |  |
|  | Aparat KTG wyposażony w funkcje monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy US | Tak |  |
|  | Kardiotokograf posiada funkcje separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
|  | Możliwość ostrzegania w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
|  | Możliwość ostrzegania w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US, weryfikacja międzykanałowa | Tak |  |
|  | Aparat KTG wyposażony w jednakowe gniazda głowic, automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami. | Tak |  |
|  | Głowice są wodoodporne co najmniej klasy IP68 | Tak |  |
|  | Aparat KTG wyposażony w ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego wykrywania ruchów płodu | Tak |  |
| TOKOGRAFIA |  |  |  |
| - W | Możliwość nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności skurczowej macicy | Tak |  |
|  | Tensometryczna metoda pomiarowa TOCO | Tak |  |
|  | Czułość nie mniejsza niż: 1 jednostka / 2,5 g | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy min. 400 jednostek | Tak, podać |  |
|  | Zakres sygnału min. 0÷100 | Tak, podać |  |
|  | Ustawienie linii podstawowej TOCO min. 20 jednostek | Tak, podać |  |
|  | Możliwość automatycznej korekty przesunięcia i zerowania | Tak |  |
| REJESTRACJA |  |  |  |
|  | Aparat KTG posiada graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |
|  | Standardowe prędkości przesuwania papieru w zakresie min.: 1-3 cm/min | Tak, podać |  |
|  | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych (min. 20 mm/s) | Tak, podać |  |
|  | Szerokość papieru min. 150 mm, użyteczna szerokość wydruku min. 128 mm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | Tak |  |
|  | Aparat KTG posiada interfejs do połączenia z systemem nadzoru położniczego | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzanie notatek tekstowych | Tak |  |
|  | Wydruk badania zawiera min.: - imię i nazwisko pacjentki - MRN - numer identyfikacyjny pacjentki - godzina, minuta, sekunda, data - prędkość wydruku - identyfikator głowicy | Tak |  |
|  | Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 200 dpi | Tak |  |
|  | Aparat KTG sygnalizuje koniec papieru | Tak |  |
|  | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min 60 minut zapisu | Tak |  |
|  | Aparat z licencją podłączenia do posiadanego przez Zamawiającego systemu nadzoru ginekologicznego-położniczego Philips IntelliSpace Perinatal. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar temperatury | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji pacjentki technologią odporną na ruch (fast). | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł telemetrii z głowicami bezprzewodowymi. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzne monitorowanie aktywności skurczowej macicy | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Aparat KTG wyposażony w podstawę jezdną (z koszem lub pojemnikiem na akcesoria, rączką i dedykowanym miejscem na żel) na 5 kołach z możliwością blokady dla min. 2 | Tak, 1 szt. |  |
|  | Głowica standardowa US do określenia czynności serca płodu (monitorowanie tętna płodu) | Tak, 3 szt. |  |
|  | Głowica standardowa TOCO z możliwością monitorowania pulsu pacjentki- 1 szt. | Tak, 1 szt. |  |
|  | Pasy pacjentki z guzikami | Tak, 8 szt. |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

…………………….                                                          ……………………………………………………

(miejscowość i data)                                                               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)