……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 3 zamówienia

Dostawa Centrali monitorującej KTG  dla potrzeb Bloku Porodowego- 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | Tak |  |
|  | Centrala nadzoru okołoporodowego (ginekologiczno-położniczego) do posiadanego systemu IntelliSpace Perinatal (Philips) w którego w skład wchodzi: - licencja i oprogramowanie – 1 szt. - serwer systemu wraz z serwerem rackowym do szafy serwerowni– 1 szt. - stacja robocza- 4 szt. - komputer stacjonarny | Tak |  |
|  | Serwer systemu: - Serwer rackowy do szafy serwerowej wielkości max 2U o parametrach minimalnych: - RAM: min. 128 Gb - Procesor Xeon min 10 rdzeni - Licencja Windows Server 2025 Standard Edition - Zestaw dysków 1 Min. Raid 1, 2 x 480 Gb - Zestaw dysków 2 Min. Raid 1, 2 x 480 Gb - Serwer min. 4 porty USB, 2 porty Ethernet | Tak, podać |  |
|  | W cenie oferty reinstalacja systemu na nowym serwerze oraz rekonfiguracja systemu | Tak |  |
|  | Stacja robocza – 4 szt. | Tak |  |
|  | Komputer stacjonarny jako stacja robocza połączona z serwerem systemu oraz aparatami KTG. Parametry minimalne: - procesor i5, 2,4Ghz, 6 rdzeni, - RAM 16Gb, - dysk 500Gb., - licencja Windows 11 Pro PL - 2 porty USB, - 2 porty USB 3.2, - wyjście audio, - DisplayPort, - HDMI, - Ethernet LAN | Tak, podać |  |
|  | Migracja danych z obecnego serwera IntelliSpace Perinatal (Philips) na nowy serwer | Tak |  |
|  | Prezentacja danych pochodzących z wyżej opisanych kardiotokografów na ekranie LCD o przekątnej nie mniejszej niż 23,5’’ i rozdzielczości nie mniejszej niż full HD (1920x1080) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podłączenie drugiego ekranu | Tak |  |
|  | W spośród trzech oferowanych centrali monitorujących muszą być wyposażone w podgląd obrazu z centrali wyprowadzony do pomieszczenia wskazanego przez użytkownika. Co najmniej 1 podgląd musi umożliwiać zdalne operowanie myszką i możliwość powiększania zapisu | Tak |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania systemu nadzoru ginekologiczno-położniczego Philips IntelliSpace Perinatal z wersji H.00.20 do najnowszej dostępnej wersji. System kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami KTG serii Philips Avalon. System zainstalowany na serwerze rackowym. | Tak |  |
|  | Licencje na podłączenie min 32 szt. posiadanych aparatów KTG | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia systemu do obsługi min. 200 aparatów KTG | Tak |  |
|  | System zapewniający ciągłość monitorowania oraz dokumentacji ginekologicznej, ciąży, porodu, narodzin oraz noworodka. | Tak |  |
|  | Tryby alarmowania: alarmy techniczne, alarmy podstawowe, alarmy przedporodowe i śródporodowe | Tak |  |
|  | Możliwość równoczesnego przeglądania zapisów wielu pacjentek | Tak |  |
|  | Podstawowy dostęp do menu systemu zawierający min. : - logowanie, - konfigurację, - pomoc, - wskaźnik stanu systemu, - wskaźnik stanu alarmów, - datę i godzinę, - dostęp minimalizowania aplikacji | Tak |  |
|  | Po zminimalizowaniu aplikacji ciągły podgląd w specjalnym zminimalizowanym ekranie wskaźnika alarmów i wskaźnika stanu systemu. | Tak |  |
|  | Funkcja testu niestresowego (NST) wg kryteriów NICHD lub Dawesa/Redmana, możliwość konfiguracji czasu trwania testu od 10 do 60 min. | Tak |  |
|  | Wydruk raportu NST musi zawierać co najmniej: - dane pacjentki - czas trwania testu - interpretacja testu - wartość podstawowa FHR - zmienność i zmienność krótkoterminowa FHR - ilość i czas wystąpienia akceleracji - ilość i czas wystąpienia decelaracji - ilość i czas wystąpienia skurczów | Tak |  |
|  | Sektor rekordu pacjentki zawierający min. : - typ pacjentki, - nazwisko i imię, - identyfikator pacjentki, - data urodzenia oraz aktualny wiek, - aktualna lokalizacja na oddziale/przypisanie ktg | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego (pilnego) przypisania pacjentki, wraz ze scalaniem rekordów oraz przenoszeniem pacjentki. | Tak |  |
|  | Profil pacjentki wyświetlający wszystkie niezbędne dane formularzy oraz danych graficznych na jednym ekranie pozwalające ocenić stan matki i płodu z stopniem zaawansowania porodu. | Tak |  |
|  | Profil pacjentki zawierający sektory danych takie jak: - zapis płodu, - krzywa akcji porodowej, - ciśnienie krwi i częstość czynności serca matki, - temperaturę, - odczuwany ból oraz krwawienie. Wszystkie dane dostępne pod przewijanym menu na dole ekranu | Tak |  |
|  | Tworzenie dokumentacji dotyczącej pacjentki, przebiegu ciąży i porodu oraz noworodka z możliwością konfiguracji formularzy | Tak |  |
|  | Tworzenie dokumentacji postępu porodu, wydruk kart porodowych | Tak |  |
|  | Wprowadzanie wyniku oceny Apgar | Tak |  |
|  | Wprowadzanie własnych notatek, informacji na temat m.in.: - podawanych leków, - wykonanych badań itd. z możliwością selektywnego drukowania | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania notatek bezpośrednio na zapisie KTG | Tak |  |
|  | Analiza zapisów KTG z minimum dwupoziomowym systemem alarmów, identyfikacja czasu pojawienia się alarmu i czasu jego zatwierdzenia z możliwością wydruku oraz personalną identyfikacją zatwierdzającego go użytkownika. | Tak |  |
|  | Sygnalizowane sytuacje alarmowe (co najmniej): - brak sygnału - tachykardia FHR - bradykardia FHR - przesunięcie wartości podstawowej FHR - określenie wartości podstawowej FHR niemożliwe - niska zmienność FHR - niska zmienność FHR wraz z deceleracjami - wysoka liczba deceleracji i późnych deceleracji - powtarzające się deceleracje - długotrwałe deceleracje - brak akceleracji - zapis sinusoidalny - alarmy niskiego i wysokiego ciśnienia tętniczego matki - alarm braku papieru w rejestratorze | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany progów alarmowych przez wybranych (uprawnionych) użytkowników | Tak |  |
|  | Źródła alarmów działających niezależnie od siebie: FHR1, FHR2, FHR3, aktywność skurczowa macicy, NBP matki, nałożenie zapisów, brak papieru. | Tak |  |
|  | Generowanie alarmów sygnalizowanych wzrokowo i dźwiękowo o niskim i średnim priorytecie zgodnie z normą IEC/EN 60601-1-8. | Tak |  |
|  | Wskaźnikami priorytetów alarmów są: - komunikaty alarmowe oznaczane *, - kolory ikon, - migające ikony oraz różne dźwięki. | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania alarmów i określania ustawień domyślnych dla poszczególnych łóżek | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania alarmów i określania ustawień domyślnych dla poszczególnych łóżek | Tak |  |
|  | Zarządzanie i tworzenie dokumentacji noworodka. Dane noworodka obejmujące min:. - Ogólne dane noworodka – imię i nazwisko matki, płeć, problemy zdrowotne. - Dodatkowe dane – wiek ciążowy, waga, metoda karmienia - Dane epizodu – lekarz prowadzący, data i czas przyjęcia Alarmy o wynikach badań laboratoryjnych | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania notatek noworodka: - funkcje życiowe, - ocena, - leki, - bilans płynów, - laboratoria, - leczenia, - zdarzenia | Tak |  |
|  | Możliwości zaawansowanych wydruków: - drukowanie danych pacjentki, - drukowanie rekordu noworodka, - tworzenie mapy wydruków, - drukowanie statystyk | Tak |  |
|  | Minimalny czas trwania ciągłego zapisu KTG dla każdego epizodu: 14 dni . Możliwość wydruku całego zamkniętego epizodu z archiwum. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o: - dostęp do zapisów przez Internet - kolejne stanowiska KTG - kolejne stanowiska podglądu i dostępu do zapisów rozszerzenie integracji z systemem informatycznym szpitala (m.in. o eksport danych i wyników oraz import danych laboratoryjnych) | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

…………………….                                                          ……………………………………………………

(miejscowość i data)                                                                    (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)