……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 6 zamówienia

Dostawa respiratora dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego- 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | Tak |  |
|  | Respirator przeznaczony do wspomagania oddechu metodą nieinwazyjną u noworodków, wcześniaków i małych dzieci | Tak |  |
|  | Urządzenie stosowane u wcześniaków o wadzę minimalnej od 500g do maksymalnej 30 kg | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zasilane min.: 220-240V, 50-60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 12 cala | Tak, podać |  |
|  | Respirator posiada wbudowany akumulator, który pozwala na awaryjne zasilanie lub transport przez minimum 3 godziny | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykorzystania efektu Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów. | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania prądem stałym w karetce 12-24 VDC | Tak |  |
|  | Poziom głośności pracy respiratora nie przekracza 42 dB | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w interfejsy min.: RS232 ,USB, RJ45 i VGA | Tak, podać |  |
|  | Tryby wentylacji nieinwazyjnej min. : - HFNC - NCPAP - NIPPV - SNIPPV | Tak, podać |  |
|  | Respirator posiada wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznej kalibracji czujnika tlenu | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z generatorami różnych producentów min.: Infant Flow, Infant Flow LP, Infant Jet, MediJET, Nflow | Tak |  |
|  | Zakres temperatury pracy min.: 5-40ºC | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie min. 2,8-6,5 BAR | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania własnych nastaw zakresów startowych respiratora oraz przy każdorazowym włączeniu będą one zapisane w pamięci respiratora | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z paramagnetycznym czujnikiem tlenowym | Tak |  |
|  | System nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w funkcję nCPAP | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego sterowania podaży tlenu w układzie oddechowym FiO2 na podstawie pomiaru saturacji SpO2 w czasie wentylacji nieinwazyjnej | Tak |  |
|  | Respirator posiada funkcje synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) nie wymagająca stosowania żadnych czujników zewnętrznych | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC (HFOT) | Tak |  |
|  | Respirator posiada funkcje kompensacji nieszczelności układu oddechowego | Tak |  |
|  | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie min.: 21-100%. | Tak, podać |  |
|  | Zakres funkcji preoksygenacji regulowana min.: od 22% do 100% | Tak, podać |  |
|  | Czas wdechu od 0,1 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,01 sek. | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu I:E min. 4:1 - 1:10 | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstości oddechowej min.: 1-120 odd/min | Tak, podać |  |
|  | PEEP/CPAP min. 1-15 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp 2 – 20 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie ręczne min. 2-20 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podawania manualnego oddechu za pomocą przyciskiem umieszczonym na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Czas obserwacji bezdechu min. 1-60 sekund z regulowaną częstością oddechów zabezpieczających | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji czułości wyzwalania oddechu - min. 10 poziomów czułości | Tak, podać |  |
|  | Minimalny zakres przepływu regulowanego: 0,5-20 l/min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazowanych parametrów oddechowych: - stężenie tlenu , przeciek (w skali procentowej), - ciśnienia szczytowego, - ciśnienia średniego, - PEEP, - przepływu, - częstości oddechów spontanicznych, - czasu wydechu, - I:E | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętywania i obrazowania Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 100 godzin | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie krzywej ciśnienia | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w funkcje: - STANDBY (stan gotowości) - zamrożenia krzywej z możliwością jej analizy - zrzutu całego ekranu respiratora i zapis w pamięci aparatu z możliwością jego eksportu przez port USB | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania podglądu historii wraz ze zmianą parametrów regulowanych | Tak |  |
|  | Możliwość blokowania ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | Tak |  |
|  | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  |
|  | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej i niskiej częstości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm zasilania gazowego i elektrycznego | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmów | Tak |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie urządzenia | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo). | Tak, 3 SZT. |  |
|  | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | Tak, 3 SZT. |  |
|  | Adapter łączący komorę nawilżacza- 3 szt. | Tak |  |
|  | Maseczka donosowa w rozmiarach: XS, S, M, L, XL Po 2 sztuki z każdego rodzaju. | Tak |  |
|  | Czepiec do terapii wymiennych w min. 5 rozmiarach – przeznaczony do nieinwazyjnego wspomagania oddechu umożliwiający zamocowanie generatora oraz do stosowania w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej, z regulacją obwodu głowy, wykonany z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza i ograniczającego przesuwanie główki, z możliwością uzyskania dostępu do naczyń pacjenta, z rzepami do mocowania i miarką. Rozmiar: XS, S, M, L, XL – 6 sztuk z każdego rozmiaru | Tak |  |
|  | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury: - wyświetlacz 3,5’’ TFT z automatycznym przyciemnieniem, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - zasilanie 230V, 50Hz, - waga do 2,5 kg, - możliwość eksportu danych do komputera, - moc max. 170W | Tak, 1 SZT. |  |
|  | Stojak jezdny | Tak |  |
|  | Zestaw do nebulizacji do podawania leków w formie aerozolu – 1szt. Przeznaczony do stosowania w połączeniu z respiratorem oraz do aplikacji przez maskę lub ustnik. W skład zestawu wchodzi: - sterownik USB zapewniający pracę w 2 trybach: ciągłym i wyzwalanym, - membrana nebulizatora wykorzystująca technologię wibrującej siatki wykonanej z polimeru. Generuje aerozol o wielkości cząsteczki w zakresie 1-5 µm, średnia wielkości cząsteczki w zakresie 3,5 µm25%, szybkość nebulizacji 0,45 ml/min., pojemność zbiornika na lek 10 ml, do stosowania w okresie 28 dni w trybie przerywanym lub przez 7 dni w trybie ciągłym - czujnik przepływu, który automatycznie reguluje szybkość nebulizacji w zależności od częstości oddechów - łącznik T do wybory: 10mm, 12mm, 15mm, 22 mm | Tak, 1 ZESTAW |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

…………………….                                                          ……………………………………………………

(miejscowość i data)                                                               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)