……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 4 zamówienia

Dostawa komory laminarnej – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | Tak |  |
|  | Komora laminarna z poziomym przepływem powietrza do powierzchni roboczej | Tak |  |
|  | Blat roboczy jednolity jak i tył komory roboczej wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Prędkość przepływu powietrza automatycznie regulowana do wartości 0.45 m/s | Tak |  |
|  | Komora laminarna wyposażona w prefiltr G3 zgodny z EN779 i filtr HEPA H14 o wydajności 99.995% zgodny EN1822 metoda MPPS (99.999% test D.O.P przy cząstkach 0.3μm) | Tak |  |
|  | Filtr HEPA zabezpieczony ekranem laminarnym zapewniającym nieporównywalnie równomierny przepływ | Tak |  |
|  | Komora laminarna posiada aktywny monitoring poziomu zużycia filtra | Tak |  |
|  | Wewnątrz komory roboczej wytwarzane nadciśnienie zapobiegające napływowi powietrza z otoczenia do obszaru roboczego | Tak |  |
|  | Przyjazny wyświetlacz LCD z intuicyjnym panelem sterowania pokazujący: - wskazanie prędkości powietrza w czasie rzeczywistym, - zatkanie filtra - zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru pracy wentylatora: - wybór pełnej prędkości - wybór połowy prędkości | Tak |  |
|  | Przepływ laminarny monitorowany przez czujnik prędkości, który utrzymuje stały przepływ powietrza na całej powierzchni roboczej dzięki technologii kompensacji zatykania filtra | Tak |  |
|  | Komora laminarna wyposażona w alarmy wizualne i akustyczne | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w gniazdo elektryczne 230V 50 Hz zainstalowane z przodu komory | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w wentylator lub wentylatory z silnikami EC | Tak, podać |  |
|  | Boki komory wykonane ze szkła hartowanego odpornego na promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Komora posiada otwory wykonane w ścianach bocznych komory | Tak |  |
|  | Oświetlenie LED o intensywności min. 800 luksów | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu nieprzekraczający 60 dB(A) | Tak, podać |  |
|  | Przestrzeń robocza wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej | Tak |  |
|  | Elementy zewnętrzne pokryte powłoką na bazie żywic poliestrowych | Tak |  |
|  | Komora zapewniająca 4 klasę czystości powietrza. | Tak |  |
|  | Zużycie energii min.: 177 W | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga do 170 kg | Tak, podać |  |
|  | Dostęp do filtra HEPA z przodu urządzenia | Tak |  |
|  | Wszystkie podzespoły nadające się do modernizacji, nawet te metalowe, co wydłuża całkowitą żywotność komory. | Tak |  |
|  | Stelaż ze stali malowany proszkowo farbą epoksydową osadzony na nóżkach. | Tak |  |
|  | Elementy komory są łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wymiar szerokości wewnętrznej nie mniejsza niż 90 cm | Tak, podać |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

………………….                                                          …………………………….

(miejscowość i data)                                                               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)