……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 2 zamówienia

Dostawa systemów chłodzenia skóry głowy

(w skład systemu wchodzi: 1 sztuka urządzenia do chłodzenia skóry głowy oraz 4 sztuki onkoczepków)  – 3 komplety

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | Tak |  |
|  | Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny transport | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada 4 kółka z opcją blokady | Tak |  |
|  | Urządzenie chłodnicze w obudowie ze stali powlekanej | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa uchwyty do transportu |  |  |
|  | Urządzenie obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego LCD minimum 7'' | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obsługi jednego lub dwóch pacjentów w tym samym czasie | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie w przypadku osiągnięcia zbyt niskich temperatur płynu | Tak |  |
|  | Pojemność zbiornika na płyn: 3,5 litra | Tak |  |
|  | Temperatura pracy płynu chłodzącego utrzymywana w zakresie od -4°C do -3.5°C | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada czepki w rozmiarze: - S- 2 szt. - M-1 szt. - L-1 szt. Waga maksimum 1kg każdy, wliczając płyn i powłokę ochronną | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 320 x 640 x 420 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość) | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość urządzenia z wspornikami: 1650 mm | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania: 220-240 V, 50/60 Hz, 850 VA | Tak |  |
|  | Temperatura kontrolowana przez termostat elektroniczny | Tak |  |
|  | Ciągła kontrola temperatury płynu chłodzącego | Tak |  |
|  | Ciągła kontrola przepływu płynu chłodzącego | Tak |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm wysokiej temperatury | Tak |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm niedoboru płynu chłodzącego | Tak |  |
|  | Sprężarka: Jednostka uszczelniona hermetycznie z chłodziwem bez freonu | Tak |  |
|  | Ciecz robocza: Roztwór soli organicznych i substancji zapobiegających korozji, koloryzowany nietoksycznym barwnikiem roślinnym klasy spożywczej | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

………………….                                                          …………………………….

(miejscowość i data)                                                               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)