……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 3 zamówienia

Dostawa pomp infuzyjnych objętościowych

do podawania cytostatyków– 10 sztuk

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. | Tak |  |
|  | Pompa objętościowa do dożylnej podaży leków i płynów, krwi i produktów krwiopochodnych, żywienia pozajelitowego, leków onkologicznych | Tak |  |
|  | Zakres prędkości podaży: 0,1 – 2000 ml/h | Tak |  |
|  | Zakres prędkości podania bolusa: 0,1 – 2000 ml/h | Tak |  |
|  | Regulacja objętości podanej w zakresie 0,1 – 9999,99 ml | Tak |  |
|  | Zakres objętości bolusa: 0.1-50 ml (minimalny przyrost: 0.01 ml) | Tak |  |
|  | Maksymalna masa pompy wraz z baterią 1,4 kg | Tak, podać |  |
|  | Dokładność infuzji wynosi ±5%, uzyskiwana przy prędkości infuzji ≥1ml/h | Tak |  |
|  | Pompa posiada 6 trybów infuzji: - ml/h, - protokoły lekowe, - tryb wieloetapowy, - TPN, - dawka początkowa - tryb przekazania | Tak |  |
|  | Pompa posiada funkcje: - bolusa manualnego, - bolusa bezdotykowego, - bolusa automatycznego | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada funkcje napełniania i/lub przepłukiwania | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości bez zatrzymywania infuzji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i komunikaty o błędach w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlanie objętości podanej (VI) | Tak |  |
|  | Pompa posiada: - tryb „czuwania” - tryb nocny | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w blokadę ekranu (ochrona przed przypadkową zmianą ustawień) | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w alarmy: - alarm przy przekroczeniu limitu ciśnienia (okluzja), - alarm odłączenia zestawu od kaniuli pacjenta, - alarm pęcherzyków powietrza (monitorowanie przez 15 min) | Tak |  |
|  | Regulacja poziomu alarmu pęcherzyków powietrza w zakresie 10–1000 µl | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości pojedynczego alarmu pęcherzyka powietrza min. 8 poziomów | Tak, podać |  |
|  | Minimalny zakres regulacji limitów ciśnienia okluzji 50–1125 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji poziomów alarmu ciśnienia min 15 poziomów | Tak, podać |  |
|  | Pompa posiada funkcje antybolusa (back-off) | Tak |  |
|  | Tryb objętość + czas (automatyczne obliczanie szybkości) | Tak |  |
|  | Ograniczenie objętości | Tak |  |
|  | Funkcja KVO (utrzymanie drożności żyły), regulowana w zakresie 0,1–30 ml/h | Tak |  |
|  | Adaptacyjna funkcja KVO zależna od szybkości infuzji | Tak |  |
|  | Obliczanie dawki na podstawie masy ciała (np. mg/kg/min) dla min. 90 pozycji | Tak, podać |  |
|  | Zakres masy ciała do obliczeń dawek: 0,1–300 kg | Tak |  |
|  | Profile lekowe wg obszaru opieki min 30 profili | Tak, podać |  |
|  | Biblioteka nazw leków – min. 100 leków/profil | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru profilu na pompie | Tak |  |
|  | Liczba możliwych do zapisania zdarzeń min. 20 000 | Tak, podać |  |
|  | Dziennik 24h z podziałem na godziny | Tak |  |
|  | Czas przechowywania dziennika zdarzeń min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Identyfikacja nazw leków – min. 10 znaków | Tak, podać |  |
|  | Liczba możliwych do zapisania ustawień leków min 3000 | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy (oporowy) | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 7 parametrów | Tak |  |
|  | Regulacja parametrów infuzji za pomocą przycisków strzałek | Tak |  |
|  | Pompa posiada zasilacz sieciowy | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne przy 25ml/h min. 8h | Tak, podać |  |
|  | Czas ładowania baterii min. 3h | Tak, podać |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne | Tak |  |
|  | Alarm niskiego poziomu baterii | Tak |  |
|  | Alarm zakończenia infuzji | Tak |  |
|  | Alarm błędu systemu | Tak |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania | Tak |  |
|  | Stopień ochrony: IP34 | Tak |  |
|  | Komunikacja: USB, Ethernet, Wi-Fi | Tak |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie 10–40°C | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

………………….                                                          …………………………….

(miejscowość i data)                                                               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)