……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 4 zamówienia

Dostawa zestawów narzędzi laparoskopowych – 5 zestawów

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. | Tak |  |
|  | Wkład o rozmiarze 5 x 330 mm. Średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, proste | Tak, 5szt. |  |
|  | Uchwyt A, asymetryczny z zamkiem do narzędzi | Tak, 5szt. |  |
|  | Wkład bipolarny o rozmiarze 5x330. Kleszczyki proste do dysekcji, długość szczęk 13mm, średnica 5mm, długość 330mm | Tak, 5szt. |  |
|  | Tubus o rozmiarze 5x330. Trzonek / tubus bipolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia | Tak, 5szt. |  |
|  | Uchwyt rozmiar L, bipolarny | Tak, 5szt. |  |
|  | Kabel bipolarny do narzędzi, jednowtykowy o długości nie krótszej niż 3,5 m. Kompatybilny z diatermią elektrochirurgiczną będąca w posiadaniu Zamawiającego. | Tak, 5szt. |  |
|  | Elektroda hakowa o rozmiarze 5x330mm. Haczyk laparoskopowy o średnicy 5 mm, długości 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym. | Tak, 5szt. |  |
|  | Kabel unipolarny o długości nie krótszy niż 3,5m. Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk 4 mm (bananowy) o długości nie krótszej niż 3,5 m. Kompatybilny z diatermią elektrochirurgiczną będąca w posiadaniu Zamawiającego z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter. | Tak, 5szt. |  |
|  | Wkład monopolarny o rozmiarze 5x330, kleszczyki atraumatyczne, długość szczęk 16mm, średnica 5mm, długość 330mm | Tak, 5szt. |  |
|  | Tubus o rozmiarze 5x330. Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia. | Tak, 5szt. |  |
|  | Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | Tak, 5szt. |  |
|  | Wkład monopolarny o rozmiarze 5x330. Kleszczyki chwytające z prześwitem, długość szczęk 16mm, średnica 5mm, długość 330mm | Tak, 5szt. |  |
|  | Tubus o rozmiarze 5x330. Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia. | Tak, 5szt. |  |
|  | Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | Tak, 5szt. |  |
|  | Wkład monopolarny o rozmiarze 5x330. Szczypce biopsyjne do odcinania, długość szczęk 12mm, średnica 5mm, długość 330mm | Tak, 5szt. |  |
|  | Tubus o rozmiarze 5x330. Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia | Tak, 5szt. |  |
|  | Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | Tak, 5szt. |  |
|  | Wkład bipolarny o rozmiarze 5x330.Kleszczyki chwytające, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm | Tak, 5szt. |  |
|  | Tubus o rozmiarze 5x330.Trzonek / tubus bipolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia. | Tak, 5szt. |  |
|  | Uchwyt rozmiar L, bipolarny | Tak, 5szt. |  |
|  | Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą. W skład wchodzi: mata silikonowa, wkład z uchwytami. Wymiary 545x255x210. Kompatybilny ze sterylizacją parową. | Tak, 5szt. |  |
|  | Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią (bez wymiennego wkładu). | Tak, 5szt. |  |
|  | Tuba ssąco-płucząca w rozmiarze 10x360 mm. Tuba ssąco-płucząca o średnicy 10 mm i długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu. | Tak, 5szt. |  |
|  | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5,3 mm i długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu | Tak, 5szt. |  |
|  | Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5 mm kanale ssącym | Tak, 5szt. |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

………………….                                                          …………………………….

(miejscowość i data)                                                               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)