Załącznik nr 1.3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nr postępowania:  2/2026/DZP/IT. – ZADANIE 3

Dane Wykonawcy:

………………………

………………………

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Nazwa zadania projektu | Ilość (sztuk/ zestawów/ kompletów) | Cena jednostkowa netto za 1 szt. /zestaw/ komplet | Stawka podatku VAT (należy wpisać "zw" lub stawkę podatku VAT) | Wartość netto kol. 4 * kol. 5 | Wartość podatku VAT kol. 7 * kol. 6 | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rozbudowa posiadanego systemu RIS/PACS o nowe funkcjonalności | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 1 komplet |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozszerzenie integracji PACS/RIS o połączenie z Platformą Usług Inteligentnych (PUI) | Wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego Repozytorium Danych Medycznych | 1 komplet |  |  |  |  |  |
| 3. | Serwer Producent* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. Model * Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 4. | Macierz Producent* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. Model* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |

*należy uzupełnić, pod rygorem odrzucenia oferty, jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Wskazane informacje muszą w jednoznaczny sposób identyfikować oferowany sprzęt/oprogramowanie

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty):

| Lp. | Opisprzedmiotu zamówienia -wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |

| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Upgrade posiadanego przez Zamawiającego systemu radiologicznego PACS/RIS do wersji VNA/RIS, wraz z kompleksowym przeniesieniem danych oraz podłączeniem urządzeń medycznych do VNA, będących podłączonymi do systemu PACS. System PACS/RIS/VNA/integracja z PUI/opisywanie badań jednego producenta |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby system zapewniał mechanizmy autoryzacji oraz skuteczne zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem zarówno na poziomie aplikacji klienckiej, jak i serwera bazy danych. System powinien również zapewniać pełną rozliczalność działań użytkowników poprzez rejestrowanie i ewidencjonowanie wszelkich operacji – w tym prób dostępu – wykonywanych zarówno z poziomu aplikacji klienckiej, jak i z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych wraz z serwerem bazy danych (np. logi systemowe, dzienniki zdarzeń). |  |  |  |
|  | Całość komunikacji pomiędzy serwerami a stacjami roboczymi ma być w pełni szyfrowana co najmniej protokołem TLS |  |  |  |
|  | System VNA/RIS musi być w pełni zintegrowany z systemem HIS na poziomie HL7, w sposób umożliwiający rejestrację pacjentów po stronie szpitala jak i po stronie systemu RIS |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie jest w pełni separowane od systemu operacyjnego i całość rozwiązania jest skonteneryzowana docker / kubernetes – celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie może być samodzielnie zainstalowane przez zespół informatyczny zamawiającego w oparciu o dostarczoną instrukcję |  |  |  |
|  | Zespół informatyczny zamawiającego może samodzielnie aktualizować system |  |  |  |
|  | Rozwiązanie dostarczone jest w trybie pełnego zabezpieczenia active-active, oznacza to że rozwiązanie działa przemiennie na obu serwerach a w przypadku awarii możliwe jest przełączenie się na zapasową infrastrukturę w chmurze w czasie nie dłuższym niż 15 minut |  |  |  |
|  | Rozwiązanie dostarcza pełną redundancję bazy danych, dodatkowo raz dziennie wykonywana ma być przyrostowa kopia danych |  |  |  |
|  | Rozwiązanie dostarcza pełną redundancję plików obrazowych w trybie antymalware, oznacza to że kopia zlokalizowana na drugim serwerze jest chroniona przed zaszyfrowaniem w przypadku zaszyfrowania kopii na pierwszym serwerze |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie jest certyfikowanym oprogramowaniem klasy „2b” |  |  |  |
| RIS – moduł systemu VNA |  |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie działa w przeglądarce WEB Chrome, Safari, Edge, Firefox |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie działa w języku Polskim |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie posiada moduły Rejestracja, Terminarz, Opisywania badań, Technika, Raportów, Zarządzania pacjentami, Zarządzania badaniami |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na obsługę wielu jednostek organizacyjnych i przypisywanie użytkownika do wybranej jednostki organizacyjnej |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na utworzenie wielu gabinetów dla każdej jednostki organizacyjnej |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie moduł Rejestracji pozwala na: |  |  |  |
|  | - wprowadzenie podstawowych danych pacjenta imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, paszport, paszport, nr dowodu tożsamości |  |  |  |
|  | - możliwość rejestracji w imieniu opiekuna lub rodzica |  |  |  |
|  | - wprowadzenie nr telefonu pacjenta, emaila |  |  |  |
|  | - wprowadzenie adresu pacjenta w oparciu o słownik ogólnokrajowy |  |  |  |
|  | - wprowadzenie nr karty diagnostycznej lub kartoteki głównej |  |  |  |
|  | - automatyczna weryfikacja AP-Kolce |  |  |  |
|  | - wprowadzenie daty skierowania, daty dostarczenia skierowania |  |  |  |
|  | - wprowadzenie zlecenia na badanie wewnętrznego lub zewnętrznego |  |  |  |
|  | - oznaczenie badania jako CITO, DILO, VIP czy badanie kliniczne |  |  |  |
|  | - wprowadzenie płatnika za badanie z podziałem (płatne pacjent, płatne ubezpieczyciel, płatne NFZ, niedopłątne) |  |  |  |
|  | - wprowadzenie nazwy wykonywanego badania lub listy badań ze wskazaniem badania głównego |  |  |  |
|  | - ustawienie czy badanie powinno posiadać opis czy nie |  |  |  |
|  | - wprowadzenie ICD9 |  |  |  |
|  | - wprowadzenie danych dodatkowych waga, wzrost, kreatynina, gfr, glukoza |  |  |  |
|  | - wprowadzenie informacji o ciałach metalowych |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie moduł Terminarz pozwala na: |  |  |  |
|  | - rejestrację pacjenta do wielu jednostek organizacyjnych lub gabinetów jednocześnie |  |  |  |
|  | - wyszukiwanie pierwszego wolnego terminu na podstawie rodzaju badania, system automatycznie podpowie trzy najbliższe terminy |  |  |  |
|  | - wyświetlenie terminarza dla wskazanych jednostek organizacyjnych lub gabinetów z podziałem na sloty czasowe |  |  |  |
|  | - rejestrację pacjenta na wybranych slot czasowy |  |  |  |
|  | - rejestrację pacjenta z wykorzystaniem e-skierowania i pinu |  |  |  |
|  | - przenoszenie pacjenta na inny dowolnie wybrany dzień |  |  |  |
|  | - potwierdzenie terminu przyjęcia pacjenta |  |  |  |
|  | - edycję terminu badania |  |  |  |
|  | - usunięcie rezerwacji |  |  |  |
|  | - podgląd historii rezerwacji |  |  |  |
|  | - wsparcie modułu callcenter |  |  |  |
|  | - dodawanie notatek dla kolejnej zmiany |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie moduł Technika pozwala na: |  |  |  |
|  | - podejrzenie poprzednio wykonanych badań w ramach dystrybucji WEB, celem przygotowania się do badania |  |  |  |
|  | - wprowadzenie detali dotyczących wykonywanej procedury (osoba wykonująca badanie, pielęgniarka, informację o wkłuciu, znieczuleniu, badania dyżurowe) |  |  |  |
|  | - wprowadzenie danych technicznych badania (liczba faz, projekcji, wykonany protokół , DLP, DAP, ctdi, czy dawka promieniowania), informacje o kontraście i kratki przeciwrozproszeniowe |  |  |  |
|  | - dodanie dodatkowej wykonanej procedury w ramach badania |  |  |  |
|  | - wywołanie skanowania dodatkowych dokumentów do badania |  |  |  |
|  | - wskazanie osoby autoryzującej badanie |  |  |  |
|  | - wprowadzenie uwag do lekarza opisującego |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie moduł Opisywania badań pozwala na: |  |  |  |
|  | - wyświetlenie pełnej listy badań do opisania |  |  |  |
|  | - swobodnej konfiguracji kolumn zawartych w badaniu |  |  |  |
|  | - udostępnienie badania do opisania dowolnej osobie w placówce lub poza nią, na podstawie adresu e-mail |  |  |  |
|  | - na liście roboczej mogą się znaleźć badania udostępnione z innych placówek celem konsultacji lub opisania |  |  |  |
|  | - na liście roboczej prezentowane są wyniki analiz AI pozwalające przypisać badanie do jednej z czterech kategorii (bez patologii, podejrzenie patologii, patologię zagrażające życiu, patologie) pod warunkiem że elementem systemu są moduły AI |  |  |  |
|  | - na liście roboczej prezentowane są informacje o wielkości zmian patologii, ocena anatomii pacjenta i ocena symetrii organów pod warunkiem że elementem systemu są moduły AI |  |  |  |
|  | - lista robocza może być zasilana na podstawie zleceń z systemu RIS, danych z systemu HIS, danych z dowolnego systemu PACS |  |  |  |
|  | - możliwe jest podłączenie dowolnego systemu PACS i automatyczne budowanie zleceń badań do opisu na podstawie danych z systemu PACS (system śledzi nadążnie podłączony PACS i tworzy nowe zlecenia opisu w miarę pojawiania się nowych badań w systemie) |  |  |  |
|  | - możliwe jest opisywanie badań z domu w formie teleradiologii |  |  |  |
|  | - oprogramowanie umożliwia pobranie oprogramowania do teleradiologii i automatyczny transfer badań ze szpitala na stację domową |  |  |  |
|  | - oprogramowanie do obsługi teleradiologii informuje o nowej wersji i umożliwia aktualizację |  |  |  |
|  | - oprogramowanie w trybie teleradiologii pozwala na wykorzystywanie serwera do przetwarzania obrazów zainstalowanego w szpitalu ładując badania w czasie poniżej 10 sekund nawet dla badań 400 sliców w trybie MPR |  |  |  |
|  | - oprogramowanie w trybie teleradiologia z wykorzystaniem serwera do przetwarzania obrazów nie przechowuje obrazów DICOM po stronie klienta, tak że w przypadku włamania nie ma możliwości skradzenia w/w danych |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie moduł Zarządzania pacjentem pozwala na: |  |  |  |
|  | - wyświetlenie wszystkich pacjentów znajdujących się w systemie |  |  |  |
|  | - modyfikację danych pacjenta |  |  |  |
|  | - łączenie pacjentów |  |  |  |
|  | - przejście do listy badań pacjenta |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie moduł Zarządzania badaniami pozwala na: |  |  |  |
|  | - wyświetlenie wszystkich badań znajdujących się w systemie zgodnie z poziomem uprawnień w ramach do jednostki organizacyjnej |  |  |  |
|  | - wydawanie wyników |  |  |  |
|  | - wyświetlanie szczegółów badania |  |  |  |
|  | - edycja badania |  |  |  |
|  | - dodania nowego badania do obecnie wykonanego |  |  |  |
|  | - dołożenie dowolnego zeskanowanego pliku do badania |  |  |  |
|  | - anulowanie badania |  |  |  |
|  | - oznaczenia badania jako wykonane |  |  |  |
|  | - wydrukowanie informacji o badaniu |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie moduł Raportów pozwala na: |  |  |  |
|  | - dostęp do ponad 100 raportów dotyczących systemów RIS/PACS |  |  |  |
|  | - wyświetlenie dowolnego raportu zgodnie z uprawnieniami |  |  |  |
|  | - zaplanowanie terminu dostawy wybranych raportów |  |  |  |
|  | - tworzenie nowych własnych raportów |  |  |  |
|  | - podłączenie się centralnego repozytorium raportów umożliwiającego dzielenie raportów z innymi pracowniami |  |  |  |
| VNA / PACS |  |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie zapewnia archiwizację wyników obrazowych w jakości diagnostycznej zgodnej ze standardem DICOM, w archiwum dostępnym on-line. Archiwum to powinno umożliwiać elastyczne zwiększanie dostępnej pojemności. |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby system zapewniał archiwizację wszystkich danych otrzymywanych z urządzeń diagnostycznych w formacie DICOM z zastosowaniem bezstratnej kompresji, gwarantującej zachowanie pełnej integralności i jakości przekazywanych informacji. Archiwizacja powinna być realizowana zarówno w archiwum działającym w trybie on-line, jak i w dedykowanej kopii zapasowe |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie posiada funkcjonalność obsługi listy roboczej (ModalityWorkList) zgodnej ze standardem DICOM, umożliwiającą: |  |  |  |
|  | automatyczne udostępnianie danych pacjenta oraz informacji o zleconym badaniu diagnostycznym do urządzeń obrazujących (modalności) za pośrednictwem mechanizmu DICOM ModalityWorkList, |  |  |  |
|  | konfigurowanie list roboczych indywidualnie dla poszczególnych aparatów diagnostycznych, z możliwością ograniczania zakresu prezentowanych badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: data zlecenia, oddział kierujący na badanie, pracownia diagnostyczna, nazwa aparatu (AETitle). |  |  |  |
|  | Dane obrazowe składowane są na szybkich macierzach ONLINE (SSD) a następnie po określonym czasie lub po zajęcia określonej objętości na wolniejsze macierze NEARLINE |  |  |  |
|  | Dane obrazowe mogą być składowane z wykorzystaniem protokołu S3 |  |  |  |
|  | System musi zapewniać archiwizację wszystkich danych obrazowych otrzymywanych z urządzeń diagnostycznych w formacie DICOM, z zastosowaniem bezstratnej kompresji (np. JPEG2000 Lossless), bez utraty przekazywanych informacji. |  |  |  |
|  | Archiwizacja powinna być realizowana zarówno w archiwum działającym on-line, jak i w kopii zapasowej. |  |  |  |
|  | System musi umożliwiać określenie rodzaju kompresji stosowanej dla obrazów z danej modalności – w tym opcję: (bez kompresji, kompresja bezstratna JPEG2000) |  |  |  |
|  | System umożliwiał archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0 lub równoważny, minimum klasy SOP (SCU): |  |  |  |
|  | - Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1, |  |  |  |
|  | - Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1, |  |  |  |
|  | - Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1, |  |  |  |
|  | - Standard Intra-oral X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1, |  |  |  |
|  | - Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2, |  |  |  |
|  | - Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1, |  |  |  |
|  | - Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3, |  |  |  |
|  | - Standard US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1, |  |  |  |
|  | - Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4, |  |  |  |
|  | - Enhanced MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1, |  |  |  |
|  | - Standard US Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6, |  |  |  |
|  | - Standard US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1, |  |  |  |
|  | - Standard Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7, |  |  |  |
|  | - Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1, |  |  |  |
|  | - Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2, |  |  |  |
|  | - Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3, |  |  |  |
|  | - Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4, |  |  |  |
|  | - Standard Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8, |  |  |  |
|  | - Standard Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10, |  |  |  |
|  | - Standard VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11, |  |  |  |
|  | - Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1, |  |  |  |
|  | - Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1, |  |  |  |
|  | - Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2, |  |  |  |
|  | - Standard NM Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20, |  |  |  |
|  | - Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66, |  |  |  |
|  | - Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1, |  |  |  |
|  | - Spatial Fiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2, |  |  |  |
|  | - Standard VL Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1, |  |  |  |
|  | - Standard VL Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2, |  |  |  |
|  | - Standard VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1, |  |  |  |
|  | - Standard Video Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1, |  |  |  |
|  | - Standard VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2, |  |  |  |
|  | - Standard Video Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1, |  |  |  |
|  | - Standard VL Slide Microscopic Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3, |  |  |  |
|  | - Standard VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4, |  |  |  |
|  | - Standard Video Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1, |  |  |  |
|  | - Standard Ophthalmic Photographic 8 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1, |  |  |  |
|  | - Standard Ophthalmic Photographic 16 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2, |  |  |  |
|  | - Structured Reporting Storage (Basic Text, Enhanced SR, Comprehensive) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33, |  |  |  |
|  | - Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50, |  |  |  |
|  | - Key Object Selection Document Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59, Chest CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65, |  |  |  |
|  | - Standard PET Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128, |  |  |  |
|  | - Standard PET Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129, |  |  |  |
|  | - Standard RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1, |  |  |  |
|  | - Standard RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2, |  |  |  |
|  | - Standard RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3, |  |  |  |
|  | - Standard RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5, Breast Tomosynthesis Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.3, Encapsulated PDF Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1, |  |  |  |
|  | - Standard Waveform 12 Lead ECG Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1 |  |  |  |
|  | System umożliwiał archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0 lub równoważny, min. klasy SOP (SCP): |  |  |  |
|  | - Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 |  |  |  |
|  | - Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 |  |  |  |
|  | - Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 |  |  |  |
|  | - Standard Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8 |  |  |  |
|  | - Standard Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9 |  |  |  |
|  | - Standard Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10 |  |  |  |
|  | - Standard VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11 |  |  |  |
|  | - Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 |  |  |  |
|  | - Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 |  |  |  |
|  | - Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 |  |  |  |
|  | - Standard NM Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 |  |  |  |
|  | - Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 |  |  |  |
|  | - SpatialRegistration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1 |  |  |  |
|  | - SpatialFiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2 |  |  |  |
|  | - Standard VL Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 |  |  |  |
|  | - Standard VL Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2 |  |  |  |
|  | - Standard VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 |  |  |  |
|  | - Standard Video Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1 |  |  |  |
|  | - Standard VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 |  |  |  |
|  | - Standard Video Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1 |  |  |  |
|  | - Standard VL Slide Microscopic Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 |  |  |  |
|  | - Standard VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 |  |  |  |
|  | - Standard Video Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1 |  |  |  |
|  | - Standard Ophthalmic Photographic 8 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 |  |  |  |
|  | - Standard Ophthalmic Photographic 16 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2 |  |  |  |
|  | - Structured Reporting Storage – Basic Text SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11 |  |  |  |
|  | - Structured Reporting Storage – Enhanced SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22 |  |  |  |
|  | - Structured Reporting Storage – Comprehensive SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 |  |  |  |
|  | - Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 |  |  |  |
|  | - Key Object SelectionDocument 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 |  |  |  |
|  | - Chest CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65 |  |  |  |
|  | - Standard PET Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 |  |  |  |
|  | - Standard PET Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129 |  |  |  |
|  | - Standard RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 |  |  |  |
|  | - Standard RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 |  |  |  |
|  | - Standard RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 |  |  |  |
|  | - Standard RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 |  |  |  |
|  | - BreastTomosynthesis Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.3 |  |  |  |
|  | - Encapsulated PDF Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 |  |  |  |
|  | - Patient Root Query/Retrieve – FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1 |  |  |  |
|  | - Patient Root Query/Retrieve – MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2 |  |  |  |
|  | - Patient Root Query/Retrieve – GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.3 |  |  |  |
|  | - Study Root Query/Retrieve – FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 |  |  |  |
|  | - Study Root Query/Retrieve – MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2 |  |  |  |
|  | - Study Root Query/Retrieve – GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3 |  |  |  |
|  | - Patient Study Only Query/Retrieve – FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.1 |  |  |  |
|  | - Patient Study Only Query/Retrieve – MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.2 |  |  |  |
|  | - Patient Study Only Query/Retrieve – GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.3 |  |  |  |
|  | System obsługuje wymienione Transfer Syntax: |  |  |  |
|  | - Implicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2 |  |  |  |
|  | - Explicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.1 |  |  |  |
|  | - Explicit VR Big Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.2 |  |  |  |
|  | - JPEG Baseline Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.50 |  |  |  |
|  | - JPEG Extended Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.51 |  |  |  |
|  | - JPEG Lossless, Non-Hierarchical, First-Order Prediction Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.70 |  |  |  |
|  | - JPEG2000 Image Compression (Lossless Only) 1.2.840.10008.1.2.4.90 |  |  |  |
|  | - JPEG2000 Image Compression 1.2.840.10008.1.2.4.91 |  |  |  |
|  | - RLE Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.5 |  |  |  |
|  | System powinien umożliwiać nagrywanie płyt CD/DVD z wynikami badań na wskazanych stacjach roboczych, z możliwością: |  |  |  |
|  | - wyboru jednego lub wielu badań do nagrania na jednej płycie, |  |  |  |
|  | - dołączenia opisu badania, w tym w formacie SR oraz adnotacji radiologa, |  |  |  |
|  | - płyta powinna zawierać przeglądarkę DICOM umożliwiającą wyświetlanie danych badania i pacjenta oraz oferującą możliwość konfiguracji zakresu prezentowanych danych |  |  |  |
|  | System zapewnia tworzenie plików logów (dzienników zdarzeń) dla wszystkich usług powiązanych z systemem PACS, co najmniej w zakresie: |  |  |  |
|  | - importu badań z urządzeń diagnostycznych, |  |  |  |
|  | - działania mechanizmów autoroutingu, |  |  |  |
|  | - pracy modułu administracyjnego systemu PACS, |  |  |  |
|  | - obsługi list roboczych (ModalityWorkList – MWL), |  |  |  |
|  | - interfejsu wymiany danych w standardzie HL7, |  |  |  |
|  | - tworzenia kopii obrazów w formacie DICOM, |  |  |  |
|  | - działania systemu dystrybucji obrazów. |  |  |  |
|  | Aplikacja zapewnia – zarówno w zakresie interfejsu użytkownika, jak i panelu administracyjnego - możliwość wyszukiwania badań archiwalnych w systemie PACS na podstawie następujących kryteriów: |  |  |  |
|  | - Dane pacjenta: |  |  |  |
|  | - nazwisko i imię, |  |  |  |
|  | - data urodzenia, |  |  |  |
|  | - identyfikator pacjenta. |  |  |  |
|  | - Dane badania: |  |  |  |
|  | - numer badania, |  |  |  |
|  | - nazwa badania, |  |  |  |
|  | - zakres dat wykonania badania, |  |  |  |
|  | - zakres dat przesłania badania do systemu, |  |  |  |
|  | - modalność badania, |  |  |  |
|  | - urządzenie (AETitle), z którego przesłano badanie. |  |  |  |
|  | - Administracja systemem: |  |  |  |
|  | - zarządzanie AETitle urządzeniami |  |  |  |
|  | - modyfikacja danych pacjenta i badania (w zakresie imię, nazwisko, datę urodzenia, nazwy badania) |  |  |  |
|  | - łączenie danych pacjentów |  |  |  |
|  | - przenoszenie badań pomiędzy pacjentami |  |  |  |
|  | - weryfikację z RIS , czy wszystkie wykonane badania pokrywają się z worklistą z funkcją automatycznej korekty |  |  |  |
|  | Aplikacja zapewnia możliwość wysyłania badań przez DICOM C-STORE, C-MOVE do innych węzłów DICOM, w tym możliwość grupowych wysyłek przez wskazanie badań i więcej niż jednego węzła, na które badania mają być wysłane w jednym zadaniu. |  |  |  |
|  | Aplikacja zapewnia możliwość modyfikacji danych pacjenta i badania zapisanych w archiwum DICOM (zmiany winny być zapisywane w bazie danych, nie w plikach DICOM, przy wysyłaniu lub eksporcie danych z PACS, nagłówki DICOM w tworzonych i/lub wysyłanych plikach są aktualizowane informacjami z bazy danych) w zakresie:- nazwisko, imię, płeć, data urodzenia pacjenta,- numer i nazwa badania. |  |  |  |
| Monitoring systemu |  |  |  |  |
|  | System jest monitorowany przez otwarte rozwiązanie typu zabbix lub prometheus |  |  |  |
|  | System monitoruje stan systemu minimalnie w zakresie: |  |  |  |
|  | - obciążenia poszczególnych systemów CPU, Pamięć, GPU |  |  |  |
|  | - obciążenia IOPS systemów dyskowych |  |  |  |
|  | - stanu RAID macierzy dyskowych |  |  |  |
|  | - obciążenia połączenia sieciowego systemów |  |  |  |
|  | - stanu wszystkich serwisów VNA / RIS / Dystrybucja Obrazów |  |  |  |
|  | - stanu backupu danych |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie prezentuje jedną spójną listę wszystkich pacjentów przypisanych do JOS typu SOR: |  |  |  |
|  | - imię |  |  |  |
|  | - nazwisko |  |  |  |
|  | - datę urodzenia |  |  |  |
|  | - wiek |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie korzysta z modułu PUI i badania, które mogą być przeanalizowane modelem AI kieruje automatycznie na podstawie danych DICOM do właściwych modeli anatomicznych |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie umożliwia ustawienia reguł na podstawie, których badania – badania DICOM mają być kierowane do analizy: |  |  |  |
|  | - grubość warstwy |  |  |  |
|  | - odstęp między kolejnymi warstwami |  |  |  |
|  | - informacje czy badanie posiada kontrast |  |  |  |
|  | - nazwie badani |  |  |  |
|  | - protokole badania |  |  |  |
|  | - ilości obrazów w badaniu |  |  |  |
|  | - ilości subgrup w badania |  |  |  |
| Dystrybucja WB HTML5 |  |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie jest certyfikowanym oprogramowaniem klasy „2b” |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie działa w przeglądarce WEB Firefox, Chrome, Safari, Edge |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie działa w najnowszej wersji przeglądarki |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala wyświetlić min następujące modalności: CR,DX,CT,MR,XA,US, ECG, ES, OCT, SR, RF, MG, OT, US, NM |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala ustawić layout 1x1 , 1x2,1x3, 2x1, 2x2, 2x3 , 3x3 |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie nie wymaga żadnych dodatków, pluginów |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie działa na dwu monitorach |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na wyświetlenie badań historycznych pacjenta bez przechodzenia do menu głównego |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na rekonstrukcję danych po stronie serwera i załadowanie badania w trybie MPR np. 400 obrazów w czasie, krótszym niż 10 sekund |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie obsługuje narzędzia typu: |  |  |  |
|  | - windowLvL w tym predefiniowane ustawienia WindowLvL np. typu Lung |  |  |  |
|  | - zooom |  |  |  |
|  | - szybkie przewijanie |  |  |  |
|  | - obrót |  |  |  |
|  | PRZESUNIĘCIE |  |  |  |
|  | - reset widoku |  |  |  |
|  | - podgląd opisu badania |  |  |  |
|  | - podgląd Enscapulsated PDF |  |  |  |
|  | - pomiary liniowy, kąt , okrąg , prostokąd, elipsa, krzywa |  |  |  |
|  | - pozytyw / negayw |  |  |  |
|  | - odbicie poziome czy pionowe |  |  |  |
|  | - aktywna lokalizacja 3D |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na wywołanie widoku MPR, CPR, 3D, MIP |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na manipulowanie liniami w osiach MPR |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie posiada specjalne tryby dla badań mammograficznych (LCC,RCC) i (RMLO,LMLO) |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na otwarcie badania z dysku |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na eksport badania z PACS do plików DICOM lub JPG , AVI |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na ustawienie adnotacji na obrazie |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na wyświetlenie tagów DICOM |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie obsługuje VOI Lut |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie pozwala na reset ustawień do wejściowych |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie obsługuje wyświetlenie informacji HU z obrazu |  |  |  |
| Integracja z PUI |  |  |  |  |
|  | Podłączenie systemu do serwisu PUI nastąpi w czasie do 60 dni od ogłoszenia gotowości CEZ Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie przekazywania niezbędnych informacji, w tym terminu zgłoszenia gotowości. |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać automatyczne przesyłanie badań radiologicznych do platformy sztucznej inteligencji (PUI) wraz z kompletnymi metadanymi DICOM: grubość serii, protokoły badania, pixelspacing, informacje o zastosowaniu kontrastu oraz fazy jego podania. |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie wymaga automatycznej identyfikacji i transmisji wybranych serii badań na podstawie nazwy, grubości warstw oraz protokołu badania. Konieczne jest umożliwienie przeprowadzenia wskazanych analiz przez platformę AI. |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać pełną integrację obejmującą wysyłanie obrazów DICOM do PUI oraz odbiór przetworzonych danych, wyników analiz i obrazów z naniesionymi oznaczeniami patologii wykrytych przez sztuczną inteligencję. |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie musi zawierać mechanizmy zabezpieczające przed błędnym przypisaniem obrazów podczas przełączania badań między pacjentami. Obowiązkowe jest zapewnienie pełnej integralności danych pacjenta w całym procesie diagnostycznym. |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie musi implementować system kontroli jakości umożliwiający udostępnianie wyników pacjentom (CD/DVD, portal pacjenta) po uzyskaniu akceptacji radiologa. System musi zapewniać pełną kontrolę nad zawartością udostępnianych materiałów. |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie wymaga konfigurowalnej integracji z platformami teleradiologicznymi. Konieczna jest możliwość precyzyjnego określania elementów badań oraz wyników analiz AI udostępnianych w ramach konsultacji zdalnych. |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność automatycznej ekstrakcji informacji z obrazów zawierających oznaczenia patologii naniesione przez PUI. System musi umożliwiać porównanie z opisami radiologów w celu zapewnienia spójności diagnostycznej. |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać bezproblemową integrację informacji o patologiach wykrytych przez AI z oprogramowaniem RIS. Wymagane jest prezentowanie wyników w sposób spójny z interfejsem przeglądarki radiologicznej. |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie wymaga wydajnej komunikacji przy równoległym przeglądaniu dużej ilości wyników. Konieczna jest obsługa wielu węzłów DICOM oraz szybkie ładowanie obrazów w przeglądarce HTML5. |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie musi zawierać przeglądarkę HTML5 do plików DICOM |  |  |  |
|  | Zaoferowane rozwiązanie musi obejmować kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcje obsługi. Wymagane jest przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi systemu, procedur jakościowych i bezpieczeństwa danych. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia zdalnie. |  |  |  |
|  | Podłączenie systemu do serwisu PUI nastąpi w czasie do 60 dni od ogłoszenia gotowości CEZ Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie przekazywania niezbędnych informacji, w tym terminu zgłoszenia gotowości. |  |  |  |
| Wspomaganie opisywania badań AI |  |  |  |  |
|  | Moduł Opisywania badań wyposażony w tryb AI |  |  |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie moduł Opisywania badań w trybie AI pozwala na: rozwiązanie funkcjonuje całkowicie w oparciu o przeglądarkę WEB i nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania na końcówce użytkownika |  |  |  |
|  | Rozwiązanie rozpoznaje mowę w języku Polskim |  |  |  |
|  | Rozwiązanie pozwala jednym kliknięciem na otworzenie badania w oprogramowaniu firm typu Siemens, Osirix |  |  |  |
|  | Rozwiązanie współpracuje z dowolnym mikrofonem kierunkowym |  |  |  |
|  | Rozwiązanie automatycznie pozwala na zamianę wypowiedzianych słów, zdań na tekst |  |  |  |
|  | Rozwiązanie charakteryzuje się wysoką wydajnością i posiada maksymalne opóźnienie 500ms |  |  |  |
|  | Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z modułem opisowym badań posiadanym przez Zamawiającego w zakresie: - po wejściu w tryb opisywania badania, dyktowanie automatycznie się aktywuje i start dyktowania nie musi być potwierdzony w żaden sposób - automatycznie wszystkie podyktowane elementy wprowadzane są w pole, brudnopis a użytkownik na bieżąco widzi podyktowane słowa - po zakończeniu procesu dyktowania uruchamiana jest procedura przeniesienia opisu z ekranu brudnopis do głównego okna opisowego - użytkownik wybiera protokół opisowy a następnie system LLM generuje kompletny opis badania - wytworzony opis jest dopasowany do formy końcowej danego radiologa |  |  |  |
|  | System pozwala odczytać poprzednie opisy danego lekarza z systemu RIS i następnie na tej podstawie tworzy wzorzec, do którego dopasowuje ostateczny opis |  |  |  |
|  | funkcja ta realizowana jest poprzez system LLM, zlokalizowany w placówce |  |  |  |
|  | przy przenoszeniu do okna czysty opis , |  |  |  |
|  | system wprowadza automatycznie poprawki, poprawia wszystkie literówki |  |  |  |
|  | system automatycznie poprawi wszelkie błędy w wypowiedzi korygując słowa do wgranego słownika medycznego |  |  |  |
|  | system automatycznie wykrywa wszelkie słowa będące konwersacją nie związaną z opisywanym badaniem i usuwa je z ostatecznego wytworzonego opisu |  |  |  |
|  | W module administracyjnym modułu opisowego możliwe jest włączenie i wyłączenie opcji dyktowania głosowego dla poszczególnych użytkowników modułu |  |  |  |
|  | wyświetlenie statystyk, który użytkownik korzysta z modułu i jak wiele opisów podyktował, wykonał i opisał |  |  |  |
|  | wyświetlenie statystyk, raportujących średni, minimalny, maksymalny oraz medianę czasu opisu badania przez radiologa |  |  |  |
|  | Licencja na moduł do opisywania badań wspomagany AI (transkrypcja mowy na tekst z wpisem do EDM) umożliwiająca opisywanie badań z wykorzystaniem LLM udzielana na okres 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. Licencja umożliwiająca opisanie 5 000 badań w ciągu 12 miesięcy. |  |  |  |
| Licencje, serwis i gwarancja |  |  |  |  |
|  | Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji wraz ze świadczeniem serwisu i nadzoru autorskiego dla integracji z systemem PUI |  |  |  |
|  | Przeniesienie danych/migracja zostanie przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta posiadanego systemu RIS/PACS |  |  |  |
|  | Obsługa zgłoszeń serwisowych złożonych za pośrednictwem dedykowanego systemu zgłoszeń udostępnionego przez Wykonawcę |  |  |  |
|  | Czas naprawy błędów krytycznych 3 dni robocze |  |  |  |
|  | Czas naprawy błędów uciążliwych 30 dni roboczych |  |  |  |
|  | Wsparcie techniczne callcenter 8:00-16:00; Wsparcie techniczne callcenter dla błędów krytycznych 24/7 |  |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek przez dedykowany system 24/7 |  |  |  |
| Sprzęt serwerowo-macierzowy – Serwer (1 szt.) |  |  |  |  |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 16 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack. |  |  |
|  |  | Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |  |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów Intel Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Obsługa procesorów do 32 rdzeni |  |  |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |  |
|  | Procesor | Zainstalowane 2 procesory każdy min. 8-rdzeniowy , min. 2.5 GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem osiągający w teście SPECrate®2017_int_base co najmniej 165 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. |  |  |
|  | RAM | 128GB DDR5 5600MT/s,na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1 TB pamięci RAM. |  |  |
|  | Gniazda PCI | do 4 gniazd PCIe (3 x16 czwartej generacji, 1 x8 czwartej generacji) |  |  |
|  | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT |  |  |
|  |  | dwuportowa karta 10GbE Base-T OCP 3. |  |  |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD |  |  |
|  |  | Zainstalowane: |  |  |
|  |  | 10 dysków SSD SATA o pojemności min. 960 G. hot plug |  |  |
|  | Wbudowane porty | Porty na panelu przednim |  |  |
|  |  | 1 port kontrolera (Micro USB AB) |  |  |
|  |  | 1 port USB 2.0 |  |  |
|  |  | 1 złącze VGA |  |  |
|  |  | Porty z tyłu obudowy |  |  |
|  |  | 1 oddzielny port Ethernet kontrolera zarządzania |  |  |
|  |  | 1 port USB 2.0 |  |  |
|  |  | 1 port USB 3.0 |  |  |
|  |  | 1 port szeregowy (opcjonalnie) |  |  |
|  |  | 1 złącze VGA |  |  |
|  |  | Porty wewnętrzne |  |  |
|  |  | 1 port USB 3.0 (opcjonalnie) |  |  |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |  |  |
|  | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug max 800W każdy, klasy titanium, 2 kable zasilające o długości 2m |  |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. |  |  |
|  |  | Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. |  |  |
|  |  | BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła |  |  |
|  |  | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |  |
|  |  | Moduł TPM 2.0 |  |  |
|  |  | Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera |  |  |
|  |  | Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem |  |  |
|  |  | Bezpieczny certyfikat, potwierdzający integralność wyprodukowanej konfiguracji sprzętowej, pozwalający zweryfikować cechy zamówionego sprzętu z finalnym produktem odebranym przez Zamawiającego |  |  |
|  | Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |  |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: |  |  |
|  |  | zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; |  |  |
|  |  | zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); |  |  |
|  |  | szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; |  |  |
|  |  | możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; |  |  |
|  |  | wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; |  |  |
|  |  | wsparcie dla IPv6; |  |  |
|  |  | wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; |  |  |
|  |  | możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; |  |  |
|  |  | integracja z Active Directory; |  |  |
|  |  | możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; |  |  |
|  |  | wsparcie dla dynamic DNS; |  |  |
|  |  | wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. |  |  |
|  |  | możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera |  |  |
|  |  | możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera |  |  |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. |  |  |
|  |  | W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |  |  |
|  |  | Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. |  |  |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |  |
|  |  | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |  |
| Sprzęt serwerowo-macierzowy – Macierz (1 szt.) |  |  |  |  |
|  | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack z możliwością instalacji minimum 24 dysków 2.5” Hot Plug. |  |  |
|  | Kontrolery | Podwójny 4-portowy kontroler iSCSI 10Gb/s |  |  |
|  |  | 32GB cache |  |  |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane dyski : |  |  |
|  |  | 14x min 3.8TB 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Driv |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 440 dysków, wydajnych dysków SAS, SSD, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine SAS), samoszyfrujących dysków SED dostępnych w ofercie producenta macierzy, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz półki. |  |  |
|  | Maksymalna wydajność | Nie mniej niż 1.2M IOPs |  |  |
|  | Zasilanie | 2 szt, Hot-swap, Nadmiarowy |  |  |
|  | Obsługa danych | Szyfrowanie, replikacja, redukcja danych |  |  |
|  | Obsługa poziomów raid | 1,5,6, raid rozproszony |  |  |
|  | Oprogramowanie | Oferowane oprogramowanie systemowe (firmware) musi być dostarczone w najnowszej stabilnej wersji zalecanej przez producenta. |  |  |
|  |  | Macierz musi zapewniać, bez dodatkowych opłat licencyjnych, co najmniej poniższe funkcjonalności: |  |  |
|  |  | - Wirtualizacja Pamięci Masowej: Możliwość podłączenia i zarządzania zasobami dyskowymi z innych macierzy (własnych lub innych producentów) i prezentowania ich jako własne pule. |  |  |
|  |  | - Cienka Alokacja (ThinProvisioning): Możliwość dynamicznego przydzielania przestrzeni dyskowej. |  |  |
|  |  | - Migawki (Snapshots): Możliwość wykonywania natychmiastowych kopii wolumenów (typu copy-on-write). |  |  |
|  |  | - Replikacja: Możliwość synchronicznej i asynchronicznej replikacji danych (opartej na IP) do drugiej, tożsamej macierzy. |  |  |
|  |  | - Kompresja i Deduplikacja: Wsparcie dla redukcji danych (kompresja i/lub deduplikacja) w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  |  | - Automatyczne warstwowanie danych (EasyTiering). |  |  |
|  |  | - Migracja danych bez przerywania pracy systemu. 4.4. Zarządzanie macierzą musi odbywać się poprzez graficzny interfejs użytkownika (GUI) dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (HTTPS) oraz poprzez linię komend (CLI). |  |  |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. |  |  |
|  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

…….…………………………………….……………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty