Załącznik nr3 do SWZ

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH /SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu do mammografii cyfrowej z opcją tomosyntezy oraz mammografii spektralnej z możliwością wykonywania biopsji stereotaktycznej

Nazwa/typ/nr katalogowy ................................................................

Producent/kraj produkcji .................................................................

| I. PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | PARAMETRY WYMAGANE |  | POTWIERDZENIE WYKONAWCY TAK/NIE LUB OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH (wypełnia Wykonawca) |  |  |  | PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
|  |  |  | Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy, nie używany, nie dopuszcza się aparatów powystawowych, nierekondycjonowany, rok produkcji nie starszy niż 2026r. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mammograf oraz monitory zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Najważniejsze podzespoły, takie jak detektor, generator i statyw pochodzą od tego samego producenta lub posiadają udokumentowaną kompatybilność |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Generator wysokoczęstotliwościowy |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moc wyjściowa generatora ≥ 5 kW |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Minimalna wartość wysokiego napięcia ≤ 25 kV |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalna wartość wysokiego napięcia ≥ 35 kV |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokładność regulacji wysokiego napięcia, skok ≤ 1 kV |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/-10% |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Anoda wirująca dwuogniskowa |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta) ≥ 500 kHU Wykonawca zobowiązany jest podać pojemność cieplną zespołu lampy RTG i jej obudowy |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wielkość nominalna małego ogniska ≤ 0,1 mm mierzona zgodnie z IEC 60336 |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wielkość nominalna dużego ogniska ≤ 0,3 mm mierzona zgodnie z IEC 60336 |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtracja dodatkowa molibdenowo-rodowa lub równoważna |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. AUTOMATYKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyka doboru filtra |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna kolimacja |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola kompresji |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ręczna kontrola kompresji |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna dekompresja po ekspozycji |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. przy zaniku napięcia zasilającego |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnia dawka gruczołowa dla ekwiwalentu grubości piersi min. 20 – 80 mm w trybie 2D i 3D , poniżej dawek granicznych EUREF dla screening’u |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informacja o średniej dawce gruczołowej (AGD) dla każdej wykonanej ekspozycji |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący z generatorem zintegrowanym w mammografie (generator zabudowany w statywie) |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika od podłogi ≥ 70 cm |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika od podłogi ≥ 135 cm |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres obrotu głowicy dla badań ≥ 3500 |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180o (detektor na górze, lampa na dole) |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pozycji prostopadłej do detektora) min. dla projekcji MLO w celu poprawienia technikowi dostępu do pacjenta podczas pozycjonowania piersi |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu ≥ 65 cm |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych z możliwością wykonywania zdjęć z powiększeniami min. 1,5x i 1,8x |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System do zdjęć z punktową kompresją |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja zmniejszająca ciśnienie ucisku wykorzystująca zjawisko histerezy tkanek w celu redukcji bólu piersi podczas ucisku. |  |  |  |  | TAK/NIE, podać |  |  |  |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji: - płytka dużego formatu o wymiarach min. 24 (±1) cm x 30 (±1) cm - płytka do zdjęć celowanych - płytka do zdjęć z powiększeniem wraz z zestawem do powiększeń - płytka małego formatu o wymiarach 19 (±1) cm x 24 (±1) cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora - jeżeli badanie 3D nie jest możliwe do realizacji wyżej wymienionymi płytkami należy dostarczyć dodatkową płytkę do badań 3D (tomosyntezy) |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozwiązanie wpływające na poprawę komfortu pacjentki: Dodatkowa płytka uciskowa dużego formatu z możliwością odchylania części uciskającej od płaszczyzny poziomej (uciski typu Flex) w trakcie ucisku celem dopasowania się do kształtu piersi. |  |  |  |  | TAK/NIE, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja mapowania piersi wspierająca elektroradiologa w ułożeniu piersi, polegająca na odwzorowaniu linii skóry i położenia sutka na powierzchni detektora na podstawie poprzedniego badania lub odwzorowania lustrzanego odbicia badania pierwszej piersi przy układaniu drugiej piersi dla pierwszorazowych pacjentów. |  |  |  |  | TAK/NIE, podać |  |  |  |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja automatycznej analizy jakości pozycjonowania pacjentki na podstawie wykonanych obrazów mammograficznych, obejmująca wyznaczanie punktów referencyjnych oraz porównanie ich z wartościami wzorcowymi |  |  |  |  | TAK/NIE, podać |  |  |  |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Na wyświetlaczu obudowy aparatu wyświetlanie min. imię i nazwisko pacjenta, kąt lampy, grubość piersi po uciśnięciu oraz siła ucisku |  |  |  |  | TAK/NIE, podać |  |  |  |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| VI. TOMOSYNTEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje Tomosyntezy mammograficznej, oprogramowanie 3D (obrazowanie 3D) |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres ruchu lampy RTG podczas wykonywania badań 3D (tomosyntezy) ≥ 40o |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  | ≥ 40o – 10 pkt <40o – 5pkt |  |  |
|  | Dodatkowy tryb badania tomosyntezy |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Najkrótszy czas skanowania piersi podczas badania tomosyntezy, od wyzwolenia pierwszego impulsudawki do ostatniego impulsu łącznie z czasem ruchu głowicy ≤ 25 s |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość otrzymania zdjęć diagnostycznych 2D z syntezy zdjęć tomo |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania tradycyjnego obrazu mammograficznego i zestawu zdjęć do tomosyntezy w trakcie jednego cyklu – bez uwalniania ucisku piersi (w celu porównania obu obrazów w tym samym położeniu piersi) |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość zdjęć używanych do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych 2D w przynajmniej jednym trybie tomosyntezy |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. MAMMOGRAFIA DWUENERGETYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja wykonywania badań dwuenergetycznych ze środkiem kontrastowym |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Algorytm rekonstrukcji obrazów badań spektralnych |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku selenowym o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, w technologii TFT |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |  |
|  | Format obrazowania min. 24 (±1) cm x 30 (±1) cm oraz 19 (±1) cm x 24 (±1) cm |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpośrednie przetwarzanie promieniowania RTG w sygnał obrazowy (bez pośredniej zamiany na światło) |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |  |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze ≤ 15 s |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matryca detektora dla maksymalnego formatu ≥ 13Mpix |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 70 µm |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  | ≤70 µm – 10 pkt >70 µm – 0 pkt |  |  |
|  | Kratki przeciwrozproszeniowe dwóch formatów lub kratka przeciwrozproszeniowa z konstrukcją umożliwiającą rejestrację obrazów w dwóch formatach |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi 2D max. 25 sek. |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  | < 25 sek. – 10 pkt ≥ 25 sek. – 0 pkt |  |  |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 sek. |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  | ≤ 15 s – 10 pkt > 15 s – 0 pkt |  |  |
|  | Motorowe wysuwanie kratki z toru promieniowanie podczas zdjęć z powiększeniem i tomosyntezą |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odległość od krawędzi stolika od strony klatki piersiowej do czynnej krawędzi detektora max 5 mm |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość osłony detektora od strony klatki piersiowej max. 85 mm |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  | ≤85 mm– 10 pkt >85 mm – 0 pkt |  |  |
|  | Obudowa detektora z wycięciem na dolnej krawędzi stolika od strony klatki piersiowej w celu ułatwienia pozycjonowania pacjentki. |  |  |  |  | TAK/ NIE, podać |  |  |  |  |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Detektor z możliwością kalibracji |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - BIOPSJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany aparat musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą wykonywanie biopsji. |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczenie dedykowanego fotela do biopsji z możliwością wykonania procedury w pozycji siedzącej i leżącej |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy dla wykonania procedur stereotaktycznych, min 30° |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokładność pozycjonowania igły biopsyjnej we wszystkich kierunkach nie gorsza niż +/-2 mm |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania biopsji pod kontrolą tomosyntezy |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania biopsji pod kontrolą mammografii dwuenergetycznej |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania biopsji wertykalnej i lateralnej |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min.32GB |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresii |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM również w trybie „for processing” |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość akceptacji bądź odrzucenia obrazu |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy min 1 Gb/s z możliwością wpięcia kabla sieciowego RJ45 |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mammograf wyposażony w interfejs sieciowy z funkcjonalnościami: - DICOM Send, - DICOM Store, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive, - DICOM Modality Worklist, - DICOM Modality Performed Procedure |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja poprzez DICOM Conformance Statement |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznej dystrybucji obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wprowadzenia parametrów ekspozycji i połączenia ich z obrazem cyfrowym |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (po postprocessingu, obraz „for presentation”) |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości -- nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwierzytelnianie użytkownika poprzez logowanie system haseł lub elektroniczną kartą użytkownika |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy zdjęć odrzuconych i powtórzonych |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Import plików DICOM z zewnętrznego nośnika |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - STACJA LEKARSKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja opisowa do mammografii spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja opisowa do mammografii musi posiadać 2 monitory diagnostyczne 5MP każdy, klasy medycznej dedykowany do diagnostyki mammograficznej, spasowane oba monitory monochromatyczne w układzie pionowym (tzw. para ze świadectwem parowania od producenta), przekątna ekranu min. 21,3” w formacie 3:4 lub 4:3, luminacja robocza min. 600cd/m2 po kalibracji do krzywej DICOM, kontrast statyczny min. 1500:1 (wartości fabryczne od 1400:1 do 2200:1 dla głębokiej czerni), kalibracja: obowiązkowa zgodność ze standardem DICOM Part 14 oraz wbudowany przedni czujnik (front sensor) do automatycznej kontroli jakości. |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja opisowa do mammografii musi posiadać 1 monitor techniczny o przekątnej min. 27” i rozdzielczości 1920x1080 niediagnostyczny do obsługi systemów RIS/PACS/HIS |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny 64-bit klasy profesjonalnej/enterprise, wspierany i zwalidowany przez producenta stacji diagnostycznej, z zapewnionymi aktualizacjami bezpieczeństwa przez okres co najmniej gwarancji. |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 64 GB. |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć masowa SSD NVMe o łącznej pojemności użytkowej min. 2 TB, zapewniająca wydajność odpowiednią do płynnej obsługi badań mammograficznych 2D, tomosyntezy 3D, badań kontrastowych oraz badań porównawczych. |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy Ethernet min. 1 Gb/s (1000BASE-T), złącze RJ45 |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dedykowana karta graficzna / kontroler obrazu kompatybilny i zwalidowany do współpracy z oferowanymi monitorami diagnostycznymi oraz oprogramowaniem stacji diagnostycznej. Obsługa co najmniej 10-bitowej ścieżki wyświetlania obrazu dla monitorów diagnostycznych (1024 jednocześnie wyświetlane poziomy szarości). Karta/kontroler musi zapewniać jednoczesną pracę dwóch monitorów diagnostycznych 5 MP oraz monitora dodatkowego w ich natywnych rozdzielczościach, z zachowaniem pełnej funkcjonalności diagnostycznej oferowanego systemu. Liczba i rodzaj złączy odpowiednie do zaoferowanej konfiguracji monitorów. |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja poprzez DICOM Conformance Statement |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych z możliwością programowania funkcji i skrótów |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porównywanie dowolnie wybranych badań |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do przeglądania obrazów 2D, syntetycznych 2D, tomosyntezy 3D, badań kontrastowych, porównywania badań aktualnych i poprzednich, oraz udostępniania/oznaczania wybranych badań do dalszej pracy diagnostycznej, w tym do planowania badań dodatkowych lub dodatkowych projekcji, z uwzględnieniem integracji z obowiązującym oprogramowaniem CAD/AI albo rozwiązaniem równoważnym. |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia analizę badań piersi różnych modalności |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje diagnostyczne: Wyświetlanie porównawcze wybranych badań i projekcji, powiększanie, inwersja, pomiar, regulacja okna, synchronizacja projekcji, porównanie stron, prezentacja CC/MLO, przegląd warstw tomosyntezy oraz inne narzędzia do pracy z badaniami poprzednimi i wybranymi badaniami wymagającymi dalszej diagnostyki. |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa tomosyntezy: Możliwość płynnego przeglądania warstw tomosyntezy i rekonstrukcji syntetycznych 2D. |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa kontrastu: Możliwość prezentacji obrazów niskoenergetycznych, wysokoenergetycznych i subtrakcyjnych. |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS: Zasilacz awaryjny UPS zapewniający min. 15 minut pracy na podtrzymaniu awaryjnym. |  |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zmianę skali dopasowania obrazu do ekranu, wyświetlania 1:1, w realnej skali |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja powrotu do obrazu oryginalnego jednym przyciskiem |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapisanie stanu wyświetlanego badania do późniejszego szybkiego go przywrócenia |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Import plików DICOM z zewnętrznego nośnika (płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB), udział sieciowy |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja plików DICOM na płycie CD/DVD, pendrive, dysk USB, udział sieciowy |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS/HIS w zakresie przeszukiwania i pobierania badań do opisu i ich archiwizacji |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę i ocenę badań tomosyntezy w zakresie min. oglądania poszczególnych warstw, automatycznego odtworzenia zdjęć |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wstrzykiwacz dwutłokowy do mammograficznych badań dwuenergetycznych lub równoważnej efektywności klinicznej |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System do biopsji próżniowej gruboigłowej pod kontrolą mammografii cyfrowej kompatybilny z oferowanym mammografem z pakietem startowym zawierającym komplet uchwytów, prowadników, igieł itp. - jednostka modułu kontrolnego systemu biopsyjnego z wbudowaną pompą próżniową, elektroniką kontrolno-sterującą do biopsji próżniowej - opcja podtrzymywania stałego podciśnienia celem zapewnienia czystości sondy i loży biopsyjnej w czasie przerwy w zabiegu - obsługa urządzenia przy pomocy interfejsu na ekranie dotykowym monitora systemu próżniowego - dwa tryby prędkości pracy noża - możliwość podłączenia igieł biopsyjnych w rozmiarze 10G i 8G; -regulacja długości odcinka tnącego - możliwość podania znieczulenia w trakcie biopsji bez konieczności wyciągania igły z piersi - podgląd ostatnio pobranej próbki celem kontroli wizualnej - możliwość natychmiastowego zatrzymania noża tnącego w każdym momencie biopsji; - obsługa urządzenia w języku polskim lub języku angielskim - zintegrowany z igłą system zarządzania próbkami składający się z dwunastu komór na pobrane próbki |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Integracja z aktualnie eksploatowanymi przez Zamawiającego systemami medycznymi: PACS/RIS firmy Pixel Technology, AMMS Asseco Poland |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Integracja – odpowiedzialność Wykonawcy: Za całość integracji dostarczonych i wdrożonych systemów z dotychczasowym RIS/PACS/HIS odpowiada Wykonawca, w tym za samodzielne prowadzenie uzgodnień technicznych z dostawcami obecnych systemów Zamawiającego. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Integracja – zakres: Listy robocze z uwzględnieniem podziału na badania diagnostyczne i skriningowe, przesyłanie wszystkich typów obrazów, pobieranie badań wcześniejszych, uprawnienia dla poszczególnych użytkowników, konfiguracja opisów/raportów, działanie stacji diagnostycznych i przeglądowych oraz testy zachowania systemu przy czasowej niedostępności sieci lub PACS. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Integracja - licencje i koszty: Wszystkie licencje, moduły komunikacyjne, interfejsy i usługi konfiguracyjne konieczne do uruchomienia pracy muszą być wliczone w cenę oferty. Wykonawca pokrywa również koszty prac wymaganych po stronie obecnych systemów Zamawiającego, o ile są niezbędne do integracji. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Integracja – odbiór: Warunkiem odbioru jest pozytywny protokół testów integracji i potwierdzenie działania nowych systemów z dotychczasową infrastrukturą Zamawiającego, w tym poprawnego działania list roboczych, przesyłania obrazów, pobierania badań wcześniejszych i pracy stacji roboczych. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Integracja - projekt przedinstalacyjny: Przed instalacją Wykonawca dostarczy szczegółowy projekt integracji obejmujący co najmniej: adresy IP, AE Title, porty, protokoły, wymagania dotyczące sieci, DNS, NTP, dostępu do internetu, bezpieczeństwa i zdalnego dostępu serwisowego. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Integracja - wykaz licencji: Wykonawca przekaże pełny wykaz licencji, modułów i interfejsów wraz z informacją, czy są bezterminowe, czasowe czy subskrypcyjne, oraz określi ich zakres i ewentualny wpływ na koszty eksploatacji po gwarancji. |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rola działu IT Zamawiającego: Po stronie Działu IT Zamawiającego pozostaje przekazanie niezbędnych danych technicznych, przydzielenie adresacji, zapewnienie kontrolowanego dostępu do infrastruktury oraz udział w testach i odbiorze. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej, projektu pracowni, projektu wentylacji (o ile nastąpi zmiana w wentylacji oraz wykonanie pomiarów jej wydajności w celu sprawdzenia czy zapewniona jest właściwa wymiana powietrze zgodna z wymaganiami dla pracowni radiologicznej). Wykonanie planu posadowienia aparatu dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja aparatu oraz jego uzgodnienie z Zamawiającym |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projekt z opisem osłon stałych wraz z dostawą, montażem i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami po stronie Wykonawcy |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uzyskanie opinia projektu osłon stałych wydana przez WSSE po stronie Wykonawcy |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonanie pomiarów rozkładu dawki wokół aparatu i pomiary dozymetryczne za osłonami stałymi po montażu aparatu |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonanie testów odbiorczych( akceptacyjnych) specjalistycznych i podstawowych po instalacji aparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonywanie testów specjalistycznych w okresie gwarancji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalacja aparatu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego (zgodnie z załączonym rzutem) wraz z niezbędnymi pracami umożliwiającymi zainstalowanie aparatu mammograficznego w wyznaczonym obszarze obejmującą w szczególności: - prace adaptacyjno - budowlane - po wykonaniu robót należy uporządkować teren objęty pracami |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Integracja - podłączenie oferowanego aparatu do posiadanego systemu przez Zamawiającego - wykonanie integracji aparatu z systemami RIS/PACS/AMMS uwzględniając zakup niezbędnych licencji wymaganych do integracji |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw fartuchów ochronnych z materiałów lekkich: - jednoczęściowych min. 2 sztuki, (rozmiary do doprecyzowania w trakcie realizacji). |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych zgodnie z Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku i spełniających wymagania NFZ w ramach prowadzonego w placówce programu screeningowego raka piersi |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Po stronie Wykonawcy: demontaż, wyniesienie, transport oraz zagospodarowanie/unieszkodliwienie wskazanego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów, jeżeli dotyczy. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 36 miesięcy na cały zestaw razem z lampą RTG od daty odbioru końcowego tj. od podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 36 miesięcy na prace adaptacyjne od daty odbioru końcowego tj. „Protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy”. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jeżeli producent zaleca wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, okres gwarancji zostanie zakończony przeglądem z wydaniem orzeczenia o stanie technicznym sprzętu |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie wad i usterek sprzętu do 48 godzin od momentu zgłoszenia. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas na usunięcie wad i usterek sprzętu (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji); czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 2 (dwóch) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zapewnienie dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty obustronnie podpisanego „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) tuż po jego instalacji; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, i diagnostycznych |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu - dodatkowe min. 3 dniowe, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki dostawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. |  | Dostawa sprzętu, instalacja, uruchomienie wraz z przeprowadzonym szkoleniem – do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Urządzenie oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |