Załącznik nr 2.1 do SWZ 21/2026/DZP

I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: - Dostawa aparatu do znieczulenia wraz z kardiomonitorem - 1 sztuka

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. | Tak |  |
|  | Aparat w wersji do zawieszenia na kolumnę. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w podstawę jezdną (tzw. wózek funkcyjny) pozwalającą na wykorzystanie urządzenia jako wersji jezdnej lub wózek serwisowy umożliwiający zdjęcie z kolumny i przetransportowanie urządzenia między salami lub w celach serwisowych. | Tak, podać |  |
|  | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa x 100. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w podgrzewany system oddechowy. Możliwość wyłączenia i włączenia podgrzewania. | Tak |  |
|  | Aparat posiada akumulatorowe zasilanie wystarczające przez minimum 2 godziny pracy. | Tak, podać |  |
|  | Powierzchnia robocza o szerokości co najmniej 50 cm. | Tak, podać |  |
|  | Szuflada blokowana. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowane regulowane oświetlenie powierzchni roboczej. Możliwa jest regulacja oświetlenia co najmniej trzystopniowo. | Tak, podać |  |
|  | Na ekranie głównym respiratora lub na ekranie LCD monitora stanu aparatu do znieczulania możliwa jest prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych. | Tak, podać |  |
|  | Aparat posiada elektroniczny mieszalnik. | Tak |  |
|  | System bezpieczeństwa zapewniający minimum 25% lub wyższy udział O2 w mieszaninie z N2O. | Tak |  |
|  | Prezentacja wirtualnych przepływomierzy. | Tak |  |
|  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum lub zastosowanie zastawki APL. Elektroniczna prezentacja na ekranie aparatu. | Tak, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu. | Tak |  |
|  | Możliwość systemowego wyłączenia obecności N2O. | Tak |  |
|  | RESPIRATOR |  |  |
|  | Jeśli centralne źródła zasilania dla O2 i powietrza ulegną awarii jednocześnie i nie jest dostępny gaz zastępczy to ze względów bezpieczeństwa możliwa jest kontynuacja pracy w trybach wentylacji automatycznej. | Tak |  |
|  | Respirator napędzany elektrycznie sterowany elektronicznie. | Tak |  |
|  | Respirator modułowy turbinowy. | Tak |  |
|  | Rodzaje wentylacji: - kontrolowana objętościowo VC-CMV, - synchronizowana VC-SIMV, - kontrolowana ciśnieniowo PC-CMV, - CPAP/PSV, - ciśnieniowa PC-APRV, - Man/Spon (ręczna), - Man/Spon z CPAP. | Tak |  |
|  | Wentylacja typu PRVC lub AutoFlow lub PCV-VG. | Tak, podać |  |
|  | Osiągalny przepływ wdechowy dla pacjentów dorosłych co najmniej 170 l/min. | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstości oddechowej minimalny od 4 do 100 oddechów/min. | Tak, podać |  |
|  | Zakres plateau minimalny do 30%. | Tak, podać |  |
|  | Zakres I:E minimalny od 4:1 do 1:4. | Tak |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimalny od 20 do 2000 ml. | Tak, podać |  |
|  | Wyzwalacz przepływowy, podać zakres regulacji. | Tak, podać zakres |  |
|  | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie minimum od 3 do 80 hPa (cmH2O). | Tak, podać |  |
|  | Regulacja PEEP w zakresie minimalnym od 2 do 35 hPa (cmH2O). Wymagana funkcja WYŁ (OFF). | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w ekran dotykowy, pokrętło wyboru i potwierdzania ustawień. | Tak |  |
|  | Aparat posiada co najmniej trzy konfigurowane widoki ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana oraz importowana do/z innych aparatów tożsamych. | Tak |  |
|  | Możliwa prezentacja krzywych ciśnienia w drogach oddechowych, stężenia CO2. | Tak |  |
|  | Prezentacja pętli oddechowych: - ciśnienie-objętość, - przepływ-objętość. Prezentacja R, podatność dynamiczna układu oddechowego (Cdyn). Zapamiętanie pętli referencyjnej. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie minitrendów przy krzywych oddechowych. | Tak |  |
|  | Respirator posiada trendy graficzne i tabelaryczne. Urządzenie wyświetla wartości zmierzonych dla konkretnych punktu w czasie. Posiada funkcje ZOOM+ i ZOOM-. | Tak |  |
|  | Pomiar i prezentacja objętości minutowej całkowitej i spontanicznej: MV i MVspon oraz częstości oddechowej całkowitej i spontanicznej RR i RRspon. | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w funkcje prognozowania stężenia gazu znieczulającego na okres przyszłych 20 minut lub możliwość ustawienia docelowego końcowo wydechowego stężenia anestetyku. | Tak, podać |  |
|  | Respirator wyposażony w funkcje przygotowania urządzenia do automatycznego ponownego uruchomienia łącznie z testem systemu. Możliwość ustawienia żądanego dnia i godziny kiedy urządzenie powinno być gotowe do pracy. | Tak |  |
|  | Rekrutacja płuc, manewr jednoetapowy i wieloetapowy. | Tak |  |
|  | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze. | Tak |  |
|  | Respirator posiada pauzę (wstrzymanie pracy respiratora i podaży gazów) do stosowania podczas znieczulenia miejscowego lub krótkich przerw terapii m.in. odłączenie lub intubacja). Regulowana kontrola czasu terapii. Aktywny pomiar gazów. | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w tryb monitorowania (wstrzymanie pracy respiratora i podaży gazów) do stosowania podczas znieczulenia miejscowego. Aktywny pomiar gazów. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada funkcje timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu)- wyświetlana na ekranie respiratora. | Tak |  |
|  | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową). | Tak |  |
|  | Tryb typu: HLM, CBM, do stosowania gdy pacjent podłączony jest do maszyny płucoserce. | Tak, podać |  |
|  | Respirator wyposażony w funkcje stopera wyświetlającą na ekranie urządzenia. | Tak |  |
|  | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Zmiana PEEP automatycznie zmienia ciśnienie Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Ze względów bezpieczeństwa w razie awarii zasilania gazami automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: - po zaniku O2 na 100 % powietrze - po zaniku N2O na 100 % O2 - po zaniku powietrza na 100% O2 Poziom przepływu świeżego gazu pozostaje stały. | Tak |  |
|  | Możliwy jest pomiar i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia O2, N2O, CO2, anestetyków (sewofluran, izofluran, desfluran). Prezentacja xMAC (wartość MAC dostosowana do wieku pacjenta). | Tak |  |
|  | Funkcja ekonometru i trend ekonometru lub inna równoważna funkcja. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta. | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w czujniki przepływu: - wdechowy, - wydechowy. | Tak |  |
|  | Czujniki przepływu, wewnętrzne, nie podatne na uszkodzenia – pomiar ultradźwiękowy lub funkcjonalność aparatu pozwalająca na kontynuowanie terapii jeśli pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzenie czujnika w trakcie zabiegu). | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie respiratora aktualne ustawienie stężenia na parowniku. Monitorowanie poziomu napełnienia parownika. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania ustawionych granic alarmowych w polach parametrów. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości. | Tak |  |
|  | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych. | Tak |  |
|  | Alarm objętości minutowej. | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2. | Tak |  |
|  | Alarm stężenia anestetyku. | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy. | Tak |  |
|  | Alarm wykrycia drugiego anestetyku. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie daty następnego przeglądu serwisowego. | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu do pamięci zewnętrznej USB: zrzutu ekranu, wyniku testu (gdy zachodzi potrzeba archiwizacji), trendów. | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w funkcje przepłukiwania i osuszania zespołu oddechowego. | Tak |  |
|  | Dostosowanie bieżącego widoku, pola parametrów na ekranie. Mogą być konfigurowane w czasie pracy zgodnie z wymaganiami użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów minimum 5 kolorów. | Tak |  |
|  | Ssak medyczny, inżektorowy zasilany powietrzem z przyłącza w aparacie. Dwa zbiorniki wielorazowe na wydzielinę. | Tak |  |
|  | Przewody zasilania gazami: O2, N2O i Powietrze kodowane kolorami. Każdy przewód o długości 1,5 m. Wtyki typu AGA. | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia automatycznego testu systemu obejmującego testy wszystkich funkcji urządzenia oraz testu szczelności. | Tak |  |
|  | Na ekranie respiratora prezentowana jest lista kontrolna w formie grafiki i tekstu objaśniającego poszczególne czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu. | Tak |  |
|  | Respirator posiada układ odbierający gazy ze wskaźnikiem przepływu. Rura ewakuacji gazów o długości 1,5 m, wtyk do odciągu typu DIN. | Tak |  |
|  | Parownik do Sevofluranu. | Tak, 1 szt. |  |
|  | Filtry przeciwpyłowe do wielorazowych zbiorników na wapno. | Tak, 5 szt. |  |
|  | Aparat przygotowany do pracy z wielorazowym i jednorazowymi pochłaniaczami CO2. W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym. W dostawie jeden zbiornik wielorazowego użytku. | Tak |  |
|  | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem. | Tak, 25 szt. |  |
|  | Jednorazowe dreny do odsysania. | Tak, 25 szt. |  |
|  | Jednorazowe układy oddechowe, długość rur: wdechowej i wydechowej minimum 170 cm, worek oddechowy 2 l. | Tak, 25 szt. |  |
|  | Pułapki wodne zabezpieczające moduł gazowy. | Tak, 12 szt. |  |
|  | Linie próbkujące. | Tak, 10 szt. |  |
|  | KARDIOMONITOR DO APARATU |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania zainstalowane na aparacie do znieczulenia składające się z: - jednostki głównej z ekranem minimum 15’’, - odłączanego modułu transportowego, - stacji dokującej na moduł transportowy i inne moduły pomiarowe. Moduły pomiarowe jedno lub wieloparametrowe z możliwością wykorzystania w kardiomonitorach używanych w obszarze Bloku Operacyjnego Zamawiającego. Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania normy EN60601-1 dla urządzeń medycznych. | Tak |  |
|  | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | Tak |  |
|  | Obudowa kardiomonitora łatwa do czyszczenia, kroploszczelna, odporna na środki dezynfekcyjne. Klasa zabezpieczenia minimum IPX1. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego, z funkcjami pomiaru co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi. | Tak, podać |  |
|  | Element / moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia, zasilanie akumulatorowe, wyświetlacz, system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (minimum IP22), wstrząsy, uderzenia, upadki (minimum 0,75 m) potwierdzona w dokumentach producenta. Automatyczne ładowanie akumulatora po zadokowaniu w kardiomonitorze. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu również po zadokowaniu w kardiomonitorze. | Tak, podać |  |
|  | Masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg. | Tak, podać |  |
|  | Ekran modułu transportowego dotykowy o przekątnej minimum 6’’. | Tak, podać |  |
|  | Transfer pacjenta na stanowisko monitorowania w sali pooperacyjnej wraz z przenoszeniem modułu transportowego do innego kardiomonitora bez konieczności przełączania kabli, czujników, mankietów itp. – automatyczne przeniesienie danych pacjenta i ustawień monitora oraz przyjęcie do istniejącej centrali monitorującej bez konieczności ponownego wpisywania danych demograficznych. | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe w kardiomonitorze: czas pracy na akumulatorze minimum 120 minut. Zasilanie w module transportowym; czas pracy na akumulatorze minimum 180 minut. | Tak, podać |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230V/50Hz. | Tak |  |
|  | Akumulatory kardiomonitora i modułu transportowego łatwo dostępne dla użytkownika, wymiana nie wymagająca użycia narzędzi ani udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w ekran kolorowy TFT o wysokiej rozdzielczości minimum 1200 x 700 pikseli, przekątna minimum 15 cali. Duże, czytelne odczyty numeryczne oraz krzywe dynamiczne. Możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zatrzymania przebiegów na ekranie. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu utworzonych przez użytkownika (minimum 10 konfiguracji) bez udziału serwisu. Regulacja jasności ekranu. | Tak, podać |  |
|  | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim. Pamięć różnych ustawień parametrów kardiomonitora z możliwością dowolnego przywoływania bez przerywania pracy – minimum 10 różnych profili. | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie kardiomonitory muszą być przygotowane do włączenia w system centralnego monitorowania Intellivue posiadany przez Zamawiającego w obszarze Bloku Operacyjnego. Możliwość wydruków funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora na centralnej drukarce. | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu od 1 do 5 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych (minimum 4 krzywe). | Tak, podać |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem. | Tak |  |
|  | PARAMETRY MONITOROWANE |  |  |
|  | Możliwość prezentacji 3, 7 i 12 odprowadzeń EKG z maksymalnie 6 elektrod. Pomiar HR w zakresie minimum 15-300 /min z dokładnością +/-1%. Alarm niskiej i wysokiej wartości HR. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości QT i ST we wszystkich odprowadzeniach. | Tak |  |
|  | Rozszerzona analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie minimum 0-120 oddechów/min z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 oddechów/min. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar SpO2 w technologii o udokumentowanej odporności na zakłócenia: Masimo lub FAST. Pomiar SpO2 w zakresie minimum 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2% Pomiar tętna (PR) w zakresie minimum 30-250/min z dokładnością nie gorszą niż +/-2% Możliwość stosowania czujników różnych producentów (co najmniej Nellcor i Masimo). | Tak, podać |  |
|  | Czujniki SpO2 wielorazowego użytku, odporne na uszkodzenia, wykonane z miękkiego materiału, nie zawierające lateksu i elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.), z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie w płynie. Przewód połączeniowy minimum 3 m. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie minimalnym 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund. Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie minimalnym od 1 minuty do 60 minut. Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Minimum 3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach oraz przewód do mankietów (minimum 2 m). | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury w zakresie minimalnym 25-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Czujnik powierzchniowy lub głęboki . | Tak, podać |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP) – pomiar w 2 kanałach. Zakres minimalny od -40 do +300 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4 mmHg. Przewód pomiarowy 2 szt. | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie zwiotczenia (NMT). | Tak |  |
|  | Monitorowanie głębokości znieczulenia (BIS). | Tak |  |
|  | INNE PARAMETRY |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie kardiomonitora do danych ze szpitalnego systemu informatycznego, w szczególności wyników badań laboratoryjnych lub obrazowych. Funkcjonalność określona w niniejszym punkcie jest niezależna od obowiązkowej integracji aparatu do znieczulenia i kardiomonitora z systemami AMMS i Elektroniczną Kartą Znieczuleń (EKZ) producenta TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., opisanej poniżej. Spełnienie niniejszego punktu nie zastępuje wykonania wymaganej integracji informatycznej. | Tak |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu minimum 24 godzin. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia w moduły pomiarowe innych parametrów m.in. PiCCO, CO2, O2, pomiar stężenia anestetyków wziewnych. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję odbierania i prezentacji danych z aparatów do znieczulenia różnych producentów, w tym prezentację pętli oddechowych (ciśnienie-objętość, ciśnienie-przepływ, objętość-przepływ) i wydruk raportów pętli. | Tak, podać |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTEGRACJI INFORMATYCZNEJ

1. Środowisko Zamawiającego

1. Zamawiający eksploatuje:

1) system HIS/EDM AMMS firmy Asseco Poland S.A., wersja eksploatowana przez Zamawiającego na dzień wykonywania integracji;

2) system Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) producenta TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., wersja eksploatowana przez Zamawiającego na dzień wykonywania integracji;

3) system centralnego monitorowania IntelliVue w obszarze Bloku Operacyjnego.

2. Włączenie kardiomonitora do systemu centralnego monitorowania IntelliVue jest wymaganiem odrębnym od integracji z AMMS i EKZ i nie zastępuje tej integracji.

2. Obowiązek wykonania integracji

3. W ramach realizacji Części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać, skonfigurować, uruchomić, przetestować i przekazać Zamawiającemu do eksploatacji kompletną integrację aparatu do znieczulenia wraz z kardiomonitorem z systemami informatycznymi Zamawiającego w zakresie określonym poniżej.

4. Przez wykonanie integracji rozumie się osiągnięcie w środowisku Zamawiającego wymaganego rezultatu funkcjonalnego, a nie wyłącznie: dostarczenie urządzenia posiadającego techniczną możliwość integracji; udostępnienie portu komunikacyjnego; dostarczenie licencji; dostarczenie interfejsu; deklarację gotowości urządzenia do integracji; wskazanie możliwości wykonania integracji w przyszłości.

5. Integracja musi być uruchomiona produkcyjnie i zakończona pozytywnym wynikiem testów odbiorowych przed podpisaniem bez zastrzeżeń końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Sposób technicznej realizacji

6. Zamawiający nie narzuca konkretnego sposobu technicznego realizacji integracji, o ile zaoferowane rozwiązanie zapewnia wymagany rezultat funkcjonalny.

7. Dopuszcza się w szczególności integrację bezpośrednią, za pośrednictwem EKZ, za pośrednictwem systemu integracyjnego, gatewaya, middleware lub serwera komunikacyjnego, przy użyciu standardów HL7, FHIR, REST API, Web Services lub innych wspieranych interfejsów producentów.

8. Zastosowanie konkretnego standardu komunikacyjnego nie jest wymaganiem samoistnym. Rozwiązanie musi być zgodne z interfejsami udostępnianymi i wspieranymi przez systemy uczestniczące w integracji.

9. Niedopuszczalne jest bezpośrednie dokonywanie zapisów lub zmian w bazach danych AMMS albo EKZ z pominięciem mechanizmów integracyjnych przewidzianych lub zaakceptowanych przez producenta danego systemu, chyba że Zamawiający uprzednio zaakceptuje takie rozwiązanie.

4. Identyfikacja pacjenta i epizodu

10. Integracja musi zapewniać jednoznaczne powiązanie danych pochodzących z aparatu do znieczulenia i kardiomonitora z właściwym pacjentem oraz właściwym epizodem medycznym/hospitalizacją/zabiegiem.

11. W zakresie udostępnianym przez AMMS/EKZ integracja powinna wykorzystywać co najmniej: identyfikator pacjenta; imię i nazwisko; PESEL lub inny identyfikator, jeżeli jest dostępny; datę urodzenia; płeć; identyfikator hospitalizacji/epizodu; identyfikator zabiegu lub zlecenia, jeżeli jest stosowany.

12. Dane, które są dostępne w systemach Zamawiającego i objęte integracją, powinny być pozyskiwane automatycznie bez konieczności ich ponownego ręcznego przepisywania przez użytkownika.

13. Niedopuszczalne jest przypisanie danych klinicznych do niewłaściwego pacjenta, niewłaściwej hospitalizacji lub niewłaściwego zabiegu.

5. Dane z kardiomonitora

14. Integracja musi zapewniać automatyczne przekazywanie do EKZ parametrów monitorowanych przez zaoferowany kardiomonitor, jeżeli parametry te są dostępne przez interfejs zaoferowanego urządzenia i obsługiwane przez EKZ.

15. Zakres powinien obejmować co najmniej, jeżeli dany parametr jest mierzony i obsługiwany przez EKZ: HR; SpO2; NIBP: SYS, DIA, MAP; IBP; częstość oddechową; temperaturę; BIS; NMT.

6. Dane z aparatu do znieczulenia

16. Integracja musi zapewniać automatyczne przekazywanie do EKZ parametrów aparatu do znieczulenia, jeżeli są one dostępne przez interfejs zaoferowanego urządzenia i obsługiwane przez EKZ.

17. Zakres powinien obejmować co najmniej, jeżeli dany parametr jest dostępny: EtCO2; O2/FiO2; stężenie stosowanego anestetyku; N2O, jeżeli jest stosowany; MAC lub parametr równoważny; VT; MV; częstość wentylacji; PEEP; ciśnienia w drogach oddechowych; inne parametry aparatu standardowo obsługiwane przez wykorzystywany interfejs i EKZ.

18. Przekazywane dane muszą zachowywać prawidłowe znaczenie parametru, wartości, jednostki, znaczniki czasu oraz przypisanie do pacjenta i epizodu.

7. EKZ - AMMS/EDM

19. Wykonawca musi zapewnić takie wykonanie integracji urządzenia z EKZ, aby dane pozyskane z urządzenia mogły być wykorzystane w elektronicznej dokumentacji znieczulenia prowadzonej w EKZ.

20. Po zakończeniu dokumentacji znieczulenia dokument musi być dostępny w systemach Zamawiającego zgodnie z istniejącym u Zamawiającego obiegiem EKZ-AMMS/EDM.

21. Jeżeli wymagana funkcjonalność AMMS/EDM jest realizowana przez istniejącą integrację EKZ-AMMS i nie wymaga bezpośredniego podłączenia urządzenia do AMMS, dopuszcza się taką architekturę.

22. W takim przypadku wymaganym rezultatem jest poprawne działanie całego procesu: AMMS / dane pacjenta i epizodu -> EKZ -> aparat do znieczulenia/kardiomonitor -> EKZ -> istniejący obieg AMMS/EDM, w zakresie funkcji obsługiwanych przez eksploatowane systemy.

8. Synchronizacja i ciągłość transmisji

23. Urządzenia i komponenty integracyjne muszą zapewniać znaczniki czasu zgodne z czasem obowiązującym w infrastrukturze Zamawiającego.

24. Utrata komunikacji informatycznej nie może powodować zatrzymania podstawowych funkcji klinicznych aparatu do znieczulenia ani kardiomonitora.

25. Użytkownik musi mieć możliwość rozpoznania wystąpienia problemu z transmisją danych.

26. Po przywróceniu komunikacji rozwiązanie powinno zapewnić, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości systemów: prawidłowe wznowienie transmisji; przekazanie danych zbuforowanych; brak nieuzasadnionej duplikacji; brak przypisania danych do niewłaściwego pacjenta.

9. Koszty i kompletność

27. Oferowane rozwiązanie musi być kompletne.

28. Cena oferty musi obejmować wszystkie elementy leżące po stronie rozwiązania zaoferowanego przez Wykonawcę, niezbędne do wykonania wymaganej integracji, w szczególności: licencje komunikacyjne urządzenia; moduły sprzętowe; karty sieciowe i komunikacyjne; gatewaye; middleware; sterowniki; oprogramowanie integracyjne; konfigurację; wdrożenie; testy; dokumentację; prace producenta urządzenia lub podmiotów, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji swojego rozwiązania.

29. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia za element rozwiązania, którego konieczność wynika z właściwości zaoferowanego przez niego urządzenia lub technologii integracji.

30. Koszty prac/licencji po stronie istniejących systemów AMMS i EKZ wymagają jednoznacznego określenia przez Zamawiającego przed publikacją SWZ. Do wersji publikowanej należy pozostawić wyłącznie jeden z poniższych modeli kosztowych.

MODEL A - koszty po stronie Wykonawcy: Cena oferty obejmuje także ujawnione w dokumentacji postępowania koszty prac i licencji dostawców systemów AMMS oraz EKZ niezbędne do realizacji integracji.

MODEL B - koszty po stronie Zamawiającego: Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na własny koszt prace oraz licencje po stronie istniejących systemów AMMS/EKZ wskazane w dokumentacji postępowania. Wykonawca ponosi wszystkie koszty leżące po stronie dostarczanego przez siebie urządzenia i rozwiązania integracyjnego.

UWAGA REDAKCYJNA: przed publikacją usunąć jeden z powyższych modeli i pozostawić wyłącznie model przyjęty przez Zamawiającego.

10. Cyberbezpieczeństwo

31. Przed podłączeniem urządzenia do sieci produkcyjnej Wykonawca przekaże Działowi Informatyki: schemat architektury; schemat przepływu danych; wykaz wymaganych adresów i połączeń; wykaz portów i protokołów; kierunki inicjowania połączeń; wykaz wymaganych połączeń z Internetem; wykaz kont technicznych i zakres ich uprawnień; sposób uwierzytelniania; sposób synchronizacji czasu; opis sposobu aktualizacji; opis zdalnego dostępu serwisowego, jeżeli występuje.

32. Zdalny dostęp może być realizowany wyłącznie w sposób zaakceptowany przez Dział Informatyki Zamawiającego.

33. Niedopuszczalne jest pozostawienie nieuzgodnionego oprogramowania do zdalnego dostępu.

34. Nie dopuszcza się przekazywania danych medycznych poza infrastrukturę Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego i spełnienia wymagań dotyczących ochrony danych oraz bezpieczeństwa.

11. Dokumentacja powykonawcza

35. Przed odbiorem Wykonawca przekaże: dokumentację architektury; opis przepływu danych; wykaz przesyłanych parametrów; wykaz protokołów/interfejsów; wykaz portów i połączeń; wykaz licencji; wykaz komponentów rozwiązania; procedurę diagnostyki awarii integracji; procedurę odtworzenia konfiguracji; dane kontaktowe do zgłaszania problemów integracyjnych.

12. Odbiór

36. Warunkiem końcowego odbioru Części 1 jest pozytywne zakończenie testów integracyjnych wykonanych w środowisku Zamawiającego.

37. Testy wykonywane są z udziałem przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Działu Informatyki Zamawiającego oraz przedstawiciela Anestezjologii/Bloku Operacyjnego.

38. Wynik testów dokumentowany jest „Protokołem odbioru integracji informatycznej aparatu do znieczulenia i kardiomonitora z AMMS i EKZ”.

39. Negatywny wynik obligatoryjnego testu oznacza, że integracja nie została wykonana.

40. Samo wykazanie możliwości technicznej urządzenia, dostarczenie instrukcji lub demonstracja funkcjonalności nie zastępują pozytywnego testu wykonanego w środowisku Zamawiającego.

41. Brak prawidłowo działającej integracji uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego Części 1.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami integracyjnymi Zamawiającego oraz że zaoferowany aparat do znieczulenia, kardiomonitor i oferowane wraz z nimi rozwiązanie umożliwiają wykonanie wymaganej integracji w zakresie określonym w SWZ, w ramach ceny oferty, z uwzględnieniem zasad dotyczących kosztów prac po stronie systemów AMMS i EKZ określonych przez Zamawiającego.

PARAMETR OFEROWANY:  TAK / NIE

Brak potwierdzenia „TAK” oznacza niespełnienie wymagania.

(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać.

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do znieczulenia wraz z kardiomonitorem - 1 sztuka

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego” | Tak |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji) | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia | Tak |  |
|  | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 minut, 121ºC czas ekspozycji 20 minut, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45ºC czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji, personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy. | Tak |  |

**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny objęty ofertą i OPZ jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)