Załącznik nr 2.5 do SWZ 21/2026/DZP

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: - Dostawa respiratora transportowego przytosowanego do pracy w MRI - 1 szt.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość pracy w różnych środowiskach: m.in. w ambulansach, w szpitalach, w transporcie lotniczym, konstrukcja przenośna, zgodnie z normą EN 1789. | TAK, podać |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 5 kg. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesli. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zasilania elektrycznego: - zewnętrzny zasilacz AC-DC, 230 V 50/60 Hz - wymienny akumulator min. 2800 mAh - zasilacz samochodowy DC-DC (opcjonalnie) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen: - niskociśnieniowe – 21 - 100 % O2 - wysokociśnieniowe – mikser tlenowy min. 30-100% O2 | TAK, podać |  |
|  | Napęd turbinowy pozwalający na pracę bez zewnętrznego zasilania gazowego. | TAK |  |
|  | Czas pracy akumulatora min. 3,5 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 4 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Konstrukcja kompaktowa, przenośna, waga maksymalna do 1,5 kg. | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą pokrętła funkcyjnego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie parametrów i ustawień na kolorowym wyświetlaczu. | TAK |  |
|  | Autotest sprawdzający działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia lub wprowadzeniu nowego pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wagi pacjenta i wybranego trybu wentylacji. | TAK |  |
|  | Typy i tryby wentylacji; |  |  |
|  | SIMV-VC-PS | TAK |  |
|  | SIMV-PC-PS | TAK |  |
|  | HFNC | TAK |  |
|  | CPR | TAK |  |
|  | Wdech manualny - według ustalonych aktualnie parametrów. | TAK |  |
|  | CPAP-PS - ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych ze wsparciem ciśnieniowym. | TAK |  |
|  | Backup – tryb awaryjny na wypadek bezdechu w trybie CPAP. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia własnych startowych parametrów wentylacji. | TAK |  |
|  | Parametry regulowane: |  |  |
|  | Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie minimum 2 – 60 oddechów/min. | TAK, podać |  |
|  | Wartość graniczna ciśnienia: płynna regulacja w zakresie minimum 11 – 60 cm H2O. | TAK, podać |  |
|  | Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie mn. 50 – 1900 ml. | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik I:E min. od 1:4 do 4:1. | TAK, podać |  |
|  | Czas wdechu: płynna regulacja w zakresie min. 0,3 – 4s. | TAK, podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 21 – 100 % (z nisko i wysokociśnieniowego źródła tlenu). | TAK, podać |  |
|  | Zastawka PEEP: 0 – 20 cm H2O, regulowana zewnętrznie. | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie w trybie CPAP PS regulowane w zakresie min. 5 – 50 cm H2O. | TAK, podać |  |
|  | Czułość triggera: regulowane w zakresie min. -0,25 do -10 cm H2O, | TAK, podać |  |
|  | HFNC zakresy regulowane: - przepływ: min. 10-60 l/min, - graniczna wartość ciśnienia: min. 20-60 cm H2O, - czas narastania: min. 0-20 min. | TAK, podać |  |
|  | Parametry monitorowane | TAK |  |
|  | Częstotliwość oddechowa | TAK |  |
|  | Objętość minutowa | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa wdechowa lub wydechowa | TAK |  |
|  | PEEP | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu (I:E) | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie oddechowe | TAK |  |
|  | Krzywa przepływu lub ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Alarmy: |  |  |
|  | Niskiej i wysokiej częstotliwość oddechowa | TAK |  |
|  | Wysokiego cieśnienia | TAK |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Przecieku | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Niskiej i wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | PEEP | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne, minimum: rozładowany akumulator, niski poziom naładowania, odłączenie pacjenta, odłączenie rurki, odłączenie zasilania. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Etui ochronne z możliwością zamocowania na ramy łóżka lub wózka, rączką transportową oraz paskiem na ramię - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Akumulator Li-ion min. 2800 mAh – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Wąż ciśnieniowy do tlenu ze złączem AGA - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Niskociśnieniowy zestaw do wzbogacania w O2 - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Wysokociśnieniowy mikser O2 - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Układ oddechowy pacjenta – dorosły długość 180 cm (op. 10 szt.) – minimum 1 opakowanie | TAK, podać |  |
|  | Układ oddechowy pacjenta – dorosły dł. 240cm (op. 10 szt.) – minimum 1 opakowanie | TAK, podać |  |
|  | Filtr wlotowy (op. 5 szt.) – minimum 1 opakowanie. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyty montażowy do rury pionowej kompatybilny z MRI - 1szt. | TAK, podać |  |

(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać.

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Dostawa respiratora transportowego przytosowanego do pracy w MRI - 1 szt.

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. | TAK, podać |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji). | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia. | TAK ,podać |  |
|  | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134 ºC, czas ekspozycji 7 minut, 121ºC czas ekspozycji 20 minut, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45ºC czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy. | TAK |  |

(**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)