Załącznik nr 2.7 do SWZ 21/2026/DZP

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: - Dostawa cystoskopu

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do cystoskopii 19,8 Fr kompatybilny z torem wizyjnym marki Olympus będącym w posiadaniu Zamawiającego. | TAK, podać |  |
|  | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm (+/-0,5 mm), pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm (+/-0,5mm). | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz cystoskopu w rozmiarze 19,8 Fr. | TAK, podać |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem 19,8 Fr. | TAK, podać |  |
|  | Mostek dwudrogowy, kanały robocze z kurkami od dołu. | TAK |  |
|  | Dźwignia Albarrana - wkład pracujący, dwudrogowy. | TAK |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m. | TAK, podać |  |
|  | Światłowód endoskopowy typ CF- bezpieczny do stosowania w procedurach inwazyjnych. | TAK |  |
|  | Kontener do sterylizacji o wymiarach 535x140x270 mm (+/- 20 mm) , z pokrywą z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. | TAK, podać |  |

(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać.

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Dostawa cystoskopu

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. | TAK, podać |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji). | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia. | TAK ,podać |  |
|  | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 min., 121ºC czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy. | TAK |  |

(**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)