
	Załącznik nr 2.7 do SWZ, …..-………………/26/………….. 

	I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Przedmiot zamówienia:  
4. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej – 2 szt. 

	
Nazwa Wykonawcy:                                                     …………………………………………………………………
Producent:			                               …………………………………………………………………
Oferowany model/typ/numer katalogowy:                …………………………………………………………………
Rok produkcji (nie starszy niż 2026):	                 …………………………………………………………………
Kraj pochodzenia:		                               ..................................................................



7 A. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej z półkami i szufladą. – 1 szt.
	I
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	PARAMETR
WYMAGANY
	PARAMETR
OFEROWANY
(wypełnia Wykonawca)

	1. 
	Chłodziarka laboratoryjna przeznaczona do przechowywania odczynników.
	TAK
	

	2. 
	Wymiary zewnętrzne (+/- 50mm)
szerokość od 600 mm do 620 mm
głębokość od 600 mm do 620 mm
wysokość od 1740 mm do 1770 mm
	TAK, podać
	

	3. 
	Pojemność: 
- od 240 l do 260 l
	TAK, podać
	

	4. 
	Zakres temperatury: 
- co najmniej od +20 C do +120 C
	TAK, podać
	

	5. 
	Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1oC
	TAK, podać
	

	6. 
	Możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach otoczenia co najmniej do +350C.
	TAK, podać
	

	7. 
	Obudowa wykonana ze stali pokrytej powłoką [image: ]antykorozyjną.
	TAK,
	

	8. 
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	9. 
	Izolacja min. 60 mm wykonana z pianki poliuretanowej wolnej od CFC.
	TAK, podać
	

	10. 
	Drzwi w chłodziarce: przeszklone z samodomykaczem, zamykane na zamek.
	TAK,
	

	11. 
	Uszczelka magnetyczna drzwi zapewniająca szczelność
	TAK
	

	12. 
	wymuszony obieg powietrza.
	TAK
	

	13. 
	Co najmniej 4 półki pełne ze stali nierdzewnej oraz 1 szuflada ze stali nierdzewnej z frontem przezroczystym.
	TAK, podać
	

	14. 
	Automatyczne odszranianie.
	TAK
	

	15. 
	Czujnik temperatury
	TAK
	

	16. 
	Panel sterowniczy wyposażony w mikroprocesorowy ekran i czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę, menu, temperaturę zadaną
	TAK
	

	17. 
	Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące:
a) zbyt wysoką/niską temperaturę,
b) uchylenie drzwi,
c) uszkodzenie czujników
d) pełną pamięć
	TAK
	

	18. 
	Możliwość odczytu ostatnich minimum 20 alarmów z wyświetlacza.
	TAK, podać

	

	19. 
	Filtr RFI (przeciwzakłóceniowy).
	TAK

	

	20. 
	Wbudowany rejestrator temperatury zapisujący zaistniałe alarmy i temperaturę na wewnętrznej pamięci.
	TAK
	

	21. 
	Panel sterowniczy blokowany hasłem.
	TAK
	

	22. 
	Czynnik chłodniczy ekologiczny (R290 lub R600a).
	TAK, podać
	

	23. 
	Możliwość przeniesienia danych dotyczących temperatur i alarmów [image: ]z pamięci sterownika elektronicznego urządzenia na komputer za pomocą [image: ]pendrive.
	TAK
	

	24. 
	4 rolki jezdne jednokierunkowe oraz  2 nóżki stabilizujące.
	TAK.
	

	25. 
	Otwór dostępowy dla sondy zewn. Termometru.
	TAK
	

	26. 
	Menu sterownika w języku polskim.
	TAK
	



(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu 

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. 
Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać.











7 B. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej z półkami. – 1 szt.
	I
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	PARAMETR
WYMAGANY
	PARAMETR
OFEROWANY
(wypełnia Wykonawca)

	27. 
	Chłodziarka laboratoryjna przeznaczona do przechowywania odczynników.
	TAK
	

	28. 
	Wymiary zewnętrzne (+/- 50mm)
szerokość od 600 mm do 620 mm
głębokość od 600 mm do 620 mm
wysokość od 1740 mm do 1770 mm
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	

	29. 
	Pojemność: 
- od 240 l do 260 l
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	

	30. 
	Zakres temperatury: 
- co najmniej od +2C do +12C
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	

	31. 
	Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1oC
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	

	32. 
	Możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach otoczenia co najmniej do +35C.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	

	33. 
	Obudowa wykonana ze stali pokrytej powłoką [image: ]antykorozyjną.
	TAK,
	

	34. 
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	35. 
	Izolacja min. 60 mm wykonana z pianki poliuretanowej wolnej od CFC.
	TAK, podać
	

	36. 
	Drzwi w chłodziarce: przeszklone z samodomykaczem, zamykane na zamek
	TAK,
	

	37. 
	Uszczelka magnetyczna drzwi zapewniająca szczelność.
	TAK
	

	38. 
	Wymuszony obieg powietrza.
	TAK
	

	39. 
	Co najmniej 4 półki pełne ze stali nierdzewnej.
	TAK, podać
	

	40. 
	Automatyczne odszranianie.
	TAK
	

	41. 
	Czujnik temperatury
	TAK
	

	42. 
	Panel sterowniczy wyposażony w mikroprocesorowy ekran i czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę, menu, temperaturę zadaną.
	TAK
	

	43. 
	Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące:
e) zbyt wysoką/niską temperaturę,
f) uchylenie drzwi, 
g) uszkodzenie czujników
h) pełną pamięć
	TAK
	

	44. 
	Możliwość odczytu ostatnich minimum 20 alarmów z wyświetlacza.
	TAK, podać
	

	45. 
	Filtr RFI (przeciwzakłóceniowy)
	TAK
	

	46. 
	Wbudowany rejestrator temperatury zapisujący zaistniałe alarmy i temperaturę na wewnętrznej pamięci.
	TAK
	

	47. 
	Panel sterowniczy blokowany hasłem
	TAK
	

	48. 
	Czynnik chłodniczy ekologiczny (R290 lub R600a).
	TAK, podać
	

	49. 
	Możliwość przeniesienia danych dotyczących temperatur i alarmów [image: ]z pamięci sterownika elektronicznego urządzenia na komputer za pomocą [image: ]pendrive.
	TAK
	

	50. 
	4 rolki jezdne jednokierunkowe oraz 2 nóżki stabilizujące.
	TAK
	

	51. 
	Otwór dostępowy dla sondy zewn. Termometru.
	TAK
	

	52. 
	Menu sterownika w języku polskim.
	TAK
	



(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu 

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. 
Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać.




























Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

	Lp.
	Aparatura/sprzęt medyczny
	Kategoria osób, których dane dotyczą 
	Kategorie danych osobowych

	
	
Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy
	Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. 
	Dane zwykłe: 
imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta 
oraz …………….….............................................
Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne 
oraz………………………………...……………
Dane rodziców/ opiekunów prawnych: 
imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz ……………………


	
	
	Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych.
	Dane zwykłe:
imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..………




































	II  POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

	Przedmioty zamówienia: 
7 A. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej z półkami i szufladą - 1 szt. 
[bookmark: _GoBack]7 B. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej z półkami – 1 szt.



	II.
	GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
	PARAMETR
WYMAGANY
	PARAMETR
OFEROWANY
(wypełnia Wykonawca)

	1. 
	Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”.
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji).
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia.
	TAK ,podać
	

	1. 
	Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 min., 121ºC czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut.  Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy.
	TAK
	


(**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez
żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.


       ………………….                                                                                         …………………………….
         (miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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