Załącznik nr 2.2 do SWZ, …..-………………/26/…………..

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: 2. Dostawa systemu monitorowania pacjentów pooperacyjnych na 14 łóżek – 1 system z 2 centralami nadzoru na Oddział Anestezjologii.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………... Rok produkcji (nie starszy niż 2026): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: .................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa systemu monitorowania pacjentów pooperacyjnych na 14 łóżek – 1 system z 2 centralami nadzoru Oddział Anestezjologii. |  |  |  |
| KARDIOMONITOR - WYMAGANIA OGÓLNE DLA CAŁEGO SYSTEMU - 20 SZT. |  |  |  |
| 1. | Przedmiot zamówienia obejmuje kompletny system monitorowania pacjentów: 14 kardiomonitorów dla Sali Pooperacyjnej / Sali Wybudzeń, 6 kardiomonitorów dla Sal Operacyjnych, 20 modułów transportowych, 2 centrale monitorujące, akcesoria, mocowania, licencje, integrację, instalację, uruchomienie i szkolenie. Przedmiot zamówienia jest kolejnym elementem budowy Systemu Informacji Klinicznej Zamawiającego. | TAK |  |
| 2. | Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, gotowe do pracy klinicznej po odbiorze końcowym, bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji, modułów, przewodów, adapterów lub akcesoriów wymaganych do realizacji funkcji opisanych w OPZ. | TAK |  |
| 3. | Rok produkcji urządzeń nie starszy niż 2026. | TAK, podać |  |
| 4. | System oraz jego elementy muszą być dopuszczone do obrotu i używania jako wyroby medyczne oraz posiadać oznakowanie CE, o ile dotyczy danego elementu. | TAK |  |
| 5. | Wszystkie elementy systemu muszą spełniać wymagania właściwych norm bezpieczeństwa dla medycznych urządzeń elektrycznych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej, jeżeli mają zastosowanie do zaoferowanego rozwiązania. | TAK |  |
| 6. | System musi umożliwiać monitorowanie pacjentów dorosłych, a w zakresie wynikającym z zaoferowanych akcesoriów również pacjentów pediatrycznych, jeżeli Zamawiający wymaga takiego zastosowania. | TAK, podać grupy pacjentów |  |
| 7. | Menu użytkownika, komunikaty alarmowe i instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 8. | System musi umożliwiać pracę wszystkich 20 kardiomonitorów w systemie centralnego monitorowania oraz przekazywanie do central wartości liczbowych, krzywych, trendów i alarmów. | TAK |  |
| 9. | System musi umożliwiać rozbudowę o kolejne kardiomonitory, stanowiska centralnego nadzoru lub moduły pomiarowe bez wymiany całej architektury systemu. | TAK, opisać |  |
| 10. | Wykonawca poda producenta, model/typ, numer katalogowy oraz konfigurację zaoferowanego systemu. | TAK, podać |  |
| KARDIOMONITOR - SALA POOPERACYJNA / SALA WYBUDZEŃ - 14 SZT. |  |  |  |
| 11. | Kardiomonitor przyłóżkowy/modułowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 15 cali, umożliwiający czytelną prezentację krzywych dynamicznych, wartości liczbowych, trendów i alarmów. | TAK, podać przekątną i rozdzielczość |  |
| 12. | Ekran monitora o rozdzielczości zapewniającej czytelną prezentację danych pacjenta; dopuszcza się rozwiązania równoważne funkcjonalnie w zakresie ergonomii prezentacji danych. | TAK, podać |  |
| 13. | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego i/lub elementów sterujących umożliwiających bezpieczną obsługę w środowisku klinicznym. | TAK |  |
| 14. | Obudowa łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w podmiotach leczniczych; stopień ochrony jednostki głównej co najmniej IPX1 lub równoważny. | TAK, podać stopień ochrony |  |
| 15. | Konstrukcja ograniczająca gromadzenie zabrudzeń i ułatwiająca utrzymanie reżimu sanitarnego; chłodzenie konwekcyjne albo inne rozwiązanie producenta dopuszczone do stosowania w środowisku medycznym. | TAK, opisać |  |
| 16. | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz oraz awaryjne zasilanie akumulatorowe jednostki głównej i/lub modułu transportowego zapewniające ciągłość monitorowania podczas zaniku zasilania. | TAK, podać czas pracy |  |
| 17. | Monitorowanie EKG/HR: minimum 3/5 odprowadzeń EKG, pomiar HR, alarmy wartości granicznych, wykrywanie podstawowych zaburzeń rytmu, co najmniej asystolii, bradykardii, tachykardii i migotania komór. | TAK, podać zakres |  |
| 18. | Analiza arytmii oraz zapis zdarzeń arytmicznych i alarmowych do późniejszego przeglądu. | TAK, opisać |  |
| 19. | Pomiar SpO2 i tętna obwodowego z technologią odporną na artefakty ruchowe i niską perfuzję; Wykonawca poda zastosowaną technologię i kompatybilne czujniki. | TAK, podać technologię i zakres |  |
| 20. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP z trybem ręcznym i automatycznym, programowanymi odstępami pomiarów, alarmami oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie. | TAK, podać zakres i tryby |  |
| 21. | Pomiar oddechu/RESP, w tym alarm bezdechu z możliwością konfiguracji opóźnienia alarmu. | TAK, podać zakres |  |
| 22. | Pomiar temperatury - minimum 2 kanały pomiarowe w monitorze, module transportowym lub module pomiarowym. | TAK, podać liczbę kanałów |  |
| 23. | Możliwość inwazyjnego pomiaru ciśnienia IBP: minimum 2 kanały pomiarowe. Wyposażenie IBP wymagane co najmniej dla 6 monitorów operacyjnych; dla monitorów pooperacyjnych dopuszcza się realizację jako funkcję dostępną w monitorze, module transportowym lub module pomiarowym, zgodnie z konfiguracją zaoferowaną przez Wykonawcę. | TAK, podać zakres i liczbę kanałów |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy lub wyposażenia w pomiar CO2 metodą bocznego lub głównego strumienia albo rozwiązaniem równoważnym. Wykonawca poda, dla ilu monitorów zaoferowano tę funkcję oraz czy wymaga ona dodatkowych akcesoriów lub licencji. | TAK, podać zakres |  |
| 25. | Trendy tabelaryczne i graficzne dla monitorowanych parametrów oraz lokalny i/lub centralny zapis zdarzeń alarmowych. | TAK, podać czas zapisu |  |
| 26. | Komplet akcesoriów dla każdego stanowiska, w tym co najmniej: przewód EKG, czujnik/przewód SpO2, przewód NIBP, mankiety w min. 3 rozmiarach, czujniki temperatury, akcesoria IBP zgodnie z konfiguracją oraz inne elementy wymagane do pracy klinicznej. | TAK, wyszczególnić |  |
| KARDIOMONITOR - SALE OPERACYJNE / STANOWISKA ANESTEZJOLOGICZNE - 6 SZT. |  |  |  |
| 27. | Kardiomonitor dla sal operacyjnych musi spełniać wszystkie wymagania dla konfiguracji pooperacyjnej, o ile poniżej nie wskazano wymagań rozszerzonych. | TAK |  |
| 28. | Ekran dotykowy kolorowy o przekątnej min. 15 cali, umożliwiający jednoczesną prezentację wielu krzywych, wartości liczbowych, trendów i alarmów w warunkach sali operacyjnej. | TAK, podać |  |
| 29. | Każdy monitor operacyjny musi być wyposażony w odłączany moduł transportowy zgodny z wymaganiami sekcji „Moduł transportowy - 20 szt.”. | TAK |  |
| 30. | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP - minimum 2 kanały pomiarowe wraz z kompletem przewodów/adapterów niezbędnych do uruchomienia pomiaru. | TAK, podać |  |
| 31. | Monitorowanie głębokości znieczulenia w oparciu o analizę sygnału EEG, np. BIS lub rozwiązanie równoważne, wraz z modułem i wyposażeniem startowym wymaganym do uruchomienia. | TAK, podać rozwiązanie |  |
| 32. | Monitorowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT/NMW lub rozwiązanie równoważne, wraz z modułem i wyposażeniem startowym wymaganym do uruchomienia. | TAK, podać rozwiązanie |  |
| 33. | Możliwość monitorowania CO2 metodą bocznego i/lub głównego strumienia albo rozwiązaniem równoważnym, z podaniem konfiguracji zaoferowanej. | TAK, podać |  |
| 34. | Możliwość rozbudowy lub wyposażenia w dodatkowe parametry anestezjologiczne/hemodynamiczne, w szczególności: gazy anestetyczne, rSO2, EEG, C.O., ICG, zaawansowany pomiar hemodynamiczny - zgodnie z dokumentacją producenta. | TAK, opisać |  |
| 35. | Montaż przy stanowisku anestezjologicznym poprzez kompatybilne ramię, uchwyt, mocowanie do szyny, kolumny, aparatu do znieczulenia lub podstawę jezdną, bez wskazywania konkretnego producenta aparatu. | TAK, opisać sposób montażu |  |
| 36. | Akcesoria pomiarowe i przewody muszą być dobrane do pracy w obszarze bloku operacyjnego oraz nie mogą wymagać dodatkowych zakupów do uruchomienia wymaganych funkcji. | TAK, wyszczególnić |  |
| MODUŁ TRANSPORTOWY - 20 SZT. |  |  |  |
| 37. | Każdy z 20 kardiomonitorów musi być wyposażony w odłączany moduł transportowy kompatybilny z zaoferowanym systemem. | TAK |  |
| 38. | Moduł transportowy musi umożliwiać monitorowanie pacjenta podczas transportu bez konieczności przepinania podstawowych czujników i przewodów pomiarowych. | TAK |  |
| 39. | Ekran modułu transportowego: kolorowy, dotykowy, przekątna min. 5 cali, rozdzielczość min. 1280 x 720 pikseli albo rozwiązanie równoważne zapewniające czytelną prezentację parametrów. | TAK, podać przekątną i rozdzielczość |  |
| 40. | Zasilanie akumulatorowe modułu transportowego: minimum 10 godzin ciągłej pracy. | TAK, podać czas pracy |  |
| 41. | Parametry dostępne w module transportowym lub podczas transportu pacjenta: co najmniej EKG/HR, SpO2, NIBP, RESP, TEMP x 2; IBP x 2 w module transportowym lub kompatybilnym module pomiarowym – zgodnie z konfiguracją wymaganą dla danego stanowiska. | TAK, podać |  |
| 42. | Pamięć trendów, pomiarów i zdarzeń dostępna w module transportowym i/lub systemie centralnym: minimum 168 godzin. Możliwość zapisu minimum 240 godzin przy rozdzielczości 1 min, minimum 1200 pomiarów i minimum 1000 zdarzeń może stanowić parametr oceniany. | TAK, podać |  |
| 43. | Rejestracja zdarzeń obejmująca co najmniej alarmy i zdarzenia arytmiczne, z możliwością późniejszego przeglądu. | TAK |  |
| 44. | Stopień ochrony modułu transportowego minimum IP44 lub równoważny, potwierdzony dokumentacją producenta. | TAK, podać |  |
| 45. | Wbudowany uchwyt transportowy umożliwiający bezpieczne przenoszenie modułu. | TAK |  |
| 46. | Komunikacja z centralą i/lub systemem monitorowania poprzez sieć przewodową i/lub bezprzewodową; jeżeli zaoferowano Wi-Fi, obsługa pasma 2,4 GHz i 5 GHz albo rozwiązanie zgodne z infrastrukturą Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 47. | Masa modułu transportowego z akumulatorem umożliwiająca bezpieczne przenoszenie przez personel; zalecana masa nie większa niż 1,6 kg. Wykonawca poda masę modułu oraz masę zestawu z podstawowymi przewodami. | TAK, podać masę |  |
| CENTRALA MONITORUJĄCA / SYSTEM CENTRALNEGO NADZORU - 2 SZT. |  |  |  |
| 48. | Dwie centrale monitorujące / dwa stanowiska centralnego nadzoru z licencjami umożliwiającymi jednoczesny nadzór nad wszystkimi 20 kardiomonitorami objętymi zamówieniem. | TAK |  |
| 49. | Możliwość rozbudowy systemu ponad zakres zamówienia bez wymiany centralnego systemu monitorującego do co najmniej 128 urządzeń telemetrycznych, a Wykonawca poda maksymalną liczbę stanowisk możliwych do obsługi po rozbudowie. | TAK, podać |  |
| 50. | Prezentacja danych pacjentów w postaci krzywych dynamicznych, wartości liczbowych, trendów graficznych i tabelarycznych oraz alarmów. | TAK |  |
| 51. | Jednoczesna obserwacja wszystkich aktywnych stanowisk oraz możliwość wyboru zakresu parametrów i krzywych prezentowanych dla każdego pacjenta. | TAK |  |
| 52. | Obsługa alarmów dźwiękowych i wizualnych, priorytetyzacja alarmów, historia alarmów oraz możliwość przeglądu zdarzeń alarmowych. | TAK, opisać |  |
| 53. | Przyjmowanie i wypisywanie pacjenta, edycja danych demograficznych, obsługa polskich znaków. | TAK |  |
| 54. | Możliwość zdalnego uruchamiania i zatrzymywania pomiarów NIBP z poziomu centrali, jeżeli funkcja jest dopuszczona przez producenta zaoferowanego systemu. Wykonawca opisze sposób realizacji albo wskaże równoważny sposób obsługi pomiarów. | TAK, opisać |  |
| 55. | Możliwość zdalnej zmiany limitów alarmowych z poziomu centrali, jeżeli funkcja jest dopuszczona przez producenta zaoferowanego systemu. Wykonawca opisze sposób realizacji albo wskaże równoważny sposób zarządzania limitami alarmowymi. | TAK, opisać |  |
| 56. | Archiwizacja trendów, zdarzeń alarmowych i zapisów falowych co najmniej 7 dni, z możliwością przeglądania wstecz na ekranie centrali. | TAK, podać czas |  |
| 57. | Funkcja pełnego lub rozszerzonego zapisu krzywych dynamicznych typu fulldisclosure albo równoważna funkcja ciągłej archiwizacji przebiegów monitorowanych parametrów. | TAK, podać czas |  |
| 58. | Stanowisko centralne obejmuje komputer/stację roboczą, monitor lub monitory umożliwiające czytelny podgląd wszystkich stanowisk, klawiaturę, mysz, UPS oraz drukarkę, jeżeli drukowanie raportów nie jest realizowane innym równoważnym sposobem. | TAK, opisać konfigurację |  |
| 59. | Monitor stanowiska centralnego: minimum 24 cale albo zestaw monitorów równoważny funkcjonalnie; konfiguracja musi umożliwiać komfortowy podgląd wszystkich stanowisk. | TAK, podać |  |
| 60. | Możliwość generowania i wydruku lub eksportu raportów z monitorowania, trendów i zdarzeń. | TAK |  |
| INTEGRACJA, KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH |  |  |  |
| 61. | System musi zostać skonfigurowany i zintegrowany z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego w zakresie: - wszystkie zaoferowane urządzenia (centrale, monitory oraz moduły transportowe) muszą być zintegrowane z używanym przez Zamawiającego systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – EKZ Firmy TDZ Technika Dla Zdrowia. | TAK |  |
| 62. | Integracja w zakresie przesyłania komunikatów ADT (dane pacjentów) z systemu EKZ (lub HIS) do urządzeń. Wymagana integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Elektronicznej Karty Znieczuleń (moduł EKZ funkcjonujący na salach operacyjnych oraz moduł CMU funkcjonujący na sali wybudzeń) w zakresie przesyłania parametrów życiowych z urządzeń do systemu EKZ. W cenie oferty należy uwzględnić niezbędne licencje, sterowniki, aktualizacje oraz konfiguracje systemu Elektronicznej Karty Znieczuleń. Celem zamawiającego jest utrzymanie ciągłości oraz kompletności dokumentacji anestezjologicznej w systemie EKZ i szpitalnym systemie medycznym AMMS. | TAK, opisać zakres i interfejs |  |
| 63. | Komunikacja z systemami szpitalnymi w standardzie HL7, API, DICOM, protokołem producenta lub innym uzgodnionym standardzie integracyjnym, zapewniającym wymagany efekt funkcjonalny. | TAK, podać standard |  |
| 64. | Wszystkie licencje integracyjne, interfejsy, konfiguracje i prace wdrożeniowe po stronie zaoferowanego systemu oraz po stronie systemu Elektronicznej Karty Znieczuleń muszą być ujęte w cenie oferty. | TAK |  |
| 65. | Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z dostawcami systemów informatycznych Zamawiającego w zakresie koniecznym do wykonania integracji. | TAK |  |
| 66. | Wykonawca przekaże dokumentację integracji, w tym opis interfejsów, zakres przesyłanych danych, wyniki testów i protokół odbioru integracji. | TAK |  |
| 67. | System musi umożliwiać zarządzanie użytkownikami, hasłami i uprawnieniami albo integrację z mechanizmem zarządzania dostępem wskazanym przez Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 68. | Wykonawca musi wskazać kategorie danych osobowych przetwarzanych przez system oraz środki bezpieczeństwa organizacyjne i techniczne właściwe dla danych medycznych. | TAK |  |
| AKCESORIA, MONTAŻ, INSTALACJA, SZKOLENIE I DOKUMENTACJA |  |  |  |
| 69. | Wykonawca dostarczy komplet akcesoriów wymaganych do uruchomienia monitorowania na każdym stanowisku, w liczbie zgodnej z liczbą monitorów i konfiguracją kliniczną. | TAK, wyszczególnić |  |
| 70. | Dla każdego monitora należy dostarczyć co najmniej: przewód EKG, czujnik/przewód SpO2, przewód NIBP, mankiety NIBP w różnych rozmiarach, przewody i czujniki temperatury zgodnie z liczbą kanałów oraz inne akcesoria wymagane do pracy. Akcesoria IBP należy dostarczyć dla monitorów, dla których IBP jest wymagane w konfiguracji. | TAK, wyszczególnić |  |
| 71. | Dla monitorów sal operacyjnych należy dostarczyć moduły i akcesoria dla IBP, monitorowania głębokości znieczulenia i monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, zgodnie z wymaganiami OPZ. | TAK, wyszczególnić |  |
| 72. | Wykonawca dostarczy uchwyty, ramiona, mocowania ścienne, mocowania do szyn, kolumn, stanowisk anestezjologicznych albo podstawy jezdne zgodnie z rzeczywistym miejscem instalacji wskazanym przez Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 73. | Transport, rozładunek, wniesienie, ustawienie, montaż, instalacja i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy. | TAK |  |
| 74. | Wykonawca przed dostawą przekaże wymagania instalacyjne, elektryczne, sieciowe, montażowe i środowiskowe konieczne do przygotowania pomieszczeń. | TAK |  |
| 75. | Warunkiem odbioru jest pozytywny wynik testów działania, testów alarmów, komunikacji z centralą, działania modułów transportowych oraz integracji IT w zakresie objętym zamówieniem. | TAK |  |
| 76. | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu medycznego z obsługi monitorów, modułów transportowych, central, alarmów, trendów, przyjęcia/wypisu pacjenta i podstawowej eksploatacji. | TAK |  |
| 77. | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu technicznego i informatycznego z podstawowej eksploatacji, konfiguracji, zgłaszania awarii, obsługi kont użytkowników i zasad integracji. | TAK |  |
| 78. | Wykonawca przekaże instrukcje obsługi w języku polskim, deklaracje zgodności, certyfikaty CE jeżeli dotyczy, paszporty techniczne, karty gwarancyjne, wykaz wyposażenia, wykaz licencji, wykaz wymaganych przeglądów producenta oraz protokoły instalacji, uruchomienia, testów i szkoleń. | TAK |  |

Wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu, karcie katalogowej, instrukcji obsługi, dokumentacji producenta lub oświadczeniu producenta/dystrybutora.

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego systemu z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System monitorowania pacjentów - konta użytkowników, uprawnienia, logi systemowe Nazwa / model / typ / numer katalogowy: ……………………………………… | Pacjentów, w tym dzieci, na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz inne dane identyfikacyjne przekazywane z systemów Zamawiającego. Dane szczególnych kategorii: dane o stanie zdrowia, parametry życiowe, trendy, alarmy, zdarzenia arytmiczne, dane z dokumentacji anestezjologicznej, jeżeli są przetwarzane przez system. |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu, identyfikator użytkownika/login, rola systemowa, historia logowania, historia wykonanych operacji, podpis elektroniczny lub identyfikator użytkownika, jeżeli dotyczy. |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu monitorowania pacjentów pooperacyjnych na 14 łóżek – 1 system z 2 centralami nadzoru Oddział Anestezjologii.

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK, podać |  |
| 2. | Czas reakcji* serwisu technicznego na zgłoszone wady i usterki systemu: maksymalnie 24 godziny od momentu zgłoszenia, zgodnie z definicją czasu reakcji wskazaną pod tabelą. | TAK, podać |  |
| 3. | Czas usunięcia wad i usterek systemu: maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, z wyjątkiem przypadków wymagających sprowadzenia części zamiennych; w takim przypadku Wykonawca przedstawi pisemne uzasadnienie oraz przewidywany termin naprawy. | TAK, podać |  |
| 4. | W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy okresowe wymagane przez producenta, robociznę, dojazd, diagnostykę, części zamienne oraz aktualizacje oprogramowania wymagane dla prawidłowej i bezpiecznej pracy systemu. | TAK |  |
| 5. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych oraz kompatybilnych akcesoriów/materiałów eksploatacyjnych, jeżeli są wymagane do pracy systemu, przez minimum 8 lat od daty odbioru końcowego, o ile producent nie deklaruje dłuższego okresu. | TAK, podać |  |
| 6. | Wykonawca zapewni serwis prowadzony przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia właściwe dla zaoferowanego systemu, potwierdzone dokumentacją producenta, autoryzacją lub równoważnym dokumentem. | TAK, potwierdzić |  |
| 7. | Urządzenia, moduły, przewody i akcesoria przeznaczone do czyszczenia, dezynfekcji albo sterylizacji muszą mieć określoną przez producenta metodę dekontaminacji. Jeżeli element wymaga demontażu przed dekontaminacją, Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w tym zakresie. | TAK |  |
| 8. | Wykonawca przekaże harmonogram przeglądów, czynności konserwacyjnych, kalibracji i kontroli wymaganych przez producenta w okresie gwarancji i po jej zakończeniu. | TAK |  |

(*) Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwis po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzi jego przyjęcie i rozpocznie obsługę zgłoszenia, zgodnie z warunkami umowy.

Forma obsługi może obejmować diagnostykę zdalną, telefoniczną lub przyjazd serwisu, jeżeli jest wymagany.

Oświadczam, że oferowany powyżej system jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. System oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

…............................……………….          ...............................................................................……….

(miejscowość i data)                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)