OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie wykorzystuje System Intensywnego Nadzoru Pacjenta do centralnego gromadzenia, prezentowania i dokumentowania danych dotyczących parametrów życiowych pacjentów.

Przedmiot zamówienia stanowi rozszerzenie funkcjonalne tego środowiska na obszar Ambulatoryjnego Oddziału Zabiegowego.

Celem zamówienia jest dostarczenie zintegrowanego systemu monitorowania i dokumentowania stanu pacjentek Ambulatoryjnego Oddziału Zabiegowego, w którym źródłem danych medycznych będą monitory funkcji życiowych, natomiast zaplecze systemowe stanowić będzie użytkowany przez Zamawiającego System Intensywnego Nadzoru Pacjenta.

Ambulatoryjny Oddział Zabiegowy realizuje procedury diagnostyczne i lecznicze, w szczególności z zakresu ginekologii i chirurgii małoinwazyjnej, w tym zabiegi wykonywane w krótkim znieczuleniu ogólnym. Specyfika pracy Oddziału wymaga możliwości monitorowania pacjentki na kolejnych etapach jej pobytu – przed zabiegiem, w trakcie zabiegu i znieczulenia oraz podczas nadzoru poznieczuleniowego.

Dostarczone kardiomonitory i monitory funkcji życiowych mają umożliwiać zarówno monitorowanie ciągłe, jak i wykonywanie pomiarów okresowych typu „spot-check”. Dane uzyskiwane w obu trybach mają być przekazywane do Systemu Intensywnego Nadzoru Pacjenta i przypisywane do właściwej pacjentki, tworząc spójną dokumentację parametrów życiowych oraz przebiegu zabiegu, znieczulenia i nadzoru poznieczuleniowego.

W ramach zamówienia przewiduje się również rozszerzenie użytkowanego systemu o 12 licencji, umożliwiających objęcie rozwiązaniem obszaru Ambulatoryjnego Oddziału Zabiegowego.

Szczegółowe wymagania techniczne, funkcjonalne, zakres wyposażenia oraz pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono w dalszej części OPZ.

Załącznik nr 2.3 do SWZ, …..-………………/26/…………..

I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: 3. Dostawa systemu monitorowania pacjentów pooperacyjnych z kardiomonitorami i modułem transportowym – 1 system.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2026): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

KARDIOMONITOR WRAZ Z INTEGRACJĄ – 4 SZTUKI

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ (W przypadku, gdy Zamawiający wpisuje w poniższych tabelach w trzeciej kolumnie „TAK” podać” należy wpisać dokładne oferowane parametry) Natomiast tam gdzie zamawiający wpisuje słowo „TAK” dopuszcza się potwierdzenie oferowanych parametrów słowem „Tak” bez wypełniania oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu, producent, kraj pochodzenia. | Tak, podać |  |
| 2 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. rok produkcji 2026 r. | TAK |  |
| 3 | Kardiomonitor przeznaczony do ciągłego lub przerywanego monitorowania parametrów fizjologicznych pacjentów. | TAK |  |
| 4 | Kardiomonitor zapewnia wyświetlanie, przechowywanie i analizę informacji o pacjencie i jego danych fizjologicznych oraz ostrzega, gdy określony parametr wykracza poza ustawiony zakres w formie alarmu dźwiękowego i wizualnego | TAK |  |
| 5 | Monitor pacjenta w obudowie z uchwytem do przenoszenia. | TAK |  |
| 6 | Urządzenie przeznaczone do ciągłego lub przerywanego monitorowania parametrów fizjologicznych pacjentów. | TAK |  |
| 7 | Urządzenie musi zapewniać wyświetlanie, przechowywanie i analizę informacji o pacjencie i jego danych fizjologicznych oraz ostrzegać, gdy określony parametr wykracza poza ustawiony zakres w formie alarmu dźwiękowego i wizualnego. | TAK |  |
| 8 | Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia do centralnego systemu monitorowania w celu centralnego wyświetlania, przechowywania i analizy danych. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie musi mieć możliwość integracji z zewnętrznym systemem HIS w protokole min. HL7 2.0 bez dodatkowego oprogramowania czy urządzeń pośredniczących lub dodatkowych. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie chłodzone systemem bez wentylatora. | TAK |  |
| 11 | Wymagana klasa ochronności i szczelności min. IP22. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie musi być wyposażone w pamięć wewnętrzną, która zapobiega utracie danych podczas nagłego wyłączenia zasilania. | TAK |  |
| 13 | Urządzenie powinno mieć możliwość rozbudowy o wbudowaną drukarkę termiczną. | TAK |  |
| 14 | Wymiary nie większe niż: 390 mm (szer.)× 290 mm (wys.)× 170 mm (gł.) | TAK |  |
| 15 | Waga monitora nie większa niż 9 kg. | TAK |  |
| 16 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz typu TFT LCD min. 15". | TAK |  |
| 17 | Możliwość dostosowania kolorów wyświetlania parametrów i przebiegu. | TAK |  |
| 18 | Rozdzielczość wyświetlacza TFT LCD min. 1920x1080. | TAK |  |
| 19 | Wyświetla komunikaty i menu w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 12 krzywych. | TAK |  |
| 21 | Wyświetlacz z powłoką przeciwodblaskową. | TAK |  |
| 22 | Kąt widzenia wyświetlacza > 170°. | TAK |  |
| 23 | Możliwość automatycznej regulacji jasności w zależności od natężenia światła otoczenia. | TAK |  |
| 24 | Obsługiwane układy ekranu min.: Ekran standardowy, Ekran trendów, Ekran OxyCRG, Ekran z dużą czcionką i Ekran EKG. Przełączanie pomiędzy ekranami za pomocą gestów. | TAK |  |
| 25 | Obsługa poprzez ekran dotykowy oraz dotykowe klawisze funkcyjne min: blokada ekranu dotykowego, reset alarmu, wyciszenie alarmów dźwiękowych, start/stop pomiaru NIBP, menu. | TAK |  |
| PARAMETRY MIERZONE: |  |  |  |
| 26 | EKG (3/5-odprowadzeń, z możliwością rozbudowy do 6/12-odprowadzeń). | TAK |  |
| 27 | NIBP - Nieinwazyjny Pomiar Ciśnienia | TAK |  |
| 28 | CNBP - Ciągły Nieinwazyjny Pomiar Ciśnienia | TAK |  |
| 29 | RR - ilość oddechów (pomiar metodą impedancyjną oraz metodą analizy krzywej pletyzmograficznej) | TAK |  |
| 30 | SpO2 | TAK |  |
| 31 | Temperatura – szybki i bezdotykowy pomiar | TAK |  |
| 32 | HR - Częstość akcji serca | TAK |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe parametry min.: IBP, EtCo2 – przez użytkownika lub serwis | TAK |  |
| EKG |  |  |  |
| 34 | Zakres pomiaru HR: Doroślli min: 15 bpm– 300bpm, Dzieci/Noworodki min. 15 bpm– 350bpm | TAK |  |
| 35 | Pomiar 12 odprowadzeń EKG za pomocą kabla 6 odprowadzeniowego | TAK |  |
| 36 | Szybkości przebiegu: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. | TAK |  |
| 37 | Analiza ST | TAK |  |
| 38 | Analiza HRV | TAK |  |
| 39 | Analiza QT | TAK |  |
| 40 | Min. 33 rodzaje rozpoznawanych arytmii | TAK |  |
| 41 | 24h podsumowanie EKG | TAK |  |
| 42 | Detekcja stymulatora | TAK |  |
| 43 | Tłumienie zakłóceń elektrochirurgicznych min. EC13 wg. ANSI/AAMI EC13:2002, Sect. 5.2.9.14. | TAK |  |
| RR - ILOŚĆ ODDECHÓW |  |  |  |
| 44 | Pomiar impedancyjny RA-LL, RA-LA | TAK |  |
| 45 | Zakres pomiaru RR z EKG min.: 0 rpm - 200 rpm | TAK |  |
| 46 | Zakres pomiaru RR z SpO2 min.: 4 rpm - 70 rpm | TAK |  |
| 47 | Dokładność: RR mierzone z EKG: 0 rpm - 120 rpm: ±1 rpm 121 rpm - 200 rpm: ±2 rpm RR mierzone z SpO2: średni błąd [-1,1] rpm | TAK |  |
| NIBP - NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |  |  |  |
| 48 | Tryby pracy: Manualny / Auto / Ciągły / Sekwencja | TAK |  |
| 49 | Interwał pomiaru w trybie automatycznym: 1-480 minut | TAK |  |
| 50 | Zakres pomiarowy: Dorośli min. (mmHg): SYS: 25-290 DIA: 10-250 MAP: 15-260 | TAK |  |
| 51 | Zakres pomiarowy: Dzieci min. (mmHg): SYS: 25-240 DIA: 10-200 MAP: 15-215 | TAK |  |
| 52 | Zakres pomiarowy: Noworodki min. (mmHg): SYS: 25-140 DIA: 10-115 MAP: 15-125 | TAK |  |
| 53 | Maksymalny błąd średni: ±5mmHg | TAK |  |
| 54 | 24h podsumowanie NIBP | TAK |  |
| 55 | Maksymalna długość pojedynczego pomiaru ciśnienia: 15s | TAK |  |
| 56 | Zakres pomiaru PR (PulseRate) min.: 40 bpm– 240bpm | TAK |  |
| 57 | Dokładność pomiaru PR: ±3bpm lub 3.5% (większa wartość) | TAK |  |
| 58 | CNBP - Ciągły Nieinwazyjny Pomiar Ciśnienia | TAK |  |
| 59 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia bez użycia mankietu. Algorytm wykorzystujący pomiary SpO2 oraz EKG. | TAK |  |
| 60 | Zakres pomiarowy: Dorośli min. (mmHg): SYS: 25-290 DIA: 10-250 | TAK |  |
| 61 | Zakres pomiarowy: Dzieci (mmHg): SYS: 25-240 DIA: 10-200 | TAK |  |
| 62 | Maksymalny błąd średni: ±5mmHg | TAK |  |
| SpO2 |  |  |  |
| 63 | Zakres pomiaru: 0-100 % | TAK |  |
| 64 | Dokładność min.: Dorośli/Dzieci: ±2% (70%-100% SpO2) | TAK |  |
| 65 | Zakres pomiaru PR (PulseRate) min.: 20bpm-300bpm | TAK |  |
| 66 | Dokładność pomiaru PR: ±2bpm | TAK |  |
| 67 | Indeks perfuzji PI: 0.00-20% | TAK |  |
| TEMPERATURA |  |  |  |
| 68 | Możliwe sposoby pomiaru: skóra, doustny, doodbytniczy | TAK |  |
| 69 | Min. 2 kanały pomiarowe | TAK |  |
| 70 | Zakres pomiaru min.: 0ºC do 50ºC | TAK |  |
| 71 | Dokładność: ±0.3ºC | TAK |  |
| IBP - INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |  |  |  |
| 72 | Zakres pomiarowy min.: -50 do +300 mmHg | TAK |  |
| 73 | Dokładność pomiaru ± 2 % lub ±1 mmHg (większa wartość) | TAK |  |
| 74 | Zakres pomiaru PR (PulseRate) min: 20 bpm-300 bpm | TAK |  |
| 75 | Dokładność PR min: 30 bpm - 300 bpm: ±2 bpm lub ±2% (większa wartość) | TAK |  |
| 76 | Możliwość pracy z przetwornikami min.: BD, Edwards, Hospira, Utah, B Braun | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 77 | Kalkulator dawek leków, kalkulator hemodynamiczny, kalkulator wentylacji, kalkulator funkcji nerek | TAK |  |
| 78 | Skale ostrzegawcze min.: MEWS, NEWS, NEWS2 oraz PEWS | TAK |  |
| 79 | GCS (Glasgow Coma Scale) | TAK |  |
| 80 | qSOFA/SOFA Screnning (Sequential Organ Failure Assessment) | TAK |  |
| 81 | Trendy: 48 h z rozdzielczością 1s 240 h z rozdzielczością 1 min | TAK |  |
| 82 | Pamięć pomiarów NIBP min.: 1200 pomiarów | TAK |  |
| 83 | Pamięć alarmów: 1000 zdarzeń | TAK |  |
| 84 | Krzywe Full Disclosure: min. 48 h z rozdzielczością 1s | TAK, podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 85 | Możliwość połączenia LAN | TAK |  |
| 86 | Wbudowany moduł WiFi | TAK |  |
| 87 | Wbudowany moduł bluetooth | TAK |  |
| 88 | Złącze systemu przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 89 | Min. 4 porty USB | TAK |  |
| 90 | Min. 1 złącze RS232 | TAK |  |
| 91 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 6 godzin | TAK |  |
| 92 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY |  |  |  |
| 93 | Warunki gwarancji – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 94 | Deklaracja zgodności CE dla wyroby medycznego | TAK |  |
| AKCESORIA |  |  |  |
| 95 | Opaska na ramię do NIBP + przewód – 5 szt. | TAK |  |
| 96 | Czujniki SpO₂ zapas 5 szt. | TAK |  |
| 97 | Mankiety do pomiaru ciśnienia w rozmiarze: XS – 5 szt.; S – 5 szt.; M – 5 szt.; L – 5 szt. | TAK |  |
| 98 | Elektrody jednorazowe samoprzylepne - zapas: 100 szt. | TAK |  |
| 99 | Monitor zamontowany na ramieniu do ściany przy łóżku pacjenta. | TAK |  |
| INTEGRACJA |  |  |  |
| 100 | Sprzęt musi zostać skonfigurowany i zintegrowany z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego w zakresie: - wszystkie zaoferowane urządzenia muszą być zintegrowane z używanym przez Zamawiającego systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej firmy TDZ Technika Dla Zdrowia sp. z o.o. Ponadto wymagana jest integracja urządzenia/lub w/w systemu z systemem HIS Zamawiającego – AMMS w zakresie przesyłania 12h raportu z monitorowania pacjenta w formacie pdf. Zakres raportu – do ustalenia na etapie analizy przedwdrożeniowej. | TAK |  |
| 101 | Wszystkie licencje integracyjne, interfejsy, konfiguracje i prace wdrożeniowe po stronie zaoferowanego systemu oraz po stronie Systemu Informacji Klinicznej muszą być ujęte w cenie oferty. |  |  |
| CENTRALA MONITORUJĄCA – 2 SZT |  |  |  |
| 102 | Urządzenie powinno zapewniać wyświetlanie, przechowywanie i analizę informacji o pacjencie oraz danych fizjologicznych, a także ostrzegać za pomocą alarmów dźwiękowych i wizualnych, gdy określone parametry wykraczają poza ustalony zakres. | TAK |  |
| 103 | Minimalne wymagania dla procesora: Intel Core i5, 3. generacji, Quad 3,1 GHz lub szybszy Pamięć: min. 8 GB Dysk twardy: min. 1 TB Wyświetlacz: min.. 27" Port LAN: min. 2 Port USB: min 2 System operacyjny: Windows 11 Pro 64-bit lub równoważny | TAK |  |

MOBILNY MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH WRAZ Z INTEGRACJĄ – 8 SZTUK

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ (W przypadku, gdy Zamawiający wpisuje w poniższych tabelach w trzeciej kolumnie „TAK” podać” należy wpisać dokładne oferowane parametry) Natomiast tam gdzie zamawiający wpisuje słowo „TAK” dopuszcza się potwierdzenie oferowanych parametrów słowem „Tak” bez wypełniania oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa produktu, producent, kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 2. | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. rok produkcji 2026r. | TAK, |  |
| 3. | Monitor funkcji życiowych z najnowszą wersją oprogramowania (podać wersję oprogramowania) | TAK, podać |  |
| 4. | Monitor funkcji życiowych wyświetla komunikaty i menu w języku polskim (pełna obsługa znaków diakrytycznych). | TAK |  |
| 5. | Monitor funkcji życiowych z aktywnymi modułami pomiaru i ich obrazem wykresowym lub liczbowym na wyświetlaczu monitora: - nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego; ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie - NIBP, - tętno (częstość, siła, miarowość), - saturacja (wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej SpO2.) - ilość oddechów/respiracja - temperatury ciała Praca w trybach: Monitorowanie ciągłe, monitorowanie interwałowe, pomiar typu spot-check | TAK |  |
| 6. | Możliwość wtórnego zidentyfikowania pacjenta w systemie monitora po wykonanym badaniu | TAK |  |
| 7. | Urządzenie posiada następujące wbudowane/zdefiniowane parametry/rekordy: - waga - wzrost - BMI - skala bólu - EWS w 6 skalach | TAK |  |
| 8. | Możliwość zdefiniowania minimum 20 dodatkowych parametrów/rekordów według wskazań użytkownika np. bilans płynów, odleżyny, innych niż parametry określone w pkt. 7 | TAK, podać |  |
| 9. | Monitor funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdnym z uchwytem do jego przemieszczania (wózku jezdnym), wyposażony w skrętne koła z możliwością zablokowania co najmniej 2 z nich. | TAK |  |
| 10. | Wózek jezdny wyposażony w pojemniki/koszyki przeznaczone do transportu akcesoriów monitora lub innego sprzętu przydatnego przy pomiarach, ze zintegrowanym świetleniem LED (do pracy nocnej) oraz z uchwytem na pojemnik na odpady lub chusteczki dezynfekujące | TAK |  |
| 11. | Monitor, wózek jezdny wykonany z tworzywa nadającego się do częstego, regularnego mycia/dezynfekcji | TAK |  |
| 12. | Ekran kolorowy dotykowy min. 8 cali, Rozdzielczość min 800 x 480 pikseli | TAK, podać |  |
| 13. | Monitor podstawowych funkcji wyposażony w standardzie w elementy pomiarowe: - mankiety do mierzenia nieinwazyjny pomiaru ciśnienia tętniczego - pulsoksymetr do saturacji, tętna, ilość oddechów - termometr bezdotykowy z automatycznym zapisem do monitora (pomiar na czole pacjenta) | TAK |  |
| 14. | Elementy wyposażenia/urządzeń pomiarowych instalowane do wózka transportowego z możliwością ich odpięcia lub wsuwane do miejsca celowanego dla danego sprzętu (np. termometr bezdotykowy). | TAK |  |
| 15. | Regulowane progi alarmowe przynajmniej NIBP, SpO2, tętna, oddechów, temperatury | TAK |  |
| 16. | Możliwość włączenia lub wyłączenia opcji ręcznej korekty parametrów mierzonych w sposób automatyczny (temperatura, saturacja, puls, respiracja, ciśnienie) lub możliwość wykonania drugiego pomiaru potwierdzającego poprawność uzyskanego wyniku | TAK |  |
| 17. | Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | TAK |  |
| 18. | W trybie monitorowania możliwość wyświetlenia informacji w postaci trendów wraz z zakresem parametrów, aktualnymi wartościami numerycznymi, granicami alarmowymi oraz etykietami parametrów | TAK |  |
| 19. | Ekran monitora z wbudowanym czujnikiem jasności otoczenia i adaptacyjnym dostosowywaniem jasności ekranu lub ręcznym wyborem jasności ekranu. | TAK |  |
| 20. | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną ekranową | TAK |  |
| 21. | Możliwość autoryzacji (zalogowania się) personelu przez klawiaturę alfanumeryczną ekranową | TAK |  |
| 22. | Dodatkowe wyposażenie monitora: Skaner kodów 1D, 2D, umożliwiający identyfikację pacjenta oraz identyfikację personelu | TAK |  |
| 23. | Urządzenie posiada funkcjonalność wykonania badania (dowolnej ilości parametrów) bez konieczności uwierzytelnienia się użytkownika oraz bez konieczności identyfikacji pacjenta w systemie HIS, przy czym tak wykonane badanie zostanie zapisane w pamięci urządzenia – nie zostanie wysłane do systemu HIS | TAK |  |
| 24. | Możliwość powiązania badania wykonanego zgodnie z opisem w pkt 23, z pacjentem, poprzez wybór odpowiedniego z listy pacjentów oddziału | TAK |  |
| 25. | Możliwość wskazania personelu wykonującego dla badania wykonanego zgodnie z opisem w pkt 23, z personelem, poprzez wybór odpowiedniego pracownika z listy, zintegrowanej z systemem HIS i/lub poprzez autoryzację wykonaną z wykorzystaniem kodu 2D lub poprzez zalogowanie się użytkownika (personel) do systemu (wymagana integracja z systemem HIS). | TAK |  |  |
| MODUŁ POMIARU CIŚNIENIA: |  |  |  |  |
| 26. | Pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną | TAK |  |  |
| 27. | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia: w trakcie inflacji mankietu | TAK, podać TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 28. | Czas pomiaru NIBP nie dłuższy niż 20s dla pomiaru w trakcie inflacji lub deflacji mankietu | TAK, podać <15s – 10 pkt >15 s – 0 pkt |  |
| 29. | Na wyposażeniu każdego monitora funkcji życiowych 4 sztuk mankietów dla dorosłych wielorazowego użycia w min 4 rozmiarach , w tym (udowy/ bariatryczny naramienny) z możliwością mycia, dezynfekcji, - do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy | TAK, podać |  |
| 30. | Przewód pomiarowy ciśnienia krwi NIBP długości min. 1,5m | TAK |  |
| 31. | Mankiety posiadają nadrukowany zakres obwodu ramienia, umożliwiając szybkie dopasowanie | TAK |  |
| 32. | Mankiety ciśnieniowe jednoczęściowe, bez lateksu | TAK |  |
| 33. | Możliwość mycia i dezynfekcji płynami dezynfekcyjnymi. | TAK |  |
| 34. | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego nie większa niż ± 5 mmHg | TAK, podać |  |
| 35. | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego co najmniej 30÷260mmHg | TAK, podać |  |
| 36. | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego co najmniej 20 ÷ 220 mmHg | TAK, podać |  |
| 37. | Interwał pomiaru ciśnienia tętniczego z określoną częstotliwością min. od 1 minuty do 240 minut. | TAK, podać |  |
| MODUŁ SATURACJA, TĘTNO, ILOŚĆ ODDECHÓW/RESPIRACJA |  |  |  |
| 38. | Czujnik palcowy wielorazowego użytku (pulsoksymetr) typu klips dla pacjentów dorosłych – min 2 szt. czujników do każdego monitora funkcji życiowych | TAK |  |
| 39. | Czujnik palcowy (pulsoksymetr) pozwalający na monitoring saturacji, tętna, ilości oddechów/respirację | TAK |  |
| 40 | Zakres pomiarowy SpO2 min od 1% – 100% | TAK |  |
| 41. | Dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 70÷100% Dorośli: ±1% | TAK, podać |  |
| 42. | Zakres pomiaru częstości oddechu 4÷70 oddechów/minutę | TAK |  |
| 43. | Dokładność pomiaru częstości tętna w zakresie 25 – 240 uderzeń/ minutę: - w bezruchu dorośli, ±3 uderzenia/ minutę - w ruchu dorośli, ±3 uderzeń/ minutę | TAK, podać |  |
| MODUŁ TEMPERATURA |  |  |  |
| 44. | Termometr bezdotykowy, kompatybilny z monitorem funkcji, posiadający funkcjonalność automatycznego danych w monitorze. | TAK, podać typ i nazwę |  |
| 45. | Włączenie termometru bezdotykowego: jednoprzyciskowa obsługa zapewniająca wyniki w ciągu kilku sekund | TAK |  |
| 46. | Wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu termometru. | TAK |  |
| 47. | Zakres pomiaru temperatury co najmniej w zakresie min. 34oC ÷ 42oC, dokładność pomiaru do 0,1oC | TAK, podać |  |
| MODUŁ WCZESNEGO OSTRZEGANIA |  |  |  |
| 48. | Monitor wyposażony w możliwość automatycznego obliczania skali wczesnego ostrzegania EWS | TAK |  |
| 49. | Posiadający zdefiniowane i umożliwiające wykonanie automatycznego obliczenia w nie mniej niż 6 różnych protokołów EWS: np. OEWS, NEWS, PEWS lub opracowanych przez użytkownika | TAK, podać |  |
| 50. | Wartości obliczane na podstawie zmierzonych parametrów i wprowadzonych danych, a następnie łączone w zagregowaną wartość EWS i wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
| KOMUNIKACJA I ZASILANIE MONITORA |  |  |  |
| 51. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
| 52. | Monitor wyposażony w gniazda przyłączeniowe: min. 2 porty USB, gniazdo zasilania AC, min. 1 port RJ-45 umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową | TAK, podać |  |
| 53. | Wbudowany interfejs komunikacyjny WiFi | TAK |  |
| 54. | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie. | TAK |  |
| 55. | Możliwość wykonania pomiaru w miejscu nieobjętym zasięgiem sieci Ethernet (WiFi i LAN). Po przywróceniu połączenia dane automatycznie zostaną przesłane do systemu HIS i przypisane do zidentyfikowanego na podstawie kodu kreskowego pacjenta i personelu. | TAK |  |
| 56. | Monitor funkcji życiowych wyposażony w diody LED sygnalizujące zasilanie sieciowe i ładowanie akumulatorów zasilających | TAK |  |
| 57. | Integracja stacji monitorowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym AMMS produkcji Asseco Poland w zakresie minimum: - Identyfikacji pacjenta, - Identyfikacji personelu oraz przesyłania do karty pacjenta minimum: - Podstawowych parametrów życiowych pacjenta tj.: ciśnienie, temperatura, saturacja, tętno, ilość oddechów oraz innych zdefiniowanych w słowniku R_POMIARY - Danych pacjenta np.: waga, wzrost Informacji uzyskanych w trakcie wywiadu np.: poziom bólu | TAK |  |
| 58. | Urządzenie medyczne klasy IIb MDR | TAK |  |
| 59. | Stopień zabezpieczenia elektrycznego, min. BF wg normy IEC 60601 | TAK |  |
| 60. | Klasa wodoszczelności monitora, termometrów oraz skanera kodów 1D, 2D minimum IP X1 | TAK, podać |  |
| OPROGRAMOWANIE POŚREDNICZĄCE ZAPEWNIAJĄCE TRANSMISJĘ DANYCH Z MONITORÓW FUNKCJI ŻYCIOWYCH DO SYSTEMU HIS I SYSTEMU KLASY CIS (SYSTEM INTENSYWNEGO NADZORU PACJENTA) ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |
| 61. | Nazwa oprogramowania. | TAK, podać |  |
| 62. | Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodów 1D, 2D | TAK |  |
| 63. | Skaner kodów 1D, 2D na wyposażeniu monitora | TAK |  |
| 64. | Szczegóły techniczne dotyczące integracji: 1. Zakres integracji Integracja z systemem AMMS (ASSECO) będzie realizowana w minimalnym zakresie: - Identyfikacja pacjentów –m.in. numer PESEL, identyfikator HIS, dane demograficzne, - Identyfikacja personelu medycznego – na podstawie kont użytkowników HIS AMMS (m.in. unikalny identyfikator użytkownika, rola, specjalizacja, nr PWZ, dane kontaktowe), - Przesyłanie standardowych parametrów życiowych, obejmujących: ciśnienie tętnicze, temperatura ciała, saturacja, tętno, liczba oddechów, glikemia, bilans płynów, poziom bólu, wzrost, waga, sposób oddychania (powietrze/tlen), stan świadomości, wartość w skali NEWS, - Dane pomiarowe pozyskiwane w trybie ciągłym oraz/lub spot-check z monitorów parametrów życiowych będą przekazywane do odpowiednich pól formularzy w HIS AMMS - Nadzór autorski (utrzymanie w ciągłości działania urządzeń i integracji, aktualizacje do najnowszych wersji) w okresie gwarancji. - Nadzór nad pracami integracyjnymi leżącymi po stronie producenta systemu HIS i CIS nadzoruje Wykonawca (przy uczestnictwie personelu Zamawiającego) i pokrywa on także wszystkie koszty tych prac. | TAK |  |
| 65. | Możliwość wgrywania konfiguracji urządzenia zdalnie poprzez sieć szpitalną Ethernet/WiFi | TAK, podać |  |
| 66. | Możliwość wgrywania konfiguracji urządzenia zdalnie poprzez kabel USB lub Ethernet przy bezpośrednim połączeniu urządzenia z komputerem | TAK, podać |  |
| 67 | Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 07 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych, jako rozwiązanie równoważne w odniesieniu do zgłoszenia wyrobu do URPLWMiPB dopuszcza rejestracje wyrobów w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych Eudamed (jeśli dotyczy danego asortymentu) | TAK, podać |  |
| 68. | Prezentacja na ekranie monitora wartości EWS i wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | TAK |  |
| 69. | Prezentacja na ekranie monitora trendu zmian EWS | TAK |  |
| 70. | Wbudowany akumulator pozwalający na pracę ciągłą na min. 4 godziny | TAK, podać |  |

Wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu, karcie katalogowej, instrukcji obsługi, dokumentacji producenta lub oświadczeniu producenta/dystrybutora.

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego systemu z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System monitorowania pacjentów - konta użytkowników, uprawnienia, logi systemowe Nazwa / model / typ / numer katalogowy: ……………………………………… | Pacjentów, w tym dzieci, na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz inne dane identyfikacyjne przekazywane z systemów Zamawiającego. Dane szczególnych kategorii: dane o stanie zdrowia, parametry życiowe, trendy, alarmy, zdarzenia arytmiczne, dane z dokumentacji anestezjologicznej, jeżeli są przetwarzane przez system. |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu, identyfikator użytkownika/login, rola systemowa, historia logowania, historia wykonanych operacji, podpis elektroniczny lub identyfikator użytkownika, jeżeli dotyczy. |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

11. Dostawa systemu monitorowania pacjentów pooperacyjnych z kardiomonitorami i modułem transportowym – 1 system.

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK, podać |  |
| 2. | Czas reakcji* serwisu technicznego na zgłoszone wady i usterki systemu: maksymalnie 24 godziny od momentu zgłoszenia, zgodnie z definicją czasu reakcji wskazaną pod tabelą. | TAK, podać |  |
| 3. | Czas usunięcia wad i usterek systemu: maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, z wyjątkiem przypadków wymagających sprowadzenia części zamiennych; w takim przypadku Wykonawca przedstawi pisemne uzasadnienie oraz przewidywany termin naprawy. | TAK, podać |  |
| 4. | W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy okresowe wymagane przez producenta, robociznę, dojazd, diagnostykę, części zamienne oraz aktualizacje oprogramowania wymagane dla prawidłowej i bezpiecznej pracy systemu. | TAK |  |
| 5. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych oraz kompatybilnych akcesoriów/materiałów eksploatacyjnych, jeżeli są wymagane do pracy systemu, przez minimum 8 lat od daty odbioru końcowego, o ile producent nie deklaruje dłuższego okresu. | TAK, podać |  |
| 6. | Wykonawca zapewni serwis prowadzony przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia właściwe dla zaoferowanego systemu, potwierdzone dokumentacją producenta, autoryzacją lub równoważnym dokumentem. | TAK, potwierdzić |  |
| 7. | Urządzenia, moduły, przewody i akcesoria przeznaczone do czyszczenia, dezynfekcji albo sterylizacji muszą mieć określoną przez producenta metodę dekontaminacji. Jeżeli element wymaga demontażu przed dekontaminacją, Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w tym zakresie. | TAK |  |
| 8. | Wykonawca przekaże harmonogram przeglądów, czynności konserwacyjnych, kalibracji i kontroli wymaganych przez producenta w okresie gwarancji i po jej zakończeniu. | TAK |  |

(*) Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwis po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzi jego przyjęcie i rozpocznie obsługę zgłoszenia, zgodnie z warunkami umowy.

Forma obsługi może obejmować diagnostykę zdalną, telefoniczną lub przyjazd serwisu, jeżeli jest wymagany.

Oświadczam, że oferowany powyżej system jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. System oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

……………………………………………………..                                    ……………………………………………………

(miejscowość i data)                                                                         (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)