Załącznik nr 2.8 do SWZ, …..-………………/26/…………..

I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: 8. Dostawa śródoperacyjnego systemu radiografii tkanek– 1 zestaw

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2026): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY (ocena punktowa) | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny aparat rtg dedykowany do śródoperacyjnej radiografii tkanek z detektorem CMOS. | TAK |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się aparatów powystawowych, demonstracyjnych itp. | TAK |  |  |
|  | Nominalny wymiar ogniska lampy rentgenowskiej max. 50 µm. | TAK, podać |  |  |
|  | Filtracja lampy Beryl max. 125 μm. | TAK, podać | ≤ 120 μm – 10 pkt > 120 μm – 0 pkt |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia min. 20 - 50 kV. | TAK, podać |  |  |
|  | Detektor cyfrowy – wymiary min. 11 x 14 cm. | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalny prąd min. 1 mA. | TAK, podać |  |  |
|  | Wielkość piksela max. 55 µm. | TAK, podać | ≤ 50 µm – 10 pkt > 50 µm – 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 2300 x 2800 pikseli. | TAK, podać |  |  |
|  | Czas potrzebny na uzyskanie obrazu max. 20 sekund. | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna min. 9 lp/mm. | TAK, podać | ≥ 10 lp/mm – 10 pkt < 10 lp/mm – 0 pkt |  |
|  | Przezroczysta taca na wycięty preparat z wizualnym oznaczeniem ułatwiającym pozycjonowanie i dobór powiększenia w zależności od rozmiaru wycinka. | Tak |  |  |
|  | Ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji (AEC) | TAK |  |  |
|  | Współczynnik powiększenia geometrycznego min. x2. | TAK, podać |  |  |
|  | Transparentne okno komory aparatu. | TAK |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory aparatu min. 24 cm x 28 cm x 35 cm (szer. x gł. x wys.). | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |  |
|  | Bezpieczne otwieranie drzwi komory – wstrzymujące ekspozycję promieniowania. | TAK |  |  |
|  | Wbudowana kamera wnętrza komory aparatu umożliwiająca wykonanie fotograficznego obrazu próbki. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość kamery optycznej min. 3800 x 2100 pikseli. | TAK, podać |  |  |
|  | Zintegrowane oświetlenie wnętrza komory aparatu. | TAK |  |  |
|  | Kamera optyczna współosiową z lampą rentgenowską, zapewniająca dokładny obraz rentgenowski 1:1 w porównaniu z obrazem optycznym. | TAK |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wykonania zdjęcia optycznego i RTG. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | System Sztucznej Inteligencji oznaczający mikrozwapnienia. | TAK |  |  |
|  | Sterowanie głosowe systemem. | TAK |  |  |
|  | Budowa powierzchni wewnętrznej komory aparatu umożliwiająca czyszczenie. | TAK |  |  |
|  | System dedykowany do prześwietlania tkanek piersi oraz innych tkanek miękkich np. węzłów chłonnych, tarczycy. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Konstrukcja aparatu pozwalająca na bezpieczną pod względem ochrony radiologicznej pracę personelu, nie wymagająca stosowania dodatkowych osłon przed promieniowaniem. | TAK |  |  |
|  | Monitor kolorowy do wyświetlania obrazów o przekątnej min. 24” i rozdzielczości min. 2MP . | TAK, podać |  |  |
|  | Płaski ekran dotykowy kolorowy wbudowany w aparat do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i oprogramowania aparatu. | TAK |  |  |
|  | Touchpad pozwalający poruszać się zarówno po monitorze dotykowym wbudowanym w konstrukcję komory, oraz monitorze do wyświetlania wyników. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, zabezpieczone hasłem. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające, co najmniej: przeglądanie uzyskanych obrazów DICOM, umieszczanie adnotacji na obrazie, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, zoom ciągły, pomiar odległości. | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy bezprzewodowy DICOM, co najmniej z następującymi funkcjami: 1) Storage 2) Query / Retrieve 3) Worklist | TAK, podać |  |  |
|  | Integracja aparatu z posiadanym przez zamawiającego systemem PACS, systemem RIS oraz systemem HIS. | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia liczone razem z monitorem do wyświetlania obrazów max. 60cm x 75cm x 170cm (szer. x gł. x wys.). | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |  |
|  | Waga aparatu max. 125 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Co najmniej 4 automatyczne stopnie wzmocnienia krawędziowego uzyskanego obrazu. | TAK, podać | TAK ≥ 4 stopnie – 10 pkt < 4 stopnie – 0 pkt |  |
|  | Brak zalecenia kalibracji i kontroli jakości urządzenia każdorazowo po jego uruchomieniu. | Tak |  |  |
|  | Opcja stworzenia wielu profili dostępu do aplikacji i pracy na osobnych kontach. | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie dedykowanego do urządzenia pozycjonera próbek pozwalającego na swobodną zmianę pozycji i jej zatrzymanie w określonym położeniu na czas ekspozycji. | Tak |  |  |
|  | System operacyjny co najmniej Windows 11. | Tak, podać |  |  |
|  | System nie wymagający podłączenia akcesoriów typu: klawiatura myszka celem zachowania ergonomii pracy, utrzymania czystości i minimalizacji ryzyka zanieczyszczeń biologicznych . | Tak |  |  |

(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać.

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: 8. Dostawa śródoperacyjnego systemu radiografii tkanek– 1 zestaw

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. | TAK, podać |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji). | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia. | TAK ,podać |  |
|  | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 min., 121ºC czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi posiadać zgłoszenie do Państwowej Agencji Atomistyki. | TAK |  |

(**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)