Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 24/2026/DZP

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: - Dostawa zestawu do detekcji węzła wartowniczego - 1 zestaw

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) | PARAMETR OCENIANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detektor promieniowania gamma składający z jednostki centralnej współpracującej z bezprzewodową sondą prostą | Tak, podać rodzaj sondy |  |  |
|  | Filtracja zliczeń tła | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustalenia progu dyskryminacji liczby zliczeń w jednostce czasu | Tak |  |  |
|  | Duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy liczby zliczeń, który pokazuje albo wartość wykrytej radioaktywności chwilowej oraz tła sumarycznie jako jedna liczba, albo bezwzględna wartość liczby zliczeń badanego narządu po dokonanej przez oprogramowanie wewnętrzne detektora dyskryminacji tła | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w sondę bezprzewodową prostą, z nakładanym kolimatorem | Tak |  |  |
|  | Średnica głowicy sondy 14mm | Tak |  |  |
|  | Regulacja głośności | Tak |  |  |
|  | Wybór zakresów energii charakterystycznych dla następujących nuklidów: 125I, 57Co, 99mTc, 111In, 131I, 18F | TAK |  |  |
|  | Tryb dwóch izotopów do równoczesnego wykrywania 99mTc, 125I | TAK |  |  |
|  | Zakres energii 12-600 keV | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość FVHM nie większa niż 15 mm | TAK |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia stałe 220 -230V, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość szybkiej i we własnym zakresie wymiany baterii w sondzie | TAK |  |  |
|  | Detektor promieniowania gamma z możliwością podłączenia sondy bezprzewodowej | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość kątowa sondy z kolimatorem 50 stopni, bez kolimatora 125 stopni | TAK, podać |  |  |

*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy NIE DOTYCZY | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

NIE DOTYCZY

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu do detekcji węzła wartowniczego - 1 zestaw

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego” | TAK, podać |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji) | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia | TAK ,podać |  |

**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)